## NC-AC-Miglioramento
|  |  | Non Conformità, Azioni Correttive e Miglioramento | [6 empty] | M113.02 del 03/01/2025 |  |  |  |  | Legenda: NC - Non Conformità AC - Azione Correttiva OdM - Opportunità di Miglioramento OSS - Osservazioe COMM - Commento |  | Azioni da concludere | Campo ISO 17025 | Campo ISO 17034 | ISO 17025 ISO 17034
[10 empty] | aggiornato al 05/05/2026 | Firma:
ID | Data di apertura | NC / OSS / COMM / OdM | Origine | Ambito interessato | Descrizione azione rilevata | Causa azione rilevata | Livello di rischio associato alla NC | Apertura eventuale AC (NO o ID) | Data apertura AC | Correzione / Azione correttiva-di miglioramento / Obiettivo da raggiungere | Responsabile correzione | Data prevista chiusura | Risorse | Verifica efficenza e chiusura dell'azione | Data chiusura | Verifica di efficacia dell'azione | Responsabile | Data verifica | Livello di rischio finale post trattamento | Rif. Modulo gestione rischio
OdM 01/25 | 2025-01-07 | OdM | Laboratorio | Sistema di gestione | Migliorare la gestione del materiale, l'inserimento dati/emissione RdP e separare maggiormente l'attività di laboratorio dal resto dell'azienda LTA | NA | NA | NA | NA | Valutazione e decisione tra acquisto software di laboratotio LIMS, che rispetto al software MAGO attualmente in uso è studiato apposta per gestire al meglio le attività di laboratorio, oppure ulteriori utenze separate di MAGO | RL/RQL | fine 2025 | Direzione Ufficio acquisti | Acquisto sfotware in cloud LIMS, con pacchetto di 15h per formazione e personalizzazione sulle necessità del laboratorio | 16/05/20025 | Verifica efficacia al momento dell'effettiva messa in uso del Software di Laboratorio LIMS | RQL |  | NA | SWOT 2025 riga 33
OdM 02/25 | 2025-01-07 | OdM | Laboratorio | Sistema di gestione | Per ridurre ulteriormente la possibilità di errori conseguenti alla trascrizione dei dati dal formato cartaceo, utilizzato in laboratorio durante l'esecuzione delle prove, al formato informatico si prende in considerazione l'acquisto di un pc portatile/tablet da utilizzare in laboratorio | NA | NA | NA | NA | A seguito della decisione presa sul cambio/aggioramento del software gestionale si procederà alla selezione di un apparecchio in grado di supportarlo ed al suo inserimento nel Laboratorio | RL/RQL | 2025/2026 | Direzione Ufficio acquisti |  |  | NA | NA | NA | NA | SWOT 2025 riga 34
NC 01/25 | 2025-04-07 | NC | Laboratorio | Sistema di gestione | I primi due rapporti di prova emessi nell'anno 2025 (RdP n. 25/00001 e 25/0002) sono stai erroneamente emessi riportando come MPI utilizzato la versione non aggiornata rispetto a quello realmente impiegato | Mancato aggiornamento revisione MPI sul Software gestionale MAGO causando emissione RdP con versione MPI non aggiornata | Frequenza: 1 Impatto: 3 Livello: Basso | AC 01/25 | 07/04/2025 | Non avendo la revisone 02 degli MPI rispetto alla 03 modifiche sostanziali nell'appilcazione del metodo la NC non si ritiene ad alto rischio, per evitare nel futuro il reiterarsi della mancanza di aggiornamento dei documenti di sistema coinvolti si inserisce MQL in rev03 specifica al paragrafo 7.2. | RL/RQL | 2025-04-30 | RL/RQL | Il personale coinvolto risulta già informato e formato circa la modifica, tuttavia la formalizzazione avverrà con la messa in vigore del MQL revisionato | 2025-04-30 | Alla prossima revisione degli MPI, che avverrà in concomitanza alla richiesta per l'accreditamento ISO 17034, verrà verificato che tutti i documenti di sistema riportanti la revisione dei metodi vengano correttamente aggiornati Dopo l'aggiornamento della DA02 All1 il 31/03/26 viene ricevuto ed archiviato il documento dell'elenco prove accreditate aggiornato, effettuato controllo documentazione accessoria aggiornato (riesame contratto cliente, MPI, software MAGO4, DA02, M116_Mansionario) | RQL | 2026-03-31 | NA | SWOT 2025 riga 28
NC 02/25 | 2025-04-17 | NC | Laboratorio | Laboratorio | All'ingresso in azienda il 17/04/25 viene rilevata l'assenza di corrente da contatore esterne (non si sa di preciso da quando) fino alle h 8,30 circa. Il datalogger LTA152 nel termostato a 37°C è in allarme e segnala T circa 38°C. In corso c'è l'esecuzione prove per CBD04860D lotto B104.25 e CBP04860P lotto C104.25. Vengono scaricati i tracciati per verificare il problema | Inizialmente si era pensato ad un aumento della temperatura del termostato in seguito ad un innalzamento della stessa per "compensare" l'eventuale calo di temperatura dato dalla mancata tensione, invece analizzando i tracciati del datalogger non scaricabili correttamente (analisi errore in scheda strumento) viene attribuita l'anomalia al datalogger L'esecuzione delle prove procede e viene valutata da RL come sovrapponibile ai risultati ottenuti nelle analisi precedenti, quindi vengono compilati gli M122 relativi, ma senza l'allegato dei tracciati dei datalogger (non scaricabili) ed emessi i relativi RdP | Frequenza: 1 Impatto: 4 Livello: Basso | NA | NA | Dato che la taratura al centro LAT è prevista per Giugno verrà segnalata l'anomalia ed inviati i tracciati, intanto viene riprogrammato il datalogger e tenuto sotto monitoraggio costante come da protocollo, se il problema dovesse ripresentarsi verrà preso in considerazione un invio anticipato al centro LAT e/o la sostituzione del datalogger in questione | RL/RQL | Giugno 2026 | Camar srl RL | Dopo aver ricevuto i certificati di taratura ed aver parlato con un tecnico si definisce che: Camar srl (rivenditrice ed esecutrice delle tarature dei datalogger) riconosce un bug relativo al modello (riscontrato anche da parte di altri loro clienti) in prossimità dell'esaurimento della batteria, tuttavia data la bassa probabilità del verificarsi dell'errore in fase di scaricamento tracciati ritiene l'apparecchiatura in questione adeguata al suo scopo Con il protocollo applicato dal laboratorio di monitoraggio costante degli eventuali allarmi nelle apparecchiature la situazione si ritiene sotto controllo | 2025-07-22 | In prossimità dell'esaurimento della batteria (durata circa 10 mesi) si implementerà la frequenza di controllo del datalogger Per aumentare l'affidabilità dei dati prodotti dal datalogger quelli impiegati in processi fondamentali nell'esecuzione delle attività di laboratorio vengono sostituiti con delle apparecchiature più performanti (vedi OSS 06/25 (rilievo 5 di 25)) Vengono intoltre aggiornate le schede strumento riportando per i vari modelli la frequenza di taratura ed i vari controlli da effettuare prima dell'utilizzo, aggiornata anche la PO10 in rev.02 11/03/26 Messa in uso nuovo set di datalogger 08-10/04/2026 | RQL | 2026-04-10 | NA | SWOT 2025 riga 29
NC 03/25 | 2025-09-03 | NC | Produzione | Produzione | In data 03/09/25 si riscontra durante l'attività di prova l'inquinamento del ceppo CBP04900P lotto B233.25, successivamente il giorno 16/09/25 si riscontra nuovamente inquinamento nella produzione di CBP06600P lotto B240.25 ma non in quella in formato dischetto (lotto A240.25) avvenuta in concomitanza a quella dei pellet | Eseguendo delle indagini si scopre essere inquinata la soluzione di latte al 20% (TC00040B lotto MILK098.25) utilizzata per produrre entrambe i lotti incriminati (i dischetti CBD06600D non risultano inquinati perché per la produzione del formato dischetto non è impiegata la soluzione di latte) | Frequenza: 2 Impatto: 4 Livello: Medio | AC 02/25 | 17/09/2025 | La produzione mette in atto delle precauzioni da integrare nell'attività di produzione dei ceppi microbici in ottica anche del percorso di accreditamento che si sta percorrendo per la produzione di RM Nelle istruzioni operative di produzione verrà inserita l'attività di controllo sterilità delle soluzioni impiegate nella produzione prima di ogni utilizzo delle stesse | RP | 2025/2026 | RP | In attesa della messa in vigore delle nuove istruzioni operative la produzione da evidenza sul modulo foglio di produzione al momento in uso (IOP CB-CM rev5) In atto da produzione CBP01800P lotto A260.25 | 2025-09-17 | il 17/10/25 viene emessa PO51_Procedura di produzione RM-pellet, nella quale viene specificato di effettuare il controllo per la sterilità delle soluzioni preventivo a ciascun utilizzo in produzione ed evidenza ne viene data nel foglio di produzione (M153) e nel piano produzione (M155). In data 22/12/25 tutto il personale coinvolto viene ufficialmente formato circa le procedure da mettere in atto Verbale 17/2025 A Maggio dopo un intenso periodo di produzione, a circa 8 mesi dalla NC emersa, non sono stati riscontrati eventi analoghi in fase di produzione. Le azioni intraprese possono essere considerate efficaci | RQP | 2026-05-05 | Frequenza: 1 Impatto: 4 Livello: Basso | SWOT 2025 riga 30-31
OSS 01/25 | 2025-09-17 | OSS | Audit Interno 17/09/25 | Sistema di gestione | Non risulta che sia già stata effettuata una specifica Analisi Rischi per il Software Gestionale LIMS che il Laboratorio sta scegliendo per proporne l'installazione ed il conseguente utilizzo | Essendo ancora in fase di studio e collaudo con l'azienda fornitrice, non è stata ancora efffettuata un accurata analisi dei rischi relativa all'implementazione della gestione del laboratorio col Software di laboratorio LIMS (solo analisi rischio sull'opportunità di acquisto ed affiancamento al gestionale Mago (OdM 01/25)) | Frequenza: 2 Impatto: 3 Livello: Basso | NA | NA | Effettuare analisi del rischio specifica per l'uso del software di laboratorio LIMS | RQL | Entro Ottobre 2025 | RQL | 30/09/2025 effettuata analisi del rischio su modulo M143 | 2025-09-30 | Verifica efficacia in seguito alla messa in uso del software | RQL |  | NA | SWOT 2025 riga 32
OdM 03/25 | 2025-09-17 | OdM | Audit Interno 17/09/25 | Sistema di gestione | Considerando che oltre all Sistema di Gestione del Laboratorio 17025 e in sviluppo anche il Sistema di Gestione 17034, si consiglia di porre particolare attenzione alle reciproche documentazioni in modo da evitare sovrapposizioni o punti di ambiguità /contrasto nelle rispettive documentazioni di Sistema | LTA sta sviluppando la documentazione necessaria per la richiesta e l'ottenimento dell'accreditamento ISO 17034 come produttore di materiali di riferimento | NA | NA | NA | Gestione della documentazione in maniera scrupolosa ed analisi del rischio correlata | RQL | Visita controllo ISO 17025 Novembre 2025 Prima visita ISO 170340 2026 | RQL | Durante la visita ispettiva second ISO 17025 del 27-28/11/25 non sono ererse grandi criticità se non l'opportunità di segnalare meglio le attrezzature utilizzate nei diversi processi ed identificare meglio alcune aree di lavoro (es. zone di utilizzo frigo) Valutazione post verifica visita ispettiva ISO 17034 prevista per fine estate/inizio autunno | autunno 2026 | Prossimi audit interni | RL |  | NA | SWOT 2025 riga 35
OdM 04/25 | 2025-09-17 | OdM | Audit Interno 17/09/25 | Sistema di gestione | Considerando che Accredia il 3 Dicembre 2024 ha cambiato il proprio logo e che il Laboratorio sta impostando sperimentalmente il suo impiego nella documentazione in uso, si consiglia di aggiornare la procedura di riferimento appena sia conclusa questa fase sperimentale e nel rispetto dei tempi (01-10-2025) assegnati da Accredia nel Regolamento RG-09 Rev.12 e dalla circolare n.28512/24/FT/bb | Mancata formalizzazione aggiornamento documenti con nuovo marchio ACCREDIA | NA | NA | NA | Il laboratorio per la gestione del marchio sui propri documenti, come da MQL, si attiene al Regolamento RG-09 Rev.12 senza aver scritto nessuna procedura specifica Si provvederà all'invio alla referente ACCREDIA (Dott.ssa Alessia Antonelli) per presa visione e per il rilascio all'utilizzo dei moduli riportanti il marchio aggiornato | RL | 2025-09-30 | RL | La Dott.ssa Alessia Antonelli tramite mail conferma la verifica dell'aggiornamento del marchio ACCREDIA in conformità alle norme vigenti. il modulo Rapporto di Prova (M108.03), unico al momento riportante marchio ACCREDIA 17025, si ritiene aggiornato correttamente | 2025-09-26 | Durante l'audit di ACCREDIA nelle date 27-28/11/2026 non sono emerse altre criticità legate al marchio | RQL | 2026-12-01 | NA | SWOT 2025 riga 36
NC 04/25 | 2025-11-13 | NC | Laboratorio | Laboratorio | Sabato 08/11/25 il termostato LTA034 è stato trovato perdere acqua ed a una temperatura probabilmente superiore a quella di lavoro, è stato spento ed è in attesa di riparazione/sostituzione. Dal datalogger LTA034B (in allarme "reset") non è possibile scaricare i tracciati, verrà resettato ed inserito nel termostato sostitutivo. 12/11/25 datalogger correttamente funzionante inserito in termostato LTA065 che verrà utilizzato in sostituziuone fino alla risoluzione del problema. 13/11/25 il datalogger segna ancora l'allarme di "reset" viene ipotizzata la rottura dello stesso e lincapacità di registrare oltre una certa T a causa delle temperature probabilmente raggiunte (80-90°C) dal termostato il giorno 08/11, il datalogger in questione ha una T max di lavoro a 70°C | Rottura termostato a 55°C LTA034 e conseguente probabile rottura datalogger associato LTA034B | Frequenza: 1 Impatto: 3 Livello: Basso | NA | NA | Il datalogger in questione verrà inviato alla ditta responsabile della manutenzione/taratura CAMAR elettronica srl, così da indivuduare la problematica dello strumento e valutare se possibile utilizzarlo nuovamente o se è necessaria la sostituzione con un strumento nuovo | RL/RQL | Novembre '25 | RL/RQL Camar srl | Non essendo il datalogger collegato ad un termostato implicato in maniera diretta nello svolgimento delle prove la NC non risulta ad alto impatto sull'attività di laboratorio, verrà valutata la funzionalita del datalogger LTA034B ed eventualmente acquistatone uno nuovo Il termostato è in fase di verifica dei danni e valutato se riparabile o se ci sarà la necessità di acquistarne uno nuovo (gestione su scheda strumento) Momentaneamente per sopperire alla mancanza di datalogger che monitori la temperatura del termostato sostitutivo impostato a 55°C per verificare l'efficienza dello stesso verrà inserita, durante il periodo di incubazione degli indicatori biologici utilizzati per il controllo dei cicli di strilizzazione, una fiala come controllo positivo che attesti la funzionalità dello strumento | 2025-11-13 | 19/11/2025 dopo aver valutato il costo dell'eventuale riparazione e l'acquisto di un nuovo strumento si è deciso per l'acquisto di un nuovo strumento 19/03/26 Datalogger tarato arrivato 08/04/26 Datalogger messo in uso 10/04/26 Controllo post installazzione e funzionamento apparecchiatura andato a buon fine (vedi OSS 06/25 (rilievo 5 di 25)) | RQL | 2026-04-10 | NA | SWOT 2025 riga 37
OSS 02/25 (rilievo 1 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Il frigorifero utilizzato per la giacenza dei reagenti nell’area pre-analitica non identifica lo spazio riservato ai prodotti di pertinenza del Laboratorio da quelli della produzione | Pur essendo i materiali utilizzati dal Laboratorio conservati in un’area dedicata della cella frigo, la stessa non è stata chiaramente identificata | Frequenza: 1 Impatto: 2 Livello: Basso | NA | NA | Apposizione di etichette identificative per l’identificazione delle aree della cella frigo nell’area pre-analitica ESTENSIONE: Apposizione di etichette identificative per l’identificazione e la gestione di tutte le aree comuni | RL/RQL | 2026-01-23 | RL/RQL | Apposizione nel reagentario, sulla cella frigo nell'area pre-analitica e all'interno del frigorifero della prima stanza di etichette per l'identificazioe e la destione degli spazi comuni tra Laboratorio, Produzione RM e ricerca e svlìiluppo | 08/01/2026 processi SGQ 17025/170234 | NA | NA | NA | NA | NA
OSS 03/25 (rilievo 2 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Per la rivalidazione di alcuni reagenti il Laboratorio ha previsto nella PO 13.01 di estendere la validità di 6 mesi: per il kit API Rapid 32Strep lotto 1010542620 scaduto il 13/2/25 il laboratorio ha effettuato le prove il 8/5/25 ed a fronte dell’esito positivo ha assegnato la nuova scadenza a novembre 2025. Si rileva che l’estensione della validità è stata effettuata 3 mesi dopo la scadenza del prodotto di fatto estendendo la validità di 9 mesi senza che sia stata condotta ulteriore prova a conferma della conformità del prodotto stesso | Il laboratorio non ha utilizzato il kit in oggetto dal 13 febbraio (data di scadenza) all’8 di maggio (data di rivalidazione), pertanto il kit è stato rivalidato solamente a seguito della necessità di uso. | Frequenza: 1 Impatto: 4 Livello: Medio | AC 03/25 | 01/12/2025 | CORREZIONE: Gli utilizzi successivi alla rivalidazione hanno avuto esito coerenti con quelli aspettati. Il kit è terminato prima della scadenza assegnata dalla rivalidazione e pertanto non è stato possibile eseguire ulteriori controlli. AC: Analisi del rischio e se necessario revisione della procedura | RL | CORREZIONE: NA AC: 13/03/2026 | RL | Eseguita analisi del rischio in data 16/01/2026 nel modulo M143 - SWOT 2025 riga 43 Inserita precisazione al capitolo 9.Gestione Magazzino nella sezione "Gestione materiale scaduto ed estensione della validità " nella PG02 in rev. 04 del 19/01/2026 | CORREZIONE: NA AC: 19/01/2026 | Formazione del personale interessato vebalizzata in Verbale 03/2026 del 19/01/2026 | RQL | 2026-01-19 | riguardare pre accredia se abbiamo kit valutati con esiti positivi
OSS 04/25 (rilievo 3 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Il laboratorio non ha previsto, per taluni reagenti di assegnare una data di scadenza dopo apertura (file M146.01) | Non essendo indicata dal produttore una scadenza dall’apertura del prodotto il laboratorio ha tenuto in considerazione la scadenza indicata sulla confezione | Frequenza: 1 Impatto: 2 Livello: Basso | AC 04/25 | 01/12/2025 | CORREZIONE: Se non diversamente indicato da documentazione fornita dal produttore stesso, a seguito dell’analisi del rischio condotta internamente, il laboratorio applica la scadenza della confezione chiusa Nella maggioranza dei casi, dato il flusso di lavoro, i reagenti vengono terminati prima della data di scadenza indicata dal produttore AC: Revisione della PG02 precisando la gestione della scadenza degli RM e CRM dopo l’apertura | RL | CORREZIONE: NA AC: 13/03/2026 | RL | Emissione della PG02 n rev. 04 del 19/01/2026 con precisazione al capitolo 10.Materiali di Riferimento | CORREZIONE: NA AC: 19/01/2026 | Formazione del personale interessato vebalizzata in Verbale 03/2026 del 19/01/2026 | RQL | 2026-01-19 | NA | NA
OSS 05/25 (rilievo 4 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/26 | Sistema di gestione | La scheda apparecchiatura della sonda LTA179 del conduttimetro non riporta la frequenza di conferma metrologica | Pur essendo la frequenza di conferma metrologica esplicitata nella PO14_Calibrazione e manutenzione conduttimetro e registrata correttamente nel M148_Foglio di registrazione calibrazione e manutenzione conduttimetro non risultano nella scheda apparecchiatura | NA | NA | NA | La scheda apparecchiatura (M117) della sonda verrà aggiornata riportando la frequenza di conferma metrologica e collegamento al modulo di registrazione ESTENSIONE: È effettuato un controllo di tutte le schede M117 per garantire che siano presenti i riferimenti ad ogni attività effettuata sulle apparecchiature stesse | RQL | 2026-01-23 | RQL | Scheda apparecchiatura aggiornata in data 05/12/2025, inserito collegamento al modulo di registrazione anche ad apparecchiature quali cappe ed autovclavi | 2025-12-05 | NA | NA | NA | NA | NA
OSS 06/25 (rilievo 5 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | A seguito della rilevazione della NC 2/25 per guasto data logger LTA 152 dovuto ad un esaurimento della batteria dello strumento, il Laboratorio non ha previsto una manutenzione preventiva con frequenza definita di sostituzione batteria, riportando l’intervento stesso sulla scheda strumento M117. Si rileva inoltre che l’intervallo dei fuori servizio apparecchiature non sempre è evidente sulle schede stesse | A seguito del riscontro di data logger inattivo per esaurimento batteria, il laboratorio ha gestito l’evento come non conformità ma non ha previsto attività per il monitoraggio e la sostituzione preventiva della batteria | NA | AC 05/25 | 01/12/2025 | Il laboratorio ha previsto l’upgrade del set di data logger inseriti nei termostati con modelli più avanzati e mantiene il set corrente come backup durante l’invio in taratura o manutenzione. Relativamente al modello che ha riscontrato la problematica, il laboratorio prima della messa in uso dei data logger verifica lo stato della batteria e, qualora risultasse inferiore a 20%, sostituisce la stessa (la soglia di allarme definita dal software è 10%, entro la quale si potrebbe ripresentare la problematica, come indicato dal tecnico). Aggiornamento dei moduli cogenti | RL/RQL | 2026-03-13 | RL/RQL Ufficio Acquisti | La decisione sui modelli da acquistare ed i contatti telefonici atti a chiarire le performance degli stessi hanno preso più tempo del previsto, sono stati finalizzati gli ordini d'acquisto in due trance, il 27/02 ed il 04/03 I dataloggere arriveranno tatati e pronti all'uso, aggiornata PO10 in rev.02 del 11/03/26 | 04/03/2026 (acquisto) 19/03/26 (arrivo) | 19/03/26 Datalogger tarati arrivati con certificati a corredo 11/03/26 formazione personale in Verbale 05/2026 circa le tempistiche di tatarure dei datalogger in uso e quelli di backup espilcitate nella PO10 revisionata 08/04/26 Datalogger installato 10/04/26 Controllo post messa in uso e funzionamento apparecchiatura confermato | RQL | 2026-04-10 | NA | NA
OSS 07/25 (rilievo 6 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Rif. prova: [1] Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis/Staphylococcus epidermidis (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI 04 Rev.03 2025 In riferimento al RdP 25/00019 del 19.09.2025 (Staphylococcus aureus - ISM76/10) è stato emesso il risultato “ASSENTE” mentre di fatto il campione era "INQUINATO" (rif. Foglio di lavoro). Non è previsto nel metodo e nel sw MAGO 4 che gestisce i RdP la possibilità di gestire un esito diverso da “PRESENTE/ASSENTE” oltre un campo note per eventuali commenti. Stessa evidenza per RdP n.25/00016 del 05.09.2025 (Pseudomonas aeruginosa - ISM76/12) | Il laboratorio non ha previsto un esito differente da “presente/assente”, né sul metodo né nel campo a tendina dove inserire il risultato della prova nel software gestionale | NA | AC 06/25 | 01/12/2025 | CORREZIONE:Si prevede un terzo esito possibile “NON IDONEO” ed un campo “note” dove spiegare le cause della non idoneità riportato nel Rapporto di prova e si emette nuovi RdP a sostituzione di RdP 25/00019 e RdP 25/00016 AC: Aggiornamento dei documenti di sistema (MPI, MQL, riesame del contratto con il cliente) e formazione del personale | RL | CORREZIONE: 23/01/2026 AC: 13/03/2026 | RL/RSI | CORREZIONE: Il 23/01/26 sono stati riemessi i RdP con il risultato "NON IDONEO" e nota esplicativa a margine -RdP 25/00016 sostituito da RdP 26/00004 -RdP 25/00019 sostituito da RdP 26/00005 AC: Aggiornamento dei documenti di sistema MPI in rev.04 del 16/01/26 e riesame del contratto con il cliente n.3 rev01 del 16/01/26 e formazione del personale verbalizzate in Verbale 02/2026 e 04/2026 | CORREZIONE: 23/012026 AC: 16/01/2026 | Si richiede da parte di ACCREDIA di rivedere la Correzione e AC individuate che vengono come di seguito modificate: CORREZIONE: Il software gestionale MAGO4 prevede adesso l’esito “NON IDONEO”. Tale opzione è adesso prevista e descritta nei documenti di sistema pertinenti (MPI par. 14 e Riesame del Contratto con il Cliente) AC: sono stati riemessi i RdP in oggetto -RdP 25/00016 sostituito da RdP 26/00004 -RdP 25/00019 sostituito da RdP 26/00005 27/02/2026 Invio evidenze oggettive con ulteriore richiesta da parte di ACCREDIA sulla Correzione causa frase errata nella revisione del contratto col cliente, emesso ora in rev.02 e nei MPI emessi ora in rev.05 del 05/03/26. Formalizzata formazione personale Verbale 05/2026 | RQL | Invio evidenze oggettive senza ulteriori richieste CORREZIONE: 10/03/2026 AC: 27/02/2026 | NA | NA
OSS 08/25 (rilievo 7 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Rif. prova: [4] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.03 2025 Le piastre relative ai ceppi E.coli ed Enterococcus faecalis riportano erroneamente, per entrambi i ceppi, l’indicazione della stessa collezione “ATCC 25922” che corrisponde di fatto al solo ceppo E. coli mentre E. faecalis è della collezione ATCC 2921 | Di fianco alla dicitura “E. faecalis” nella piastra con isolamento impiegato come controllo positivo per il test della catalasi, è stato riportato il riferimento alla collezione ATCC del ceppo E. coli impiegato nell’esecuzione della prova come controllo positivo del test dell’indolo | Frequenza: 1 Impatto: 2 Livello: Basso | AC 07/25 | 01/12/2025 | In futuro verrà riportato nelle piastre di terreno agarizzato solamente il nome della specie impiegata, al fine di evitare di scrivere informazioni confondenti. La modalità di compilazione viene definita nei MPI ESTENSIONE: Si estende questa misura a tutti i test che richiedono l’impiego di ceppi microbici come controlli positivi/negativi | RL | 2026-03-13 | RL | Revisione degli MPI in rev. 04 in bozza del 16/01/2026, specifica inserita nell'introduzione della sezione "ALLEGATI" | 2026-01-16 | Formazione del personale interessato vebalizzata in Verbale 02/2026 del 16/01/2026 | RQL | 2026-01-16 | NA | NA
OSS 09/25 (rilievo 8 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Rif. prova: [4] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.03 2025 Diversamente dalle indicazioni del metodo, l’isolamento per la prova catalasi è stato effettuato con il ceppo di Enterococcus faecalis isolato su Agar sangue e non su TSA: tale variazione, potenzialmente può portare ad esiti di positività per i ceppi Catalasi Negativi, evento che non si è comunque manifestato in audit. I 2 ceppi di Listeria oggetto di prova, isolati correttamente su TSA hanno risposto positivamente alla prova della catalasi (Listeria Catalasi positivi) | Il ceppo di Enterococcus faecalis, impiegato come controllo positivo per il test della catalasi, è stato ripassato su terreno contenente sangue defibrinato. La catalasi presente nelle emazie potrebbe portare ad un esito di falso positivo | Frequenza: 1 Impatto: 3 Livello: Basso | AC 08/25 | 01/12/2025 | Il laboratorio dispone che il ripasso di microrganismi impiegati per il test della catalasi sia eseguito su terreni agarizzati non contenenti sangue, tale disposizione viene riportata nel paragrafo di istruzione di esecuzione del test della catalasi dei metodi di prova interni (MPI1-6). Formazione del personale ESTENSIONE: Il laboratorio specifica quale terreno è idoneo per l’isolamento delle colonie da utilizzare nei test biochimici riportati negli MPI | RL | 2026-03-13 | RL | Revisione degli MPI iin rev. 04 in bozza del 16/01/2026, specifica inserita nell'introduzione della sezione "ALLEGATI" | 2026-01-16 | Formazione del personale interessato vebalizzata in Verbale 02/2026 del 16/01/2026 | RQL | 2026-01-16 | NA | NA
OSS 10/25 (rilievo 9 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Nei documenti di sistema, non è specificato che il campione da sottoporre a prova debba essere costituito da 3 pellet o 3 dischetti, già forniti dal Cliente, in pool (in unico flaconcino), e che tale formato è un requisito per la valutazione di adeguatezza ed accettazione del campione. Rif. Riesame del contratto del 17.01.2025, PG-02 rev.3 del 13.3.2025 | Il laboratorio non ha chiaramente esplicitato nei documenti di sistema che il campione debba essere costituito da 3 unità (pellet o dischetto) riunite in pool dal produttore in unico contenitore. Inoltre, nel riesame del contratto non è spiegato che questo costituisce un requisito di idoneità; tuttavia in previsione dell’accreditamento come RMP cambieranno le quantità/modalità di presentazione dei campioni da sottoporre a prova | NA | AC 09/25 | 01/12/2025 | Viene revisionato il paragrafo 7.3 “Accettazione dei campioni” della procedura PG02, MQL al paragrafo 7.4 e viene pianificato un nuovo riesame del contratto inserendo i nuovi requisiti e criteri di accettabilità per l’accettazione dei campioni. A seguito viene eseguita la formazione del personale ESTENSIONE: Revisione della quantità dei campioni da inviare al laboratorio, e quindi i requisiti per l’accettazione, anche sugli MPI | RL/RQL | 2026-03-13 | RL/RQL | Emissione della PG02 rev.04 il 19/01/26, del MQL rev.03 il 19/01/26 ed emissione degli MPI in rev.04 del 16/01/26 | 2026-01-19 | Effettuata formazione del personale in merito alle PG02 ed al MQL revisionate il 21/01/26 verbalizzata in Verbale 04/2026 Effettuata formazione e giustificazione all'utilizzo degli MPI in rev.04 il 16/01/26 con tutto il personale interessato e verbalizzata in Verbale 02/2026 | RQL | 2026-01-21 | NA | NA
OSS 11/25 (rilievo 10 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Rif. prova: [4] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.03 2025 Nel mod. M145 rev0 “Foglio di calcolo per conte cellulari” la data di lettura delle piastre non è corretta: riportata 30.6.2025 (data allestimento fase analitica) invece di 01.7.2025. Rif. RdP n. 25/00014 del 03.7.2025 | Errore umano di trascrizione dovuto all'utilizzo di un campo data non vincolato nel foglio Excel | Frequenza: 2 Impatto: 2 Livello: Basso | AC 10/25 | 01/12/2025 | CORREZIONE: Il laboratorio corregge il modulo M145 rev.0 associato al RdP n. 25/00014 riportando la data corretta di lettura (01.07.2025) e ne traccia la modifica secondo procedura di gestione delle registrazioni AC: Il laboratorio modifica il titolo del campo in “data lettura conta cellulare” onde evitare fraintendimenti ESTENSIONE: Il laboratorio controlla che tutti i fogli di calcolo M145 riportino la data corretta | RL | CORREZIONE: 23/01/2026 AC: 13/03/2026 | RL | CORREZIONE: In data 19/01/26 è stata effettuata correttamente la correzione al modulo in questione rispettando la tracciabilità e motivando la correzione dell'errore e contestualmente vengono verificati i dati inseriti nei fogli di conta emessi nell'anno AC: in data 19/01/2026 è stato emesso M145 in rev.01 avendo modificato la dicitura nel campo data ed avendo inserito il foglio di calcolo per i campioni che necessitano analisi RM | CORREZIONE: 19/01/2026 AC: 19/01/2026 | Tutti i documenti risultano correttamente corretti, aggiornati e revisionati | RQL | 2026-01-21 | NA | NA
OSS 12/25 (rilievo 11 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Nella PO 15.01 del 13/3/25 non si evincono i criteri indicati nel documento RT 39 per la pianificazione dei PT in funzione dei quali il Laboratorio ha predisposto il M123.01 Metodo assicurazione Validità dei risultati | Il laboratorio non ha chiaramente definito nella procedura PO15 (Procedura di selezione ed esecuzione di Proficiency Test) il criterio di pianificazione della partecipazione ai circuiti interlaboratorio, così come definito nel documento ACCREDIA RT-39, ovvero che copra l’intero ciclo di accreditamento | NA | AC 11/25 | 01/12/2025 | Il laboratorio revisiona la procedura operativa PO15 e viene effettuata formazione al personale interessato ESTENSIONE: Il laboratorio delinea più chiaramente i criteri di pianificazione della partecipazione ai PT anche in MQL e nei MPI | RL | 2026-03-13 | RL | Procedura PO15 rev.02 emessa il 19/01/26 Emissione del MQL rev.03 il 19/01/26 ed emissione degli MPI in rev.04 del 16/01/26 | 2026-01-19 | Effettuata formazione del personale in merito alla PO15 ed al MQL revisionate il 21/01/26 verbalizzata in Verbale 04/2026 Effettuata formazione e giustificazione all'utilizzo degli MPI in rev.04 il 16/01/26 con tutto il personale interessato e verbalizzata in Verbale 02/2026 | RQL | 2026-01-21 | NA | NA
OSS 13/25 (rilievo 12 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Rif. prova: [1] Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis/Staphylococcus epidermidis (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI04 Rev.03 2025 In riferimento al RdP n. 25/00019 del 19.09.2025 (archivio), nelle registrazioni del foglio di lavoro in formato elettronico (trascrizione del FdL cartaceo) la data di fine prova non è corretta: indicato 18.09.2025 in luogo di 19.09.2025 | Il tecnico ha erroneamente trascritto la data di fine analisi riportata nel foglio di registrazione M122 relativo al RdP 25/00019 nel relativo foglio elettronico archiviato sul server aziendale | Frequenza: 2 Impatto: 2 Livello: Basso | AC 12/25 | 01/12/2025 | CORREZIONE: Si corregge l’informazione nel file M122, tenendo traccia della revisione, e si procede alla stampa del file in formato pdf AC: Il laboratorio sta effettuando la configurazione di un software LIMS per la gestione delle registrazioni del controllo qualità e l’acquisto di un supporto digitale al fine di eliminare le registrazioni cartacee ed eliminare eventuali errori di trascrizione ESTENSIONE: Si è effettuato un controllo della trascrizione di tutti i fogli di lavoro emessi nell’ultimo anno non trovando circostanze analoghe | RL/RQL | CORREZIONE: 23/01/2026 AC: 13/03/2026 | RL/RQL | CORREZIONE: In data 19/01/26 è stata effettuata correttamente la correzione al foglio di lavoro in questione rispettando la tracciabilità, contestualmente sono stati verificati i dati inseriti nei fogli di lavoro elettronici/cartacei AC: all'invio delle evidenze oggettive richieste da ACCREDIA il 27/02/26 si allega il rapporto di attività di collaudo e configurazione, fornito dal produttore del LIMS | CORREZIONE: 19/01/2026 AC: 27/02/2026 | A seguito dell'invio delle evidenze oggettive per l'AC in data 27/02/2026 ACCREDIA segnala che "Nel rapporto di attività inviato non è indicata la data e l'accettazione del laboratorio di quanto dichiarato dalla Ditta. Non è stata inviata la schermata del LIMS richiesta ad evidenza. NOTA integrativa: deve essere garantita la gestione nel Sistema Qualità delle modifiche apportate al LIMS (nel tempo), correlandole a versioni / release del programma, corredando inoltre le varie modifiche alle relative validazioni / prove di verifica, ad evidenza del corretto funzionamento (iniziale e dopo le modifiche) che sono responsabilità del Laboratorio. Rif. ISO/IEC 17025 punto 7.11" 10/03/2026 Invio nuovamente di evidenze oggettive, viene allegato il rapporto di attività di collaudo e configurazione firmato per accettazione e la schermata di una prova di utilizzo effettuata in parallelo al sistema attuale. Al termine della configurazione iniziale tutti i successivi aggiornamenti e modifiche saranno registrati nel modulo del sistema di gestione M117 | RQL | Invio evidenze oggettive senza ulteriori richieste CORREZIONE: 19/01/2026 AC: 10/03/2026 | NA | NA
OSS 14/25 (rilievo 13 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Il RdP 25/00003 del 14/2/25 che sostituisce il 24/00015 non evidenzia il motivo della correzione | Il Rapporto di prova n. 25/00003 riporta in evidenza la frase “sostituisce il Rapporto di prova n. 24/00015” ma non il motivo della sostituzione | NA | AC 13/25 | 01/12/2025 | CORREZIONE: Il laboratorio emette un nuovo rapporto di prova motivandone all’interno la sostituzione AC: Il laboratorio emette una nuova revisione del modello del Rapporto di Prova aggiungendo un campo note ESTENSIONE: Il laboratorio riemette i rapporti di prova 25/00006 e 25/00007, già in sostituzione rispettivamente dei rapporti di prova 25/00001 e 25/00002, per il medesimo motivo | RL | CORREZIONE: 23/01/2026 AC: 13/03/2026 | RL | CORREZIONE: il RdP n.25/00003 viene sostinutito in data 25/02/2026 con il RdP n.26/00007 esplicitando nel campo note il motivo della sostituzione Analogamente vengono sostituiti i RdP n.25/00006 con RdP n.26/00002 e RdP n.25/00007 con RdP n.26/00003 indicando nel campo note il motivo della riemissione AC: in data 15/01/26 il modulo rapporto di prova M108 viene emesso in rev.04 | CORREZIONE: 25/02/2026 AC: 15/01/2026 | Il Laboratorio non ha rispettato la tempistica per la Correzione comunicata ad ACCREDIA a causa di una mole di lavoro importante e della scarsità di personale nel gestire l'imprevisto, tuttavia ha correttamente inviato l'evidenza oggettiva richiesta entro le date indicate | RQL | CORREZIONE: 25/02/2026 AC: 15/01/2026 | NA | NA
OSS 15/25 (rilievo 14 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | La PG 04 Rev.1 del 20/01/25 non chiarisce le modalità di compilazione del modulo M113 “Registro NC” qualora per la risoluzione della NC si debbano attivare sia correzioni che azioni correttive. - Inoltre il modulo M113 riporta la risoluzione al rilievo accredia n. 13/18 al 29/1/25 quando di fatto la correzione è avvenuta il 13/4/25 come da emissione PO 06 rev.4 del 23/4/25 | La PG04.01 non esplicita chiaramente le modalità di azione e compilazione del M113 nel caso una NC implichi sia l’apertura di una AC che una correzione. La PO06 rev.4 è una procedura che il laboratorio ha in comune con LTA e l’emissione ultima è affidata ad atro personale | NA | AC 14/25 | 01/12/2025 | Revisione della PG04 chiarendo quanto sopra esposto e formazione del personale. Per le procedure in comune tra il laboratorio ed LTA si dispone la formazione e sensibilizzazione del personale non direttamente implicato nel laboratorio e una maggiore attenzione da parte di RQL nel controllo del rispetto delle tempistiche e dell’aggiornamento delle suddette procedure | RL/RQL | 2026-03-13 | RL/RQL | Emissione della PG04 rev.02 in data 02/12/2025 26/01/26 Invio da parte di RQL di mail informativa a tutto il personale non coinvolto direttamente con il Sistema di Gestione accreditato ISO 17025, chiarendo le procedure di utilizzo comune e sensibilizzazione sull'iter e le figure da coinvolgere in eventuali revisioni di tali procedure | 2026-01-26 | Formazione del personale, in merito alla PG04, registrata in verbale 17/2025 il 22/12/2025 Tutto il personale LTA coinvolto nella revisione delle procedure di utilizzo comune risulta essere informato circa le figure da coinvolgere nel processo (conferma di lettura per la mail) | RQL | 2026-01-26 | NA | NA
OSS 16/25 (rilievo 15 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Il foglio di calcolo M107.01 rivalidato il 8/4/24 non risulta firmato ed il motivo della variazione non è evidenziato | Il M107.01 rivalidato in data 08/08/24 risulta per errore non firmato. Il modulo in revisione precedente, per verificare le motivazioni della revisione, è disponibile all’interno del Sistema di Gestione; tuttavia non è esplicitato in nessun documento riassuntivo la motivazione della revisione | NA | NA | NA | Il tecnico che ha effettuato la validazione del foglio controlla i dati inseriti ed appone la firma. Inoltre, RQL gestisce nel modulo M113 la motivazione relativa all’emissione della nuova revisione del modulo M107 ESTENSIONE: In concomitanza alla verifica del foglio di calcolo in questione si procederà con il controllo degli altri moduli validati. Le modifiche apportate alle nuove revisioni dei moduli verranno quindi descritte nel modulo M113 | RL | 2026-01-23 | RL | RL appone firma sulla validazione del foglio di cacolo M107.01 e specifica sullo stesso il motivo della revisione, ovvero la necessità di specificare in % i valori di sensibilità e specificità | 2026-01-19 | Effettuata verifica dell'apposizione della firma su tutte le validazioni dei fogli di calcolo emessi | RQL | 2026-01-19 | NA | NA
OSS 18/25 (rilievo 17 di 25) | 2025-12-01 | OSS | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Il verbale di riesame della Direzione n.11/2025 del 23/10/25 tra gli input non include la valutazione dei rischi | Seppure DG risulta al corrente della valutazione dei rischi e dell’efficacia delle azioni attuate per la mitigazione dei rischi identificati e per la capitalizzazione delle opportunità riconosciute le stesse non risultano inserite nel verbale di Riesame della Direzione | NA | AC 15/25 | 01/12/2025 | Nel prossimo Riesame della Direzione verrà integrato un paragrafo che illustri la valutazione del rischio e le derivanti azioni intraprese | RL/RQL | 2026-03-13 | RL/RQL | In data 18/12/2025 è stata preparata una bozza da seguire per eseguire il Riesame della Direzione inserendo tra gli input la valutazione dell'efficacia delle azioni attuate per la mitigazione dei rischi identificati e per la capitalizzazione delle opportunità riconoscuite ed il relativo paragrafo | 2025-12-18 | Emissione Riesame della Direzione | RQL |  | NA | NA
COMM 02/25 (rilievo 19 di 25) | 2025-12-01 | COMM | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Si strutturi uno specifico elenco del Ceppi batterici ad uso esclusivo delle attività del Laboratorio es. per i CQ dei terreni ed i controlli di processo: per tali attività sono utilizzati ceppi derivati dalla collezione ISM – Istituto Sieroterapico Milanese, inseriti in un elenco più esteso di materiali di fatto non gestiti dal Laboratorio. Sono disponibili per alcuni ceppi “certificati di tracciabilità LTA” (non gestiti nel Sistema) derivati dalle schede ISM | LTA dispone di un elenco completo della collezione di ceppi batterici acquisiti dal ISM, il Laboratorio non ha preso in considerazione di stilare un elenco strettamente legato alle attività di prova e di controllo | NA | NA | NA | Il laboratorio redige ed emette il modulo M169 “Elenco ceppi ISM” | RL/RQL | primi mesi 2026 | RL/RQL | Viene emesso in data 19/01/26 il modulo M164_Collezione microbica ISM, nel quale sono elencati i ceppi batterici e fungini presenti nella collezione dell'Istituto Sieroterapico Milanese e, in una sezione a parte, sono elencati i ceppi impiegati come controlli positivi e negativi nei test effettuati durante l'esecuzione dei MPI (Si era inizialmente pensato di dividere il modulo di elenco ceppi in archivio con quello dei ceppi utilizzati nei vari CQ, per questo motivo l'iniziale idea del M169 _Elenco ceppi ISM è stata sostituita con l'emissione dell modulo unico M164) | 2026-01-19 | NA | RQL | NA | NA | NA
COMM 03/25 (rilievo 20 di 25) | 2025-12-01 | COMM | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Si valuti la necessità di dettagliare nei metodi di prova al § 8.4 le modalità operative da adottare in caso di esito negativo del ciclo di sterilizzazione dell’ Autoclave LTA066 | In nessun documento è chiaramente indicato come procedere in caso di esito negativo del ciclo di sterilizzazione (viraggio dell’indicatore) | NA | NA | NA | Specificare negli MPI, nel paragrafo riguardante le autoclavi, le procedure di verifica ed operazioni da mettere in atto in caso di esito negativo del ciclo di sterilizzazione | RL | primi mesi 2026 | RL | Emissione degli MPI in rev.04 del 16/01/26 specificando al paragrafo "8.4 Autoclavi" le operazioni da mettere in atto in caso di viraggio dell'indicatore biologico imnpiegato nel controllo del processo di strilizzazione | 2026-01-16 | Personale adeguatamente formato (Verbale 02/2026) in attesa della conferma da parte di ACCREDIA sulla revisione ultima degli MPI e messa effettivamente in uso | RQL | 2026-01-16 | NA | NA
COMM 04/25 (rilievo 21 di 25) | 2025-12-01 | COMM | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Rif. prova: [4] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.03 2025 Sebbene il sistema biochimico RAPID ID 32 STREP (specifico per Streptococchi ed Enterococchi) sia indicato dal Produttore anche per l’Identificazione di Listeria spp con l' integrazione di altri test per l'identificazione delle specie, si utilizzino sistemi biochimici specifici per lo scopo del metodo | Il sistema biochimico RAPID ID 32 STREP impiegato in laboratorio identifica le listerie solamente a livello di genere e necessita di test addizionali | NA | NA | NA | Il laboratorio adotta il kit “API Listeria” per i controlli qualità con metodo MPI03 | RL | prossima produzione specie Listaria | RL / Ufficio Acquisti | Dato che per i prossimi mesi non è previsto esserci necessità di CQ per Listerie il Laboratorio acquista il kit API Listeria che verrà impiegato per l'eecuzione della prova per l'assicurazione validità risultati del piano annuale con materiale di riferimento certificato | 2026-01-16 | 24/03/26 impiego del kit acquistato, 25/03/26 risultati del test con materiale di riferimento certificato conformi con quanto atteso (vedi cartella Validazione-ISO 17025-2026) | RQL | 2026-03-25 | NA | NA
COMM 05/25 (rilievo 22 di 25) | 2025-12-01 | COMM | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Laboratorio | Si integrino i dati di validazione dei metodi interni con le prove di conferma previste: i dati disponibili sono relativi ai parametri Sensibilità, Specificità e stima del LOD. Rif UNI EN ISO 16140-4:2025 | In fase di assicurazione validità dei dati, il laboratorio esegue le prove per ottenere i dati di Sensibilità, Specificità e stima del LOD, senza effettuare i test di conferma previsti dagli MPI | NA | NA | NA | Il laboratorio dispone di effettuare tutti i test previsti dagli MPI | RL | anno 2026 | RL | 07/01/26 compliato ed allegato ai file di assicurazione validità risultati anche M122 compilato con test biochimici ed API | 2026-01-07 | 10/01/26 visionato M122 allegato alle prove per l'assicurazione validità risultati per MPI06 di dicembre 2025 | RQL | 2026-01-10 | NA | NA
COMM 06/25 (rilievo 23 di 25) | 2025-12-01 | COMM | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Valuti il Laboratorio di inviare al Provider del PT uno solo dei due dati ottenuti (PT eseguito dai due operatori abilitati) e non la media dei risultati; diversamente applicare un test statistico, preliminare, per verificare la ripetibilità dei due risultati | Il laboratorio, nell’elaborare i risultati dell’esecuzione delle prove del PT ha effettuato la media dei risultati ottenuti dai due operatori | NA | NA | NA | Il Laboratorio ringrazia l’Ispettore per il commento, che è stato attentamente valutato sotto il profilo tecnico, metodologico e gestionale. A seguito di tale valutazione, si ritiene di non accogliere il suggerimento di trasmettere al Provider un solo risultato o di applicare un test preliminare di ripetibilità tra i due risultati, per le motivazioni di seguito esposte. L’esecuzione della prova PT da parte di due operatori abilitati rientra in una logica di verifica interna della competenza e della robustezza del processo analitico e non ha lo scopo di produrre due risultati alternativi destinati al reporting esterno. L’introduzione di una selezione ex post del risultato “migliore” o “più coerente” da trasmettere al Provider, introdurrebbe un elemento di potenziale distorsione statistica e di riduzione della rappresentatività del risultato reale del processo, con il rischio di mascherare eventuali criticità operative o differenze di prestazione che devono invece essere intercettate, analizzate e gestite dal sistema qualità. Questa impostazione è ritenuta più trasparente, più conservativa dal punto di vista del rischio e maggiormente allineata al principio secondo cui il circuito PT deve valutare la prestazione del processo reale, e non una costruzione statistica ottimizzata del dato. Pertanto, pur apprezzando l’intento migliorativo del commento, il Laboratorio ritiene che la soluzione proposta non apporti un beneficio oggettivo in termini di affidabilità metrologica, controllo del rischio o conformità normativa rispetto all’approccio attualmente adottato, che viene quindi mantenuto. Resta ferma la disponibilità del Laboratorio a riesaminare tale impostazione qualora emergano nuove evidenze normative, tecniche o operative che rendano opportuno un suo aggiornamento | RL | invio esiti PT 2026 | RL | mettere insieme dati risulati pt e emettere valutazione |  | NA | NA | NA | NA | NA
COMM 08/25 (rilievo 25 di 25) | 2025-12-01 | COMM | Audit ACCREDIA 27-28/11/25 | Sistema di gestione | Valuti il Laboratorio di indicare in documenti di sistema i criteri di classificazione dei rilievi emersi a seguito di audit interni (es. rapporto di audit del 17/9/25) | Nei documenti di sistema al momento non sono esplicitamente indicati i criteri di classificazione dei rilievi emersi dagli audit interni | NA | NA | NA | Il laboratorio alla prossima revisione del MQL includerà anche l’inserimento della classificazione non conformità-osservazioni-commenti come l’ente di accreditamento | RL/RQL | primi mesi 2026 | RL/RQL | Emissione del MQL rev.03 il 19/01/26 | 2026-01-19 | Effettuata formazione del personale in merito all MQL il 21/01/26 verbalizzata in Verbale 04/2026 | RQL | 2026-01-21 | NA | NA
NC 05/25 | 2025-12-08 | NC | Audit interno 05/12/2025 | Sistema di gestione | Governance del marchio ACCREDIA (RG-09): Non si evidenziano, nella documentazione contrattuale disponibile, regole codificate e condivise per l’uso corretto del marchio. | Nella documentazione contrattuale disponibile al momento dell'audit non c'era alcun riferimento e regolamentazione condivisa tra LTA e subappaltatori sull'utilizzo del marchio ACCREDIA | NA | NA | NA | Integrazione in uno dei documenti condivisi con i subappaltatori (ad es. contratto, formazione..) di regole in merito al corretto uso del marchio | RP/RQP | primi mesi 2026 | RP/RQP | Il 28/01/26 viene redatto il "Documento di formazione ed istruzioni operative per i distributori di Materiali di Riferimento", il quale nelle sezione "significato dell'accreditamento ISO 17034" riporta le regole di utilizzo del marchio alle quali i subappaltatori devono attenersi, tale documento viene consegnato ai subappaltatori come evidenza della formazione fatta in materia e deve essere poi riconsegnato datato e firmato per ciascuna figura coinvolta nel processo di subappalto | 2026-01-28 | In data 14/04/26 in fase di audit viene controllata la documentazione di formazione inviata e richiesta pe la qualifica di MYCRO come distributore In data XX/XX/XX viene rievuta datata e fimrata da PHSE il documento di formazione I due iniziali e principali subappaltatori per distribuzione e spedizione di RM si ritengono correttamente formati ed informati circa le regole di utilizzo del marchio ACCREDIA | RQP | XX/XX/XX | NA | NA
NC 06/25 | 2025-12-08 | NC | Audit interno 05/12/2025 | Sistema di gestione | Gestione del subappalto tecnico (Mycro Srl): Non risultano procedure né registrazioni relative alle attività subappaltate necessarie per una valutazione tecnica adeguata del fornitore | A causa della mole di lavoro e l'esiguo personale ed anche di un rallentamento tecnico durante l'anno nel servizio di consulenza diverse attività legate alla richiesta di accreditamento secondo ISO 17034 sono passate in secondo piano rispetto all'urgenza di emettere documenti necessari per l'invio della domanda di accreditamento, pertanto in fase di audit non era ancora disponibile la documentazione necessaria per una valutazione tecnica del subappaltatore | NA | NA | NA | Richiedere tutta la documentazione necessaria per qualificare il distributore in oggetto ESTENSIONE: richiedere la documentazione necessaria a tutti i subappaltatori individuati | RP/RQP | primi mesi 2026 | RP/RQP | Nel mese di Gennaio vengono redatti i documenti di formazione ed istruzioni operative per i distributori/spedizionieri di RM ed un elenco con la documentazione minima da richiedere ai distributori/spedizionieri da distribuire alle parti interessate In data 15/12/25 è stato firmato il contratto di subappalto da parte del rivenditore di ceppi microbici MYCRO, durante diverse call successisve si è parlato della documentazione necessaria per qualificarli come fornitori e presi accordi per pianificare un audit in presenza In data 08/04/26 viena fatta ufficialmente tramite mail richiesta di tutti i documenti necessari per chiudere la valutazione ESTENSIONE: richiesta documentazione anche a spedizioniere PHSE | 2026-04-08 | In data 08-09-14/04/26 vengono ricevuti tutti documenti da parte di MIYCRO aggiornati firmati ed archiviati I documenti richiesti e ricevuti per qualificare fornitore/svolgimento di audit vengono archiviati nella cartella del server non editabili - spedizioni/distributori | RQP | 2026-04-14 | NA | NA
NC 01/26 | 2026-03-09 | NC | Produzione | Liofilizzazione produzione | In data 09/03/26 si riscontra un problema sul ciclo di liofilizzazione avviato la mattina con all’interno la produzione di K.aerogenes ISM 82/33 lotto N063.26, arrivato allo step D01 il ciclo non procede, si pensa alla necessità di collegare il climatizzatore sul motore perché sembra che il condensatore faccia fatica a raggiungere la temperatura di -40°C (anche se pare strano con una temperatura ambientale <22°C) ed essendo tardi si rimanda alla mattina la verifica dell’efficacia dell’azione e dell'arrivo a termine del ciclo di liofilizzazione. La mattina del 10/03/26 si riscontra la stessa problematica non risolta, vengono contattati il sig. Gavazzi ed il sig. Beretta per e durante la telefonata si riesce a correggere la problematica (ovvero l’inserimento non corretto della sonda della temperatura della camera nella propria sede alla quale si accede attraverso lo sportello laterale a sx del corpo del liofilizzatore) La produzione durante queste fasi viene scaricata e conservata nel freezer a -20° del laboratorio LTA116 In mattinata viene fatto partire un ciclo a vuoto per verificare che lo step critico venga superato dal macchinario, cosa che avviene correttamente nel primo pomeriggio; viene quindi interrotto il ciclo e caricato nuovamente ed avviato il liofilizzatore con la produzione in standby verso le ore 15.30 Il ciclo termina correttamente la mattina del 11/03/26 ma i pellet ottenuti hanno un aspetto schiacciato e con diverse zone di “densità”, RP decide per l’eliminazione della produzione | In data 07/03/26 il tecnico, come da programma, ha effettuato la verifica dei componenti senza segnalare alcuna problematica. A seguito delle operazioni di verifica nel ripristino dello strumento il tecnico non inserisce correttamente la sonda della temperatura della camera del liofilizzatore nella propria sede (alla quale si accede attraverso lo sportello laterale a sx del corpo del liofilizzatore), questo causa l'impossibilità del liofilizzatore nel procedere con le fasi del ciclo seguente | Frequenza: 1 Impatto: 5 Livello: Medio | 01/26 | 10/03/2026 | SI predispone che, a seguito di qualsiasi intervento sul liofilizzatore (taratura/manutenzione straordinaria), venga effettuato un ciclo di prova a vuoto per verificare che esso avvenga in maniera regolare e non si presentino anomalie | RP/RQP | fine marzo | RP/RQP/TEC | Viene revisionata la PO52 esplicitando al paragrafo 6.Pulizia e manutenzione la necessità di effettuare un ciclo di verifica sul liofilizzatore a seguito di interventi, viene inoltre inserita anche la dicitura nella scheda apparecchiatra LTA177 | 2026-03-10 | In data 11/03/26 si tiene la riunione col personale interessato per informare e formare circa la necessità di effetuare un ciclo di verifica post interventi sul liofililizzatore, verbalizzata in Verbale 05/2026 Scheda apparecchiatura aggiornata correttamente | RQP | 2026-03-11 | Frequenza: 1 Impatto: 2 Livello: Basso | SWOT 2026 riga 26-27