## SWOT 2023
|  | SCHEDA PROFILO DEL RISCHIO |  |  |  |  | M143.01 del 10/04/2024
[7 empty] | aggiornato al 22/07/2024 |  |  | Per interpretazione dei livelli di impatto e frequenza riferirsi a PG01
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
| PUNTI DI FORZA - DEBOLEZZE | [6 empty] | OPPORTUNITA' - MINACCE
| CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ID | PUNTI DI FORZA | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE | OPPORTUNITA' | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Imparzialità | Imparzialità nell'esecuzione di tutte le attività di laboratorio fino all'emissione del rapporto di prova | Conoscenza approfondita di documenti quali MQL e politica della qualità del laboratorio Partecipazione all'analisi durante riesame della direzione in riferimento al perseguimento dell’imparzialità delle attività condotte dal laboratorio e strategie da mettere in atto Il laboratorio non si appoggia in alcun modo a fornitori di servizio esterni per lo svolgimento delle attività che portano all'emissione del rapporto di prova avendo quindi il pieno controllo sul personale esecutore delle prove | Personale da molto tempo impiegato nel laboratorio, ma da poco tempo inserito nell'ambito ISO 17025, responsabile e consapevole dell'importanza dell'imparzialità nelle diverse attività di laboratorio, ma con limitata esperienza | 2 | 4 | 8 | Il personale del laboratorio si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni: -non intrattiene relazioni professionali, né all’interno della struttura, né con clienti esterni alla stessa, in aree di competenza che potrebbero condizionare l’espressione dei risultati sperimentali prodotti -non vengono inseriti od allegati al rapporto di prova pareri ed interpretazioni -la remunerazione del personale è legata a forme contrattuali nazionali e non dipende dal numero di prove eseguite o dal loro risultato -riferisce direttamente a DG escludendo dunque il presidio di qualsiasi altra funzione aziendale intermedia che possa eventualmente influenzare i risultati analitici prodotti -accetta di operare con imparzialità, assumendo l’impegno al rispetto di tale prassi operativa sottoscrivendo la lettera d’incarico -garantisce l’autonomia e l’obiettività del proprio operato non venendo a conoscenza di qualsiasi informazione discriminatoria legata ai campioni sottoposti a prova, l’unico elemento identificativo di ogni singolo campione è un codice numerico univoco gestito dal software gestionale ERP Mago4 Professional in dotazione -non intrattiene alcun rapporto comunicativo diretto od indiretto con i clienti finali di LTA s.r.l. I campioni gestiti dal laboratorio non vengono identificati attraverso informazioni relative al cliente finale di LTA s.r.l. -Formazione e sensibilizzazione continua del personale | Garantire l'emissione sul mercato di un prodotto conforme con conseguente mantenimento della soddisfazione del cliente | Mantenimento della conformità, incremento di richiesta dell'attività di prova ed ampliamento portafoglio clienti | Inserimento di dati errati e conseguente emissione di rapporti di prova non idonei | Le diverse attività svolte in laboratorio vengono corredate nel modulo predisposto (M122) da evidenze che sostengono la veridicità dei dati ottenuti (dato numerico/descrittivo + fotografia) L'emissione del rapporto di prova viene eseguita solo in seguito a controllo da parte di un altro operatore non esecutore dello stesso al fine di verificarne la giustezza e veridicità La firma dell'emissione del rapporto di prova resta in capo solo ed esclusivamente a RL
Attività non conformi NC 02/23 | - | - | Assenza di validazione e blocco celle dei fogli di calcolo in uso, es: foglio di calcolo M107 (Tabelle di contingenza Rev.00 del 12/07/2023), le celle contenenti formule di calcolo non risultano bloccate ed il foglio di calcolo medesimo non è stato validato dal laboratorio | 3 | 3 | 9 | Effettuati validazione e blocco delle celle sui fogli di calcolo e moduli non ancora conformi al sistema di gestione | - | - | Potrebbero essere presenti formule errate in altri fogli di calcolo Durante l'inserimento di dati potrebbero essere inavvertitamente modificati moduli e fogli di calcolo. | Estendere la validazione a tutti i fogli di calcolo ed blocco delle celle contenenti informazioni sensibili e formule (tramite l'impostazione di una password) presenti nel SGQ
Analisi post trattamento NC 02/23 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -
Attività non conformi NC 05/23 | - | - | Mancato inserimento del dato sperimentale ottenuto per Clostridium perfringens PT S112B di giugno 2023 | 1 | 5 | 5 | Prima dell'invio definitivo della registrazione dei dati sperimentali inseriti nel portale web del PT, si dispone che venga effettuato un controllo accurato in doppio dei dati trascritti Attraverso la partecipazione al Proficiency Test il laboratorio può garantire la capacità del laboratorio e del suo personale di eseguire le prove in maniera corretta | - | - | Sbagliare inserimento dei dati può provocare l'avere un piano di assicurazione validità non efficace Fallire un CQ esterno per mancato o errato inserimento dati può portare alla sospensione dell'accreditamento | Effettuare e dare evidenza dell'avvenuto controllo da parte di un operatore differente da chi ha registrato il dato/informazione
Analisi post trattamento NC 05/23 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | -
Miglioramento 01/23 | Valutare la possibilità di attuare un controllo maggiormente efficacie delle condizioni ambientali (temperatura/umidità) dei locali di prova e delle aree a temperatura controllata (es: frigo/freezer/incubatori) mediante l’impiego di datalogger dotati di un sistema informatico di salvataggio dei dati e invio automatico di messaggi per circostanze fuori specifica | Impiego regolare dei data logger da agosto 2023 per tenere sotto controllo l'eventuale presenza di allarmi viene istituita una procedura operativa per la gestione dei datalogger (PO09), la quale prevede un controllo giornaliero delle spie led degli allarmi dei datatogger ed un'immediata analisi dei tracciati dello stesso se in allarme | - | - | - | - | - | non identificato opportunità | - | - | -
Azioni Correttive 02/23 | Effettuati validazione e blocco delle celle sui fogli di calcolo e moduli non ancora conformi al sistema di gestione | Verificato il blocco delle celle sui fogli di calcolo interessati e creata cartella nel sistema di gestione "VALIDAZIONE FOGLI DI CALCOLO" contenente le evidenze degli stessi Celle bloccate con password, modificabili solo quelle atte all'inserimento dei dati | - | - | - | - | - | Controllo del blocco celle esteso a tutti i moduli in formato Excel e validazione di tutte i fogli di calcolo in uso nel laboratorio | Utilizzando il modulo di elenco documenti interni controllare tutti i moduli in formato Excel procedendo al blocco ed alla validazione di ciascuno Dare evidenza della validazione dei fogli di calcolo | - | -
Azioni Correttive 03/23 | Prima dell'invio definitivo della registrazione dei dati sperimentali inseriti nel portale web del PT, si dispone che venga effettuato un controllo accurato in doppio dei dati trascritti | Controllo del corretto inserimento dei dati effettuato da operatore diverso da quello che ha inserito i dati sperimentali nel portale web del PT provider prima che gli stessi vengano inviati in maniera definitiva | - | - | - | - | - | Mitigare l'eventualità di inserimento di informazioni/dati errati in ogni ambito del SGQ | Attivazione di confronti bilaterali ed estensione ad altre registrazioni sensibili in ambiti diversi da quello nel quale è stata segnalata la NC | - | -
Riesami di direzione | Tenuta sotto controllo dell'attività del laboratorio, pianificazione di obiettivi futuri e loro capitalizzazione | Applicare le indicazione del riesame della direzione e ripetere periodicamente i riesami della direzione | Rischio di non seguire il riesame e non ripetere regolarmente il riesame | 3 | 2 | 6 | Verifica da parte della direzione che le azione previste siano attuate | Momento di confronto con la direzione per verificare l'andamento del laboratorio | Emissione del documento "Rapporto stato qualità" e svolgimento del riesame nella sua interezza toccando tutti i punti elencati in MQL | Eseguire un riesame incompleto, senza toccare tutti i punti specificati in MQL | Utilizzare il capitolo 8.9 di MQL come check list per effettuare un riesame completo med esaustivo
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI01 - l’individuazione ed identificazione di bacilli Gram negativi | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Validazione del metodo mediante approccio fattoriale eseguito in doppio come da protocollo ISO 16140-4 e da guida ACCREDIA DT-07-DL/DS | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione annuale PT Validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni | 3 | 4 | 12 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Qualificare il personale che esegue specifiche prove | Partecipazione annuale a circuiti interlaboratorio Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento della validazione con i CRM e nell'esecuzione dei PT | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI02 - individuazione ed identificazione di Streptococcaceae e Enterococcaceae | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Validazione del metodo mediante approccio fattoriale eseguito in doppio come da protocollo ISO 16140-4 e da guida ACCREDIA DT-07-DL/DS | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione annuale PT Validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni | 3 | 4 | 12 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Riqualificare il personale che esegue specifiche prove | Partecipazione annuale a circuiti interlaboratorio Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento della validazione con i CRM e nell'esecuzione dei PT | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI03 - individuazione ed identificazione di Listeria spp. | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Validazione del metodo mediante approccio fattoriale eseguito in doppio come da protocollo ISO 16140-4 e da guida ACCREDIA DT-07-DL/DS | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Assenza nel circuito interlaboratorio selezionato | 4 | 4 | 16 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Riqualificare il personale che esegue specifiche prove | Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento della validazione con i CRM | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI04 - individuazione ed identificazione di Staphylococcaceae | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Validazione del metodo mediante approccio fattoriale eseguito in doppio come da protocollo ISO 16140-4 e da guida ACCREDIA DT-07-DL/DS | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Assenza nel circuito interlaboratorio selezionato | 4 | 4 | 16 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Riqualificare il personale che esegue specifiche prove | Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento della validazione con i CRM | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI05 - individuazione ed identificazione di Bacillus spp. | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Validazione del metodo mediante approccio fattoriale eseguito in doppio come da protocollo ISO 16140-4 e da guida ACCREDIA DT-07-DL/DS | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Assenza nel circuito interlaboratorio selezionato | 4 | 4 | 16 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Riqualificare il personale che esegue specifiche prove | Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento della validazione con i CRM | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI06 - l’individuazione ed identificazione di Clostridium spp. | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Validazione del metodo mediante approccio fattoriale eseguito in doppio come da protocollo ISO 16140-4 e da guida ACCREDIA DT-07-DL/DS | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione annuale PT Validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Ceppo anaerobio | 4 | 4 | 16 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno Porre attenzione ai matertiali e metodi utilizzati per la generazione di anaerobiosi necessaria allo sviluppo del ceppo | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Riqualificare il personale che esegue specifiche prove | Partecipazione annuale a circuiti interlaboratorio Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento della validazione con i CRM e nell'esecuzione dei PT | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Assicurazione validità dei risultati | Produzione e conferma nel tempo di dati validi e assicurazione delle competenze tecniche del personale operante in laboratorio | Annualmente stabilire e seguire un piano di assicurazione per la validità dei dati prodotti dal laboratorio (M123) attraverso CQ suddivisi nelle seguenti categorie: -Partecipazioe circuiti interlaboratorio (PT) -Prove in doppio -Utilizzo materiali di riferimento | Primo anno di attuazione piano assicurazione dati | 2 | 4 | 8 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) | Documentare la riferibilità delle misure, quando non siano disponibili campioni di prima linea o materiali certificati Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Riqualificare il personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a confronti inter-laboratorio principalmente Proficiency test proposti da organizzatori indipendenti che devono essere accreditati rispetto alla UNI CEI EN ISO/IEC 17043 o dare evidenza di operare in conformità ai requisiti della stessa | Non avere un piano efficacie per l'assicurazione della validità dei dati prodotti | Studio costante dell'andamento dei dati prodotti e dei dati ottenuti negli anni precedenti, ricerca di organizzatori di PT accreditati e adatti all'attvità svolta dal laboratorio, ricerca e acquisto di materiali di riferimento hanno portato alla stesura di un piano di validità dei dati per il laboratorio

## SWOT 2024
M143.01 del 10/04/2024
[7 empty] | aggiornato al 20/12/2024 |  |  | Per interpretazione dei livelli di impatto e frequenza riferirsi a PG01
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
| PUNTI DI FORZA - DEBOLEZZE | [6 empty] | OPPORTUNITA' - MINACCE
| CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ID | PUNTI DI FORZA | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE | OPPORTUNITA' | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' |  | MINACCE | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Miglioramento OdM 01/24 | Valutare la possibilità di regolamentare e rendere più fruibile l'accesso al laboratorio tramite l'utilizzo di un badge o similari | Per tenere maggiormente sotto controllo l'accesso al laboratorio del personale autorizzato e renderne più fruibile l'accesso agli addetti si consiglia di installare una centralina sulla prima porta di accesso al laboratorio in modo da poter accedere utilizzando semplicemente un badge o similari al posto delle chiavi | - | - | - | - | - | Migliorare la sicurezza dell'accesso al laboratorio | Installazione centralina |  | - | -
Attività non conformi NC 01/24 | NA | NA | Rif. prova: [5] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.00 2023 Per la prova di conferma della Catalasi è stato utilizzato il Perossido di Idrogeno al 30% mentre la verifica della presenza dell’enzima è da eseguire con perossido di idrogeno al 3% (come peraltro previsto dal metodo di prova al par A.3.1). Il lotto 8B730258B (Merck), utilizzato per la prova risulta scaduto a febbraio 2010 ed è gestito dal Laboratorio Chimico (non accreditato). | 3 | 3 | 9 | Revisione del foglio di lavoro rendendo nota la concentrazione di utilizzo Revisione della procedura di gestione di magazzino Eventuale revisione nel metodo (MPI) se non è disponibile commercialmente il perossido di idrogeno alla concentrazione di 3% Il laboratorio dispone la formazione del personale in seguito alla revisione dei documenti di cui sopra | Vedi AC 01/24 | Vedi AC 01/24 |  | Possibile interpretazione non corretta dei risultati della prova di catalasi durante l'applicazione di tutti i MPI | Revisione di tutti MPI e formazione del personale abilitato all'esecuzione delle prove
Azioni correttive AC 01/24 | Revisione del foglio di lavoro rendendo nota la concentrazione di utilizzo Revisione della procedura di gestione di magazzino Eventuale revisione nel metodo (MPI) se non è disponibile commercialmente il perossido di idrogeno alla concentrazione di 3% Il laboratorio dispone la formazione del personale in seguito alla revisione dei documenti di cui sopra | Emissione MPI in revisione 01 del 22/04/24 (invio ACCREDIA 04/24) Emissione MPI in revisione 02 del 14/06/24 (invio ACCREDIA 06/24) Emissione della procedura PG02.01_Gestione prove di laboratorio in revisione 01 del 09/05/24 Acquisto soluzione perossido d'idrogeno 3% arrivata 23/04/24 codice: LAM02030 lotto: A0438624 ed inserirta nel M146.00_Registro materiali Effetuate formazioni registrate in verbale di formazione 07/2024 e 08/2024 | NA | - | - | - | NA | Implementazione della gestione del materiale sotto il controllo del laboratorio e formazione continua del personale | Tenuta sotto controllo del sistema di gestione revisionando i documenti implicati e formazione teorica e pratica del personale abilitato |  | NA | NA
Analisi post trattamento NC 01/24 | Le soluzioni adottate nel AC 01/24 risultano efficaci e continuative | NA | Non risultano riscontrate debolezze | 1 | 3 | 3 | NA | Non sono emerse ulterioni opportunità | NA |  | Non sono emerse ulteriori minacce | NA
Attività non conformi NC 02/24 | NA | NA | Rif. prova: [2] Bacillus cereus/Bacillus cereus, Bacillus subtilis spizizenii ATCC 6633/Bacillus subtilis spizizenii ATCC 6633 (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI05 Rev.00 2023 In riferimento al RdP 24/00001 del 4.3.2024 (da archivio) a fronte di un risultato “Presente” per Bacillus cereus (rif metodo MPI05 rev00 2023), dai dati grezzi del profilo biochimico ottenuto con sistema API 50 CHB (Lotto 1009691200 scad.6.5.2024) emerge una identificazione per Bacillus mycoides (%ID =71,9): non sono definiti i criteri di accettabilità (%) della identificazione ottenuta e quali test eventualmente devono essere valutati e verificati ad integrazione. | 2 | 5 | 10 | Eliminazione del MPI05 e revisione del riesame contratto col cliente e dei relativi documenti del sistema di gestione (All.1 DA-02, MQL ecc) Il laboratorio si impegna a verificare che la NC riscontrata nel metodo di prova MPI05 non sia presente anche negli altri metodi interni sviluppati | Vedi AC 02/24 | Vedi AC 02/24 |  | Riscontrare la stessa NC anche negli altri metodi di prova | Con l'arrivo dei nuovi Kit API verrà testato e definito il profilo di identificazione delle specie microbiche oggetto dellle prove L'esecuzione e l'insieme dei risultati di tutti gli altri test durante la prova di laboratorio concorrono all'identificazione del ceppo in esame, l'identificazine non si basa su un unico test
Azioni correttive AC 02/24 | Revisione del riesame contratto col cliente e dei relativi documenti del sistema di gestione (All.1 DA-02, MQL ecc) Il laboratorio si impegna a verificare che la NC riscontrata nel metodo di prova MPI05 non sia presente anche negli altri metodi interni sviluppati dandone evidenza | Riesame contratto col cliente LTA srl n.02 30/05/24 Emissione revisione MQLrev01 17/06/24 MPI05 ritirato dalla domanda di accreditamento DA-02 All1 del 23/04/24, ed emissione degli altri MPI revisionati | Non essere riusciti ad ottenere l'accreditamento per il metodo MPI05- individuazione ed identificazione di Bacillus spp. | - | - | - | Studio sperimentale per introduzione del metodo per futuro accreditamento | Analizzare tutti i MPI in modo da verificare che la stessa NC non venga riscontrata anche in essi | Con l'arrivo dei nuovi Kit API verrà testato e definito il profilo di identificazione delle specie microbiche oggetto dellle prove |  | Non riuscire ad accreditare il metodo MPI05- individuazione ed identificazione di Bacillus spp. | Produzione di solidi dati sperimentali a sostegno del metodo
Analisi post trattamento NC 02/24 | - | - | - | Metodo ritirato |  |  | - | - | - |  | - | -
Attività non conformi NC 03/24 | NA | NA | All'arrivo in laboratorio RQL rileva un problema di temperatura che viene confermato anche dai datalogger in allarme, la temperatura è di circa 30°C e l'attività di laboratorio non può essere svolta soprattutto per la difficoltà del personale abilitato ad operare in tali condizioni Tramite mail viene avvisata la direzione ed il personale coinvolto della sospensione dell'attività di laboratorio | 2 | 5 | 10 | Sostituzione compressore rotto e rimessa in funzione dell'impianto | Vedi AC 03/24 | Vedi AC 03/24 |  | A causa delle temperature fuori range di accettabilità tutte le attività normalmente eseguite in laboratorio non possono essere svolte, soprattutto a causa del tempo di permanenza del personale abilitato necessario per svolgere tali attività. Disposto il blocco di tutte le suddette attività | Aggiustare l'impianto ed attivare una costante ed efficiente manutenzione dello stesso
Azioni correttive AC 03/24 | Ripristino delle condizioni ambientali del laboratorio in modo da poter tornare a svolgere la normale attività | Dal Novembre '23 LTA ha deciso di avvalersi della consulenza e servizio della ditta MF Montaggi per la manutenzione inizialmente dell'impianto UTA (LTA105) che serve l'aria del laboratorio, per necessità e data la loro competenza gli è stato affidata anche la manutenzione e gestione dell'impianto di condizionamento aziendale UTA esterno (LTA145) il quale influscie anche sul corretto funzionamento della macchina UTA interna | NA | - | - | - | NA | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Analisi post trattamento NC 03/24 | Le soluzioni adottate nel AC 03/24 risultano efficaci e continuative | NA | Non risultano riscontrate debolezze | 1 | 4 | 4 | NA | Non sono emerse ulterioni opportunità | NA |  | Non sono emerse ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 01/24 | Effettuare una corretta valutazione dell’imparzialità da parte del laboratorio e sottoscrizione da parte di DG di un documento nel quale dichiari la propria imparzialità nei confronti del laboratorio in qualità di cliente e di dirigente e funzione alla quale RL e RQL dipendono. | Sottoscritta da DG dichiarazione di imparzialità | Nel file M143 non è stato valutato il rischio di imparzialità inerente la Direzione Generale in qualità di unico cliente del Laboratorio e Funzione a cui dipendono gerarchicamente RL e RQL | - | - | - | Il laboratorio non ha adeguatamente preso in considerazione il rischio di imparzialità derivante dal fatto che DG rappresenti sia il cliente del laboratorio stesso, sia la funzione alla quale dipendono RL ed RQL. | Assicurare al personale di laboratorio ed ai clienti (LTA stessa in prima battuta ed ai clienti/rivenditori di LTA poi) l'imparzialità della direzione sull'emissione del rapporo di prova | Sottoscritta da DG dichiarazione di imparzialità |  | Parziale applicazione degli impegni di imparzialità | Forte consapevolezza dell'importanza di assicurare l'imparzialità durante le attività
Miglioramento OSS 02/24 | Il laboratorio definisce negli MPI precise norme comportamentali e di utilizzo dello spazio della cappa biologica Revisione dei metodi di prova interni dettagliando circostanziatamente le procedure di utilizzo e gestione degli spazi utilizzati per l’esecuzione delle prove. Il laboratorio dispone la formazione del personale in seguito alla revisione dei documenti di cui sopra, avvalendosi inoltre di dimostrazione pratica. | Emissione MPI in revisione 01 del 22/04/24 Formazione pratica e teorica del personale verbalizzata in verbale 08/2024 | Non sono disponibili idonee istruzioni comportamentali per prevenire, durante le attività di prova, eventuale cross contaminazione (tra ceppi diversi) e dall’ambiente al materiale. Di seguito alcuni esempi: Cambio guanti tra la lavorazione di un ceppo e quello successivo (in visita L.innocua e L.monocytogenes); gestione corretta dell’area della cappa biologica (presenza del minimo materiale necessario alla specifica fase); assenza di materiale sulla griglia anteriore; sanificazione delle superfici nelle diverse fasi di prova | - | - | - | Il laboratorio ha definito negli MPI precise istruzioni comportamentali da tenere durante le fasi di manipolazione e lavorazione dei campioni durante l’esecuzione delle prove sotto cappa, al fine di scongiurare eventi di cross contaminazione | Attenta ulteriore analisi delle azioni a rischio cross contaminazione e revisione delle norme comportamentali da tenere prima dopo e durante la manipolazione dei campioni da sottoporre a prova e formazione continua del personale | Revisione delle norme di comportamento nei documenti implicati e formazione teorica e pratica del personale abilitato |  | Rischio di mancata prevenzione di eventi cross contaminazione | Formazione del personale ed applicazione regolare degli MPI
Miglioramento OSS 03/24 | 1. Emissione di revisione del modulo “M117_Schede apparecchiature”, aggiungendo un apposito campo dove specificare la correlazione tra l’apparecchiatura ed il datalogger impiegato per il monitoraggio della temperatura, e riportando la correlazione anche sul modulo riassuntivo “M130_Elenco apparecchiature” revisionato 2. Conservare correttamente le etichette in prossimità dell’apparecchiatura relativa 3. Inserire correttamente il campo di utilizzo per ciascuna apparecchiatura nell’apposita sezione del modulo “M117_Schede apparecchiature” | Emissione dei seguenti moduli reviosionati M117.01_Schede apparecchiature del 08/04/24 M130.01_Elenco apparecchiature del 16/04/24 Disposizione delle etichette in prossimità delle apparecchiature relative nelle diverse stanze del laboratorio | La scheda del termostato LTA004 non evidenzia il DL associato LTA152, inoltre per il DL ambientale LTA 149 l’etichetta che evidenzia la data prossima scadenza non si trova in prossimità dello strumento ma in un’altra stanza; analogamente il DL LTA 151 relativo al Frigo LTA 014. Inoltre le schede strumento, esempio DL LTA 152, non riportano il campo d’utilizzo | - | - | - | 1. Revisione “M117_Schede apparecchiature” per apparecchiature quali frigoriferi, termostati e freezer non riportano la correlazione tra l’apparecchiatura e il datalogger impiegato nel monitoraggio della T dello stesso (ad es. termostato LTA004 e relativo datalogger LTA152) 2. Le etichette per apparecchiature quali datalogger e micropipette non sono di facile applicazione sul corpo dell’apparecchiatura senza intralciarne la maneggevolezza o per le dimensioni, sono state quindi conservate dentro cartellette in laboratorio nei relativi locali 3. Compilazione sezione relativa al campo di utilizzo di ciascuna apparecchiatura nel relativo modulo “M117_Schede apparecchiature” | Estensione del controllo a tutte le apparecchiature che necessitano l'uso combinato di una seconda apparecchiatura (es. termostato e datalogger) ed associazione delle stesse sia nel modulo "M117_Schede apparecchiature" che in "M130_Elenco apparecchiature" | Revisione moduli citati |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 04/24 | Revisione del modulo “M134._Programma taratura e manutenzione” in modo tale da raggruppare in un unico file la strumentazione da tenere monitorata con le proprie scadenze di taratura, verifica e manutenzione Il laboratorio prevede inoltre l’adozione di un software da desktop per la gestione delle scadenze che generi messaggi automatici nei terminali del personale abilitato | Emissione del modulo "M134_Programma taratura e manutenzione” in revisione 01 del 10/04/2024 Gestione avvisi scadenze tarature/manutenzioni con calendario di Outlook | Il Laboratorio non dispone di uno strumento di gestione che permetta di monitorare le scadenze delle verifiche intermedie e delle tarature esterne | - | - | - | Il laboratorio adotta un sistema di gestione del programma di taratura e manutenzione degli strumenti per il monitoraggio delle scadenze | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 05/24 | Il laboratorio inserisce la suddetta apparecchiatura nel sistema di gestione, nel piano tarature e nel documento DA-02 All1 Revisione delle procedure operative e metodi di prova con menzione ed istruzioni di utilizzo delle apparecchiature Congelatore -80°C e termostato 55-60°C | Oltre al congelatore -80°C, il laboratorio, prevede di aggiungere e gestire nel sistema qualità le seguenti apparecchiature -Termostato 55-60°C (incubazione indicatori biologici per il monitoraggio delle autoclavi) -Datalogger (per termostato 55-60°C) -Pipettatore -Masse certificate | Il congelatore a -80°C collocato in stanza 3, per la conservazione dei ceppi batterici utilizzati per il controllo di qualità dei terreni colturali preparati internamente, non è gestito nel sistema qualità del Laboratorio: non è codificato e non è sottoposto a taratura | - | - | - | Il laboratorio inserisce la gestione dell’apparecchiatura congelatore -80°C nel quale vengono conservati i ceppi utilizzati per il controllo qualità dei terreni colturali preparati | Aggiunto anche nuovo vortex LTA173 | Aggiornamento dei documenti relativi alla gestione delle apparecchiature e della DA-02 All1 |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
| Rendere più chiara la PO in questione | Il laboratorio aggiorna ed emette la revisione della procedura PO02.01_Valutazione omogeneità termostati, specificando nel paragrafo “Frequenza” che le prove di verifica annuale sono propedeutiche all’esecuzione delle prove. Nel paragrafo 6.2 è stata corretta la frase dove si specifica il numero di punti da valutare per la verifica, riportata incorrettamente nella precedente revisione. Il laboratorio, infatti, ha sempre adottato le indicazioni della norma DIN 12880 per la scelta del numero dei punti da valutare. Viene inoltre eliminata l’ultima frase del medesimo paragrafo. | In un paragrafo della PO02 relativa alla valutazione dell'omogeneità dei termostati non era ben specificato ed in maniera inequivocabile la modalità di applicazione della stessa | - | - | - | Revisione della PO in questione | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 06/24 | Il laboratorio redige una procedura operativa per definire i protocolli ed i criteri da seguire per emettere estensioni di scadenza di kit e prodotti commerciali in uso nel laboratorio Emissione di procedura operativa dettagliata e formazione del personale abilitato | Emissione della PO13.00_Protocollo di estensione validità kit API Formazione del personale sulla nuova procedura operativa formalizzata in verbale 10/2024 | Rif. prova: [5] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.00 2023 Per le prove biochimiche di conferma, il laboratorio utilizza il Sistema biochimico miniaturizzato RAPID ID32 Strep (Biomerieux) lotto 1009799900 scad. 04.01.2024 con estensione della scadenza al 14 ago 2024: non è disponibile una procedura documentata che descriva l’attività di rivalidazione di kit e reagenti con tutte le specifiche necessarie per l’applicazione di tale attività. Per la rivalidazione in oggetto, e di altri kit biochimici, è stato redatto il Verbale 02/2024 (mod.M112 rev0) | - | - | - | Il laboratorio effettua delle prove per l’estensione di scadenza dei kit biochimici API Biomerieux eseguendo una procedura specifica e documentando con chiare evidenze dell’esito delle prove | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 07/24 | Il laboratorio dispone che contestualmente al test dell’ossidasi sul microrganismo oggetto della prova venga predisposto un controllo positivo (es. Pseudomonas aeruginosa WDCM00025) o negativo (es. Staphylococcus aureus WDCM00034) Il laboratorio aggiorna la procedura per l’esecuzione dei test di cui sopra, revisionando i Metodi di Prova Interni e la relativa formazione del personale abilitato | Emisione MPI revisionati | Per la verifica del reagente per la prova di conferma dell'ossidasi (dischetti imbibiti del reagente), non è implementato un controllo della sua validità, per tutto il periodo di utilizzo | - | - | - | Il laboratorio impiega un controllo positivo durante l’esecuzione del test dell’ossidasi (kit commerciale) | Come per il test dell'ossidasi il laboratorio predispone l’impiego di controlli positivi e negativi per i test della Catalasi e dell’indolo | Emisione MPI revisionati |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 08/24 | Viene inserito il criterio (formula di calcolo) dentro ciascuna scheda apparecchiatura La definizione del criterio per la correzione della temperatura letta dai data logger in uso nel laboratorio viene riportata nella procedura operativa PO10, di cui viene pertanto emessa nuova revisione | Emesse revisioni per "M117.01_Schede apparecchiature" e "PO10.01_Conferma metrologica misuratori di temperatura" | I Limiti di allarme definiti per i data logger (es. LTA 152) non tengono conto dello scostamento e dell’U, derivabili dai certificati LAT delle tarature esterne: nella scheda del D.logger è indicato un limite di accettabilità = 0,3°C ma non è chiaro a quale/i parametro/i sia riferibile tale criterio | - | - | - | Il laboratorio ha formalizzato nei documenti del sistema di gestione quale calcolo effettuare per la correzione della temperatura letta tenendo conto dello scostamento e dell’incertezza, derivabili dai certificati LAT delle tarature esterne per i data logger | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 09/24 | Il laboratorio inserisce le masse certificate nel sistema di gestione Il labortorio individua e comunica i requisiti di accettabilità al centro LAT e ne riporta l’evidenza nella singola scheda apparecchiatura | Create schede apparecchiature M117" per i pesi certificati ed inseriti "M130_Elenco apparecchiature" e "M134.01_Programma taratura e manutenzione" I criteri di accettabilità vengono chiaramente espressi in tutte le PO relative agli strumenti oggetto di taratura | Il Laboratorio non ha definito i criteri di accettabilità delle tarature esterne, inoltre non si è avuta evidenza della presenza nell’elenco strumenti delle masse certificate e della loro scheda identificativa | - | - | - | Il laboratorio gestisce all’interno della documentazione dedicata del sistema di gestione le masse certificate. definisce e comunica ai centri LAT esterni i propri requisiti di accettabilità per le attività di taratura | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 10/24 | 1. Il laboratorio valuta la messa in uso di un nuovo modulo per elencare e dare evidenza della gestione dei reagenti e materiali in uso e vengono inoltre revisionati i documenti PG02 e MQL descrivendo in maggior dettaglio le modalità di gestione e controllo dei reagenti 2. Il laboratorio dispone l’aggiornamento del modulo “M27_Elenco fornitori qualificati”, utilizzato a livello aziendale, con cadenza annuale e viene impostato un sistema di alert per avvertire della scadenza di certificazioni ed accreditamenti | Creato M146.00_Registro materiali ed aggiornati MQL_Rev01 e PG02.01_Gestione prove di laboratorio Aggiornati M136_Scheda fornitore e M27_Elenco fornitori qualificati | La PG02 Rev.0 ed il § 6.6 del MQL non dettagliano le modalità di gestione dei reagenti quali ad esempio terreni, la loro conservazione ed il riordino, inoltre dalle schede fornitore non si evince l’evidenza della rispondenza ai criteri di qualifica dei fornitori servizi taratura, enti organizzatori circuiti e produttori MR come indicato nei documenti di sistema (presenza dei certificati di accreditamento o loro scadenza) | - | - | - | 1. Il laboratorio descrive in modo chiaro ed efficace il processo di gestione e di controllo dei reagenti 2. Sia nel modulo “M136_Scheda fornitore” che nel modulo “M27_Elenco fornitori qualificati” sono riscontrabili, valutabili o aggiornati i riferimenti dettagliati ai criteri di qualifica (es. collegamenti a certificati d’accreditamento o aggiornamento scadenze degli stessi) | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non avere tutte le informazioni relative ai fornitori | Assicurarsi che il personale abilitato aggiorni costantemente l'elenco fornitori
Miglioramento OSS 11/24 | Rendere chiaro e comprensibile l'iter da seguire per l'ordine di materiale che necessita spedizione e conservazione a T controllata | Emissione PG02.01_Gestione prove di laboratorio del 09/05/24, MPI in revisione 01 del 22/04/24 e Formazione del personale sulle nuove procedure formalizzata in verbale 07/2024 | Per le forniture di materiali a conservazione in condizioni controllate, non è chiaro in che modo ne venga verificata l’idoneità all’arrivo (es. Ord.24/00055 del 8/2/24 a Biolife materiale 2-8°C) |  |  |  | Integrazione nella sezione specifica della procedura PG02 in merito alla gestione della merce in entrata che necessita il mantenimento della temperatura controllata e formazione del personale abilitato alla gestione della merce in arrivo | Approvvigionarsi da fornitori che garantiscono e dichirano la spedizione ed il mantenimento a T controllata del materiale che lo necessita, solleva il laboratorio dalla necessità di avere uno strumento tarato (e sua gestione) idoneo al rilievo della T della merce in entrata | Attenta e costante qualifica dei fornitori |  | Mancata richiesta al fornitore di spedizione a T controllta di materiale che lo necessita | Formazione e regolare attuazione dele procedure da parte del personale abilitato
Miglioramento OSS 12/24 | Aggiornamento costante delle tecniche utilizzate dal laboratorio e formazione pratica e teorica del personale | Emissione revisione dell’allegato A1 dei metodi di prova aggiungendo un paragrafo dettagliato sulla preparazione dei vetrini (asciugatura e fissaggio delle cellule microbiche) per la colorazione di Gram Formazione pratica e teorica del personale verbalizzata in verbale 08/2024 | Rif. prova: [5] Listeria innocua/Listeria innocua, Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes (Presenza/Assenza) Ceppi microbici/Microbial strains MPI03 Rev.00 2023 Per la colorazione di GRAM, non sono state osservate tutte le fasi necessarie per ottenere un preparato ottimale del vetrino: - asciugatura del preparato prima del fissaggio; - per il fissaggio del preparato, è stato utilizzato un sistema (accendino) non adeguato per il tipo di fiamma che deve essere prodotta (non ben ossigenzta e combusta che ha portato anche ad un leggero annerimento della parte inferiore del vetrino). - Il vetrino predisposto per la colorazione di Gram si presenta all’osservazione al microscopio, con ammassi cellulari che non permettono la verifica della morfologia delle cellule batteriche su un’area estesa del preparato. Tale modalità non ha precluso la lettura ed individuazione delle cellule GRAM + di Listeria |  |  |  | Il laboratorio dispone che, una volta stemperate le cellule prelevate da colonie isolate nella goccia di acqua distillata depositata sul vetrino, si attenda l’asciugatura della medesima ponendo il vetrino sotto cappa. Il campione viene inseguito fissato passando velocemente il vetrino su fiamma 2/3 volte. | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non poter apprezzare al meglio le caratteristiche della specie microbica in esame ed individuare eventuali contaminanti | Formazione del personale ed applicazione regolare degli MPI
Miglioramento OSS 13/24 | Valutazione della conformità del campione in fare di accettazione più scrupolosa | Emissione PG02.01_Gestione prove di laboratorio del 09/05/24, MQL_rev01 17/06/24 e MPI in revisione 01 del 22/04/24 Formazione del personale sulle nuove procedure formalizzata in verbale 07/2024 e 08/2024 | La documentazione di sistema, § 7.4 del MQL e PG 02, non dettaglia i criteri di idoneità dei campioni da analizzare quali ad esempio i contenitori, la loro identificazione, il colore, ecc |  |  |  | Revisionare i documenti MQL e PG02 dettagliando maggiormente aspetti quali forma e colore specifici per le matrici pellet e dischetti di carta, inserire maggiori dettagli anche sull’integrità e i dati necessari riportati sul contenitore consegnato al laboratorio per l’accettazione del campione | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Accettazione di campioni non idonei | Formazione del personale ed applicazione regolare di MQL e della PG02
Miglioramento OSS 14/24 | Possibilità di avere più campioni disponibili, in accordo col cliente, su necessità del laboratorio | Emissione MPI rev01 del 22/04/24 (formazione verbale 08/2024) Riesame contratto col cliente LTA srl n.02 30/05/24 | I campioni da sottoporre a prova (3 campioni / stesso lotto, forniti dal Cliente in unico contenitore /unica provetta), una volta iniziata l’analisi sono conservati a temperatura di refrigerazione (dotazione LTA115) per un’eventuale ripetizione in caso di necessità analitica (es. crescita confluente o di converso assenza di crescita): tale modus operandi non è corretto data la variabilità dei microrganismi, tenuto anche conto dei diversi comportamenti dei ceppi batterici |  |  |  | Il laboratorio dispone che, in caso di necessità di ripetizione della prova, venga fatta richiesta al cliente di fornire nuovamente 3 campioni dello stesso lotto, indistintamente dalla specie microbica ricercata. | Possibilità di ripetere la prova nell'eventualità di necessità analitiche o contaminazioni durante lo svolgimento della stessa | Accordi col cliente dettati nel Riesame contratto col cliente LTA srl n.02 30/05/24 |  | Non poter eseguire nuovamente analisi in caso di necessità | Accordi col cliente dettati nel Riesame contratto col cliente LTA srl n.02 30/05/24
Miglioramento OSS 15/24 | Miglioramento della tracciabilità tecnica durante le attività di laboratorio | Emissione dei seguenti moduli/procedure reviosionati M125.01_Foglio di produzione terreni-reagenti M122.03_Foglio di lavoro controllo qualità PO06.01_Produzione terreni coltura MPI rev01 del 22/04/24 | Le registrazioni tecniche relative all’esecuzione delle prove, non sempre identificano le apparecchiature utilizzate (es. M125 preparazione fisiologica lotto FIISIO269.23 preparata il 25/09/23 non presenti i riferimenti dell’autoclave e della bilancia), inoltre il foglio di lavoro M122 campione n. 24/00004 non riporta l’incubatore e l’ora di inizio e fine incubazione) |  |  |  | Per quanto riguarda il modulo M125, contestualmente alla revisione del modulo stesso, viene disposta la revisione della procedura operativa PO06_Procedura di produzione di terreni di coltura microbiologica e soluzioni. In particolare, si specifica che venga chiaramente identificata l’apparecchiatura utilizzata per la pesatura del prodotto e l’apparecchiatura impiegata per la sterilizzazione (autoclave o sistema di filtraggio). Il laboratorio revisiona i Metodi di Prova Interni (MPI) specificando le registrazioni da effettuare sul modulo M122 (es. i lotti dei prodotti impiegati, identificazione incubatore e tempi di inizio e fine incubazione, operatore esecutore). | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | In caso di NC nell'esecuzione delle attività di laboratorio risulterebbe di difficile identificazione la causa del problema | Formazione del personale ed applicazione delle prescrizioni indicate nelle relative PO
Miglioramento OSS 16/24 | Assicurare l'impiego di fogli di calcolo idonei | Archiviazione moduli validati in cartrella "validazione fogli di calcolo" validati moduli M101, M103, M104, M106, M107, M116, M131 ed M145 Emesso verbale di validazione 04/2024 del 08/04/2024 | Benchè la validazione dei fogli di calcolo sia stata effettuata con calcolo alternativo (calcolatrice), il laboratorio non ha riportato evidenza dei singoli passaggi |  |  |  | Il laboratorio emette nuovi documenti di validazione dei fogli di calcolo riportandone l’evidenza nei medesimi, nello specifico catturando le schermate del software di calcolo del sistema operativo Windows impiegato per la suddetta validazione delle formule | Emissione di nuovi fogli di calcolo validati correttamente | Riportare le evidenze della validazione in ogni foglio di calcolo |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 17/24 | Il laboratorio identificata chiaramente i profili di utilizzo e le relative autorizzazioni delle diverse funzioni aziendali al software gestionale ERP4 Mago Professional ed alle cartelle relative alla registrazione delle prove sul server aziendale | Emesso documento MQL_All.01_abilitazione accessi il 18/06/24 | Non sono formalizzati i profili di utilizzo e relative autorizzazioni delle funzioni aziendali (Unico Cliente) e del Laboratorio che hanno accesso alle diverse operatività del SW Mago ed alle cartelle del server nelle quali sono conservate le registrazioni relative alle prove |  |  |  | Redazione di un documento riassuntivo dei profili che utilizzano il software gestionale ed il server aziendale con relative autorizzazioni agli accessi consentiti | Chiarezza sulle autorizzazione delle figure presenti nel laboratorio e nell'azienda | Tenuta sotto controllo del documento ed aggiornamento al bisogno |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OdM 02/24 | Il laboratorio già adotta regolarmente M143_Scheda profilo del rischio | Regolare aggiornamento dello stesso | Potrebbe essere ulteriormente approfondita l'Analisi Rischi in miglioramento anche come gestione. |  |  |  | Aggiornare M143_Scheda profilo del rischio | Non individuare e prendere in considerazione completamente le opportunità | Approfondita analisi del contesto delle opportunità |  | Non individuare e prendere in considerazione completamente i rischi | Approfondita analisi del contesto dei rischi
Miglioramento OdM 03/24 | Utilizzo idoneo del conduttimetro da parte di tutto il personale abilitato | Emissione della "PO14.00_Procedura di taratura e manutenzione conduttimetro" e relativi moduli | Per fornire maggiori dettagli agli operatori potrebbe essere emessa una nuova specifica procedura di gestione e manutenzione del conduttimetro. |  |  |  | Il laboratorio ha in bozza la "PO14.00_Procedura di taratura e manutenzione conduttimetro" e relativi moduli | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OdM 04/24 | Miglioramento continuo del sistema di gestione | Monitoraggio costante della documentazione | Potrebbe essere approfondito il miglioramento gestione della documentazione, modulistica e registrazioni con miglioramento dell’esistente, data la recente esperienza di accreditamento. |  |  |  | Ottimizzazione dei moduli e delle procedure attualmente in uso | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Imparzialità | Imparzialità nell'esecuzione di tutte le attività di laboratorio fino all'emissione del rapporto di prova La direzione LTA, essendo sia il cliente del laboratorio stesso, sia la funzione alla quale dipendono RL ed RQL, ha sottoscritto un impegno (08/04/24) all'imparzialità rispetto alle attività di laboratorio | Conoscenza approfondita di documenti quali MQL e politica della qualità del laboratorio Partecipazione all'analisi durante riesame della direzione in riferimento al perseguimento dell’imparzialità delle attività condotte dal laboratorio e strategie da mettere in atto Il laboratorio non si appoggia in alcun modo a fornitori di servizio esterni per lo svolgimento delle attività che portano all'emissione del rapporto di prova avendo quindi il pieno controllo sul personale esecutore delle prove Prima dell'emissione del RdP viene effettuato un doppio controllo da operatore differente dall'esecutore della prova al fine di garantire la congruità dei dati inseriti | Personale da molto tempo impiegato nel laboratorio, ma da poco tempo inserito nell'ambito ISO 17025, responsabile e consapevole dell'importanza dell'imparzialità nelle diverse attività di laboratorio, ma con limitata esperienza | 2 | 4 | 8 | Il personale del laboratorio si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni: -non intrattiene relazioni professionali, né all’interno della struttura, né con clienti esterni alla stessa, in aree di competenza che potrebbero condizionare l’espressione dei risultati sperimentali prodotti -non vengono inseriti od allegati al rapporto di prova pareri ed interpretazioni -la remunerazione del personale è legata a forme contrattuali nazionali e non dipende dal numero di prove eseguite o dal loro risultato -riferisce direttamente a DG escludendo dunque il presidio di qualsiasi altra funzione aziendale intermedia che possa eventualmente influenzare i risultati analitici prodotti -accetta di operare con imparzialità, assumendo l’impegno al rispetto di tale prassi operativa sottoscrivendo la lettera d’incarico -garantisce l’autonomia e l’obiettività del proprio operato non venendo a conoscenza di qualsiasi informazione discriminatoria legata ai campioni sottoposti a prova, l’unico elemento identificativo di ogni singolo campione è un codice numerico univoco gestito dal software gestionale ERP Mago4 Professional in dotazione -non intrattiene alcun rapporto comunicativo diretto od indiretto con i clienti finali di LTA s.r.l. I campioni gestiti dal laboratorio non vengono identificati attraverso informazioni relative al cliente finale di LTA s.r.l. -Formazione e sensibilizzazione continua del personale | Garantire l'emissione sul mercato di un RdP accreditato con conseguente mantenimento della soddisfazione del cliente | Mantenimento della conformità, incremento di richiesta dell'attività di prova ed ampliamento portafoglio clienti |  | Inserimento di dati errati e conseguente rischio di emissione di rapporti di prova non idonei | Le diverse attività svolte in laboratorio vengono corredate nel modulo predisposto (M122) da evidenze che sostengono la veridicità dei dati ottenuti (dato numerico/descrittivo + fotografia) L'emissione del rapporto di prova viene eseguita solo in seguito a controllo da parte di un altro operatore non esecutore dello stesso al fine di verificarne la giustezza e veridicità La firma dell'emissione del rapporto di prova resta in capo solo ed esclusivamente a RL
Riesami di direzione
Riesami di direzione | Tenuta sotto controllo dell'attività del laboratorio, pianificazione di obiettivi futuri e loro capitalizzazione | Applicare le indicazione del riesame della direzione e ripetere periodicamente i riesami della direzione | Rischio di non seguire le indicazioni del riesame e non ripeterlo regolarmente | 3 | 2 | 6 | Verifica da parte della direzione che le azione previste siano attuate | Momento di confronto con la direzione per verificare l'andamento del laboratorio | Emissione del documento "Rapporto stato qualità" e svolgimento del riesame nella sua interezza toccando tutti i punti elencati in MQL |  | Eseguire un riesame incompleto, senza toccare tutti i punti specificati in MQL | Utilizzare il capitolo 8.9 di MQL come check list per effettuare un riesame completo ed esaustivo
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI01 - l’individuazione ed identificazione di bacilli Gram negativi | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione annuale PT Mantenimento della validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni | 2 | 4 | 8 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione annuale a circuiti interlaboratorio Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI02 - individuazione ed identificazione di Streptococcaceae e Enterococcaceae | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione annuale PT Mantenimento della validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni | 2 | 4 | 8 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione annuale a circuiti interlaboratorio Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI03 - individuazione ed identificazione di Listeria spp. | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Mantenimento della validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Assenza nel circuito interlaboratorio selezionato | 3 | 4 | 12 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI04 - individuazione ed identificazione di Staphylococcaceae | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Mantenimento della validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Assenza nel circuito interlaboratorio selezionato | 3 | 4 | 12 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI06 - l’individuazione ed identificazione di Clostridium spp. | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione annuale PT Mantenimento della validazione del metodo tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato | Primo anno di impiego ed applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni Ceppo anaerobio | 3 | 4 | 12 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno Porre attenzione ai matertiali e metodi utilizzati per la generazione di anaerobiosi necessaria allo sviluppo del ceppo | Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione annuale a circuiti interlaboratorio Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT | Formazione costante del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Assicurazione validità dei risultati | Produzione e conferma nel tempo di dati validi e assicurazione delle competenze tecniche del personale operante in laboratorio | Annualmente stabilire e seguire un piano di assicurazione per la validità dei dati prodotti dal laboratorio (M123) attraverso CQ suddivisi nelle seguenti categorie: -Partecipazioe circuiti interlaboratorio (PT) -Prove in doppio -Utilizzo materiali di riferimento | Primo anno di attuazione piano assicurazione risultati | 2 | 4 | 8 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) | Documentare la riferibilità delle misure, quando non siano disponibili campioni di prima linea o materiali certificati Validare/Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a confronti inter-laboratorio principalmente Proficiency test proposti da organizzatori indipendenti che devono essere accreditati rispetto alla UNI CEI EN ISO/IEC 17043 o dare evidenza di operare in conformità ai requisiti della stessa |  | Non avere un piano aggiornato per l'assicurazione della validità dei dati prodotti | Studio costante dell'andamento dei dati prodotti e dei dati ottenuti negli anni precedenti, ricerca di organizzatori di PT accreditati e adatti all'attvità svolta dal laboratorio, ricerca e acquisto di materiali di riferimento hanno portato alla stesura di un piano di validità dei dati per il laboratorio
Nuova edizione della ISO 7218 | La norma presenta prescrizioni e consigli (sotto forma di shall/should/must), tuttavia il laboratorio ha già adottato norme di comprtamento conformi anche alle azioni presentate come opzionali | Il laboratorio si attiene a quanto previsto nelle procedure del sistema di gestione | Non sono state riscontrate debolezze sul sistema di gestione in uso in seguito alle novità apportate alla norma ISO 7218 | 1 | 4 | 4 | NA | La norma ISO 7218 riporta che per le prove valutative (verifica e validazione dei metodi) non è necessario (benchè suggerito) l'impiego di type strain di riferimento (ISO17034). In conseguenza, il laboratorio potrà valutare di acquistare il materiale necessario per le prove anche da laboratori non accreditati ISO17034 | Valutazione in base a necessità contingenti |  | Valutazione di non conformità da parte dell'ente certificatore | Utilizzo, ove possibile, di ceppi di riferimento certificati (CRM)
Miglioramento OSS 18/24 Azioni correttive AC 04/24 | Aggiornamento costante delle tecniche utilizzate dal laboratorio e formazione pratica e teorica del personale | Emessa PG02 revisionata ed effettuata formazione del personale verbalizzata | Il laboratorio non ha gestito correttamente nel software gestionale la presenza in laboratorio di materiale scaduto o non ne ha motivato la presenza nei moduli M146_registro materiali e M119_Gestione materiali di riferimento | - | - | - | Il laboratorio descrive più approfonditamente la gestione dei materiali scaduti e da rivalidare nella procedura PG02 e giustifica nei moduli citati l’eventuale presenza di materiale scaduto e rivalidato | Migliore tracciabilità e rintracciabilità del materiale scaduto e/o rivalidato | Applicazione delle procedure |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento delle prove | Aggiornamento e formazione del personale sulle procedure da adottare in laboratorio
Miglioramento OSS 19/24 Azioni correttive AC 05/24 | Aggiornamento costante delle tecniche utilizzate dal laboratorio e formazione pratica e teorica del personale | Emessa PO04 revisionata ed effettuata formazione del personale verbalizzata | Seppur indicata la frequenza annuale della verifica delle cappe biologiche negli MPI, non è stato fatto alcun riferimento nella PO04_Pulizia superfici e controllo ambientale, e non sono stati definiti i parametri di valutazione. Inoltre, nelle schede apparecchiatura (M117) il laboratorio non ha correttamente compilato il campo “installazione” non indicando la data di messa in servizio | - | - | - | Nella procedura operativa PO04 è stata aggiunto un paragrafo riportante la frequenza ed i dettagli di verifica dello stato delle cappe biologiche in uso nel laboratorio Verificato l'aggiornamento di tutte le schede apparecchiature, campo "installazione" correttamente compilato | Costante controllo della ducomentazione del sitema di gestione | Verificato l'aggiornamento di tutte le schede apparecchiature |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 20/24 Azioni correttive AC 06/24 | I due tecnici sono formati adeguatamente sull'utilizzo delle apparecchiature tarate e non | Formazione regolare sugli aspetti tecnici del laboratorio | La micropipetta Socorex LTA126, seppur collocata nella cappa biologica LTA124, non è impiegata nell’esecuzione delle prove, tuttavia non è chiaramente indicato sulla stessa o nell’etichetta presente in prossimità della cappa che tale strumento non è destinato a tale utilizzo. Verranno definite quali siano le eventuali attività svolte nella cappa in cui è collocata il microdosatore LTA 126, al fine di, tramite valutazione del rischio, valutare potenziali "incompatibilità" delle attività di prova oggetto di accreditamento ed altre attività che potrebbero interferire con i risultati analitici (prove accreditate) e/o richiedere procedure specifiche per evitare possibili interferenze. In relazione all’analisi del rischio emergente si valuta la possibilità di dichiarare nei documenti di sistema e se necessario sulla dotazione (cappa LTA124) limitazioni / specificazioni d'uso | - | - | - | Indicare chiaramente nell’etichetta della dotazione il non utilizzo per le prove accreditate e rafforzare il sistema di identificazione delle apparecchiature non tarate | Distinguere agevolmente le apparecchiature tarate da quelle non tarate | Inserire sistema identificativo più evidente |  | Non distinguere agevolmente le apparecchiature tarate da quelle non tarate | Inserire sistema identificativo più evidente
Miglioramento OSS 21/24 | Mantenere sistema di gestione in costante aggiornamento | Effettuare controllo periodico | Non è presente nel sistema di gestione alcuna evidenza dell’accreditamento ISO17043 del fornitore di prove interlaboratorio UKHSA | - | - | - | Il laboratorio aggiorna la relativa scheda fornitore (M136) e crea una cartella nel server con i certificati di accreditamento dei fornitori Il laboratorio effettua il controllo di tutte le schede fornitori al fine di verificare la presenza dei certificati di accreditamento | Costante controllo della ducomentazione del sitema di gestione | Il laboratorio effettua il controllo di tutte le schede fornitori al fine di verificare la presenza dei certificati di accreditamento |  | Non avere schede fornitori aggiornate con i certificati di accreditamento | Effettuare controllo periodico
Miglioramento OSS 22/24 Azioni correttive AC 07/24 | Chiarire regola decisionale relativa all'evenuale espessione del giudizio di conformità | Formazione regolare del personale ed aggiornamento documenti di sistema | Il laboratorio non ha chiarito le specifiche di prodotto e/o eventuale giudizio di conformità in fase di riesame del contratto con il cliente | - | - | - | Il laboratorio emette una nuova revisione di MQL e della procedura PG02_gestione prove di laboratorio indicando nel dettaglio la gestione delle dichiarazioni di conformità associate alle prove di tipo qualitativo | Fare chiarezza sull'emissione del giudizio di conformità e le specifiche correlate | Formazione regolare del personale |  | Riesame del contratto col cliente non chiaro in merito alla questione | Il laboratorio revisiona il riesame del contratto con il cliente inserendo i criteri condivisi dal committente in merito alla conformità dei materiali sottoposti a prova. Nel riesame medesimo verranno inserite le regole decisionali adottate dal laboratorio per l’emissione delle dichiarazioni di conformità. Verranno inoltre esplicitati i livelli di rischio associati per errori di tipo alfa e beta
Miglioramento OSS 23/24 Azioni correttive AC 08/24 | Limitare i possibili errori di valutazione della lettura dei risultati dei kit biochimici AP | Formazione regolare del personale ed aggiornamento documenti di sistema | I kit biochimici API in uso per le prove oggetto di accreditamento non prevedono limiti di accettabilità ed il laboratorio non ha definito quelli adottati in nessun documento di gestione | - | - | - | Il laboratorio definisce i criteri di accettabilità nel paragrafo “Test di identificazione biochimica” dei MPI | Chiarire i limiti di accettabilità per l'esecuzione delle prove con i kit biochimici API | Formazione regolare del personale ed aggiornamento documenti di sistema |  | Interpretazione scorretta dei risultati | Formazione regolare sugli aspetti tecnici del laboratorio
Miglioramento OSS 24/24 | I due tecnici sono formati adeguatamente sull'esecuzione delle prove di laboratorio | Formazione regolare sugli aspetti tecnici del laboratorio | Il laboratorio non riporta nel modulo M122 tutte le informazioni relativamente al terreno di coltura liquido impiegato per il test dell’indolo ed il terreno da impiegare non è specificato nei Metodi di prova Interni | - | - | - | Aggiornamento del modulo M122 e nei MPI si specifica il terreno da impiegare | Tracciabilità completa del materile usato | Precisa compilazione del modulo revisionato |  | Non tracciabilità del terreno/lotto utilizzato durante l'esecuzione delle prove | Revisione dei Metodi e del modulo deputato alla registrazione dei dati
Miglioramento OSS 25/24 Azioni correttive AC 09/24 | Rafforzare procedure di controllo dell'inserimento dati | Formazione regolare del personale | In fase di accettazione, non è stato correttamente compilato il campo relativo alla data riportata nel rapporto di prova in fase di inserimento dati nel software gestionale | - | - | - | Emissione revisionata della procedura gestione prove di laboratorio (PG02) inserendo le modalità di controllo incrociato della trasmissione dati Riemissione RdP corretto | Descrivere dettagliatamente le modalità e le operazioni da svolgere sul sistema gestionale MAGO per riemettere un RdP | Verbalizzazione delle operazioni svolte |  | Emissione RdP con informazioni errate | Controllo incrociato dell'inserimento dati
Miglioramento OSS 26/24 Azioni correttive AC 10/24 | Seppur non citato in maniera specifica nei Metodi modulo gestito in conformità al sistema gestionale | Revisione degli MPI ed inserimento del suddetto modulo e della sua funzione | Il foglio di calcolo M145 seppur utilizzato durante l’esecuzione delle prove per il calcolo della conta cellulare per svista del laboratorio non è citato in alcun documento di sistema | - | - | - | Revisione degli MPI ed inserimento del suddetto modulo e della sua funzione | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 27/24 Azioni correttive AC 11/24 | Definire il criterio di scelta degli schemi PT adottati dal laboratorio | Emissione specifica procedura PO15 | Il laboratorio ha definito criteri di scelta di schema di PT e di valutazione interna dei risultati ottenuti, non sufficientemente dettagliati per le prove di tipo qualitativo | - | - | - | Rilettura dei risultati ottenuti dai PT precedentemente svolti adottando criteri di accettabilità per le prove di tipo qualitativo, definendo i suddetti criteri di accettabilità a partire dalle indicazioni fornite dal PT provider (prove quantitative) | Definire un piano di assicurazione validità risultati rafforzato rispetto a quello adottato fin'ora congruente a tutti gli MPI adoperati | Il laboratorio valuta con analisi del rischio la ridefinizione del piano assicurazione validità al fine di coprire tutte le prove oggetto di accreditamento |  | Piano di assicurazione validità più debole per alcuni metodi rispetto ad altri | Valutazione del rischio e ricerca schemi PT atti ad esetendere la copertura a tutti i metodi ad oggi applicati
Miglioramento OSS 28/24 Azioni correttive AC 12/24 | Rafforzare piano di assicurazione validità risultati | Ricerca nuovi schemi PT | Il laboratorio ha preso in considerazione un unico schema PT comprendente solamente 3 dei 5 metodi accreditati | - | - | - | Valutazione tramite analisi del rischio della ridefinizione del piano assicurazione validità al fine di coprire tutte le prove oggetto di accreditamento. Tale attività verrà implementata tenendo in considerazione che il PT oltre a coprire tutte le prove accreditate deve tener conto del tipo di prova, della matrice e delle tecniche analitiche presenti nei metodi di prova interni, garantendo per tale attività di Assicurazione Validità dei risultati il tener conto dello scopo dei metodi di prova oggetto di accreditamento | Definire un piano di assicurazione validità risultati rafforzato rispetto a quello adottato fin'ora congruente a tutti gli MPI adoperati | Il laboratorio valuta con analisi del rischio la ridefinizione del piano assicurazione validità al fine di coprire tutte le prove oggetto di accreditamento |  | Piano di assicurazione validità più debole per alcuni metodi rispetto ad altri | Valutazione del rischio e ricerca schemi PT atti ad esetendere la copertura a tutti i metodi ad oggi applicati
Miglioramento OSS 29/24 Azioni correttive AC 13/24 | Rafforzare procedure di controllo dell'inserimento dati | Formazione regolare del personale | Il foglio di lavoro M122 relativo al codice CBP06790P lot. B249.24 non risulta compilato nella sezione finale relativa a data di fine lavorazione, riferimento a RdP e esito nel formato non editabile (pdf). Il laboratorio ha stampato ed archiviato tale formato precocemente rispetto all’ultimazione della compilazione | - | - | - | Correzione relativo modulo e controllo | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Compilazione ed archiviazione errata dei moduli atti alla registrazione delle prove | Controllo incrociato dell'inserimento dati
Miglioramento OSS 30/24 Azioni correttive AC 14/24 | Tracciabilità degli inserimenti e delle modifiche, utenze personali contenute e personale formato adeguatamente | Formazione regolare e controllo mesile a campione della trasmissione dati | Il laboratorio non ha preso in considerazione e valutato il rischio relativo all’utilizzo condiviso da parte di funzioni esterne al laboratorio degli stessi processi del software gestionale Mago (es. ordine di collaudo/bolla di collaudo) | - | - | - | Revisione PG02 includendo le modalità di utilizzo del software gestionale dedicato al laboratorio e formazione personale | Up grade del software gestionale | Miglioramento dell'accessibilità dei delle diverse utenze rendendo più sicuro l'accesso |  | Sottostimare rischi relativi all'utilizzo condiviso di alcune funzioni del software gestionale MAGO | Analisi del rischio
Miglioramento OSS 31/24 | Azienda da tempo certificata ISO 9001 | Formazione del personale, audit interni e visite ispettive regolari | Il laboratorio ha adottato una procedura operativa (PRO06) di uso aziendale, non citata nei documenti di sistema, la quale, inoltre, non dettaglia sufficientemente i processi finalizzati al recupero dati | - | - | - | Il laboratorio integra la procedura PRO06 e la inserisce nel sistema di gestione interno | Dettagliare maggiormente alcuni aspetti della PRO06 quali modalità del salvataggio file, funzionamento cloud ed i processi finalizzati al recupero dati | Aggiornare PRO06 |  | Non identificate ulteriori minacce | NA
Miglioramento OSS 32/24 Azioni correttive AC 15/24 | Gestione su base continuativa delle non conformità, azioni correttive e del miglioramento | Formazione del personale | Pur gestendo i rilievi emersi dalle visite ispettive nel modulo M113 non sono sufficientemente dettagliate le azioni intraprese. Inoltre, non risultano chiaramente espresse le date di registrazione delle stesse | - | - | - | Revisionare il modulo M113 in modo da evidenziare le azioni correttive intraprese e le tempistiche di attuazione, di chiusura e di valutazione dell’efficacia | Precisare in PG04 la gestione delle NC/AC/Miglioramento e la compilazione del relativo modulo | Reviosone PG04 e formazione del pesonale |  | Gestione poco precisa delle date, delle azioni intraprese e di quelle chiuse con possibile scarsa comprensione a posteriori | Aggiornamento modulo in questione e formazione personale

## SWOT 2025
|  | SCHEDA PROFILO DEL RISCHIO |  |  |  |  | M143.01 del 10/04/2024
[7 empty] | aggiornato al 16/01/2026 |  |  | Per interpretazione dei livelli di impatto e frequenza riferirsi a PG01
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
[10 empty] | Legenda: | Campo ISO 17025 | Campo ISO 17034 | ISO 17025 e ISO 17034
| PUNTI DI FORZA - DEBOLEZZE | [6 empty] | OPPORTUNITA' - MINACCE
| CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  |  | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ID | PUNTI DI FORZA | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE | OPPORTUNITA' | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' |  | MINACCE |  |  | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Imparzialità §4.1 MQL | Imparzialità nell'esecuzione di tutte le attività di laboratorio fino all'emissione del rapporto di prova La direzione LTA, essendo sia il cliente del laboratorio stesso, sia la funzione alla quale dipendono RL ed RQL, ha sottoscritto un impegno (08/04/24) all'imparzialità rispetto alle attività di laboratorio e quindi a non esercitare pressioni sul personale in nessuna fase dello svolgimento delle attività di laboratorio | Conoscenza approfondita di documenti quali MQL e politica della qualità del laboratorio Partecipazione all'analisi durante riesame della direzione in riferimento al perseguimento dell’imparzialità delle attività condotte dal laboratorio e strategie da mettere in atto Il laboratorio non si appoggia in alcun modo a fornitori di servizio esterni per lo svolgimento delle attività che portano all'emissione del rapporto di prova avendo quindi il pieno controllo sul personale esecutore delle prove Prima dell'emissione del RdP viene effettuato un doppio controllo da operatore differente dall'esecutore della prova al fine di garantire la congruità dei dati inseriti | Personale da molto tempo impiegato nel laboratorio, ma da poco tempo inserito nell'ambito ISO 17025, responsabile e consapevole dell'importanza dell'imparzialità nelle diverse attività di laboratorio, ma con limitata esperienza Eventuali pressioni da parte di DG (che è sia il cliente che datore di lavoro del personale di laboratorio) in fase di inserimento dati relativi alle prove e di conseguenza sul risultato del RdP RL è l'unico ad appore firma digitale equindi rilascio RdP, ma è anche inquadrato come tecnico abilitato per l'esecuzionedelle prove | 2 | 3 | 6 | Dopo due anni di sistema 17025 l'attività si sta consolidando, ed il rischio è sceso Confidiamo che il rischio venaga risolto entro il triennio Personale di laboratorio operante in maniera autonoma e sottoscrizione da parte di DG di impegno all'imparzialità Da più di un anno nel laboratorio, sia per controllo corretto inserimento dati che per veridicità dei dati emessi (tutto il personale è informto/formato e lavora impegnandosi all'imparzialità), un secondo operatore da conferma degli stessi apponendo la propria firma | Garantire l'emissione sul mercato di un RdP accreditato con conseguente mantenimento della soddisfazione del cliente | Mantenimento della conformità, incremento di richiesta dell'attività di prova ed ampliamento portafoglio clienti |  | Inserimento di dati errati e conseguente rischio di emissione di rapporti di prova non idonei |  |  | Le diverse attività svolte in laboratorio vengono corredate nel modulo predisposto (M122) da evidenze che sostengono la veridicità dei dati ottenuti (dato numerico/descrittivo + fotografia) L'emissione del rapporto di prova viene eseguita solo in seguito a controllo da parte di un altro operatore non esecutore dello stesso al fine di verificarne la giustezza e veridicità La firma dell'emissione del rapporto di prova resta in capo solo ed esclusivamente a RL
Riesami di direzione §8.9 MQL / §8.9 MQRM | Tenuta sotto controllo dell'attività del laboratorio, pianificazione di obiettivi futuri e loro capitalizzazione | Applicare le indicazione del riesame della direzione e ripetere periodicamente i riesami della direzione | Rischio di non seguire le indicazioni del riesame e non ripeterlo regolarmente | 3 | 2 | 6 | Verifica da parte della direzione che le azione previste siano attuate | Momento di confronto con la direzione per verificare l'andamento del laboratorio | Emissione del documento "Rapporto stato qualità" e svolgimento del riesame nella sua interezza toccando tutti i punti elencati in MQL |  | Eseguire un riesame incompleto, senza toccare tutti i punti specificati in MQL |  |  | Utilizzare il capitolo 8.9 di MQL come check list per effettuare un riesame completo ed esaustivo
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI01 - l’individuazione ed identificazione di bacilli Gram negativi §7.2 MQL | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati Il personale seppur esiguo è adeguatamente formato Durante questi primi tre anni di applicazione del metodo, seppur su un numero di campioni esiguo, non si è registrato nessun risultato non conforme | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione ogni 2 anni PT Mantenimento della validazione del metodo e dell'abilitazione del personale tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato Monitoraggio costante dei risultati delle prove tramite KPI | Applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni annui | 2 | 3 | 6 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a PT ad anni alterni con un altro circuito Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT |  |  | Formazione regolare del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI02 - individuazione ed identificazione di Streptococcaceae e Enterococcaceae §7.2 MQL | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati Il personale seppur esiguo è adeguatamente formato Durante questi primi tre anni di applicazione del metodo, seppur su un numero di campioni esiguo, non si è registrato nessun risultato non conforme | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione ogni 2 anni PT Mantenimento della validazione del metodo e dell'abilitazione del personale tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato Monitoraggio costante dei risultati delle prove tramite KPI | Applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni annui | 2 | 3 | 6 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a PT ad anni alterni con un altro circuito Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT |  |  | Formazione regolare del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI03 - individuazione ed identificazione di Listeria spp. §7.2 MQL | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Primo anno di partecipazione a circuito interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati Il personale seppur esiguo è adeguatamente formato Durante questi primi tre anni di applicazione del metodo, seppur su un numero di campioni esiguo, non si è registrato nessun risultato non conforme | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione ogni 2 anni PT Mantenimento della validazione del metodo e dell'abilitazione del personale tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato Monitoraggio costante dei risultati delle prove tramite KPI | Applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni annui | 2 | 3 | 6 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a PT ad anni alterni con un altro circuito Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT |  |  | Formazione regolare del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI04 - individuazione ed identificazione di Staphylococcaceae §7.2 MQL | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Primo anno di partecipazione a circuito interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati Il personale seppur esiguo è adeguatamente formato Durante questi primi tre anni di applicazione del metodo, seppur su un numero di campioni esiguo, non si è registrato nessun risultato non conforme | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione ogni 2 anni PT Mantenimento della validazione del metodo e dell'abilitazione del personale tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato Monitoraggio costante dei risultati delle prove tramite KPI | Applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni annui | 2 | 3 | 6 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno | Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a PT ad anni alterni con un altro circuito Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT |  |  | Formazione regolare del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI06 - l’individuazione ed identificazione di Clostridium spp. §7.2 MQL | Disponibilità in commercio di terreni selettivi e kit API per l'identificazione dei ceppi in questione Partecipazione circuiti interlaboratorio Mantenimento della validazione del metodo attraverso messa in atto piano assicurazione validità risultati Il personale seppur esiguo è adeguatamente formato Durante questi primi tre anni di applicazione del metodo, seppur su un numero di campioni esiguo, non si è registrato nessun risultato non conforme | Acquisto di terreni e materiali per l'identificazione delle specie in esame e loro utilizzo durante le attività di prova del laboratorio Partecipazione ogni 2 anni PT Mantenimento della validazione del metodo e dell'abilitazione del personale tramite utilizzo di materiale di riferimento certificato Monitoraggio costante dei risultati delle prove tramite KPI | Applicazione del metodo su un numero esiguo di campioni annui Ceppo anaerobio | 2 | 3 | 6 | Mettere in atto quanto stabilito nel il piano di assicurazione validità dei dati (M123) e tenuta sotto controllo dei risultati delle prove di controllo qualità storiche ed eseguite durante l'anno Abilità dei tecnici esecutori delle prove e relativa facilità di utilizzo degli accorgimenti per la generazione di atmosfera anaerobia necessaria per la messa in coltura del ceppo | Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione a PT ad anni alterni con un altro circuito Prove interne con materiale di riferimento mediante approccio fattoriale |  | Ottenere risultati non idonei durante lo svolgimento dell'assicurazione validità risultati con i CRM e nell'esecuzione dei PT |  |  | Formazione regolare del personale stabilita nel piano assicurazione validità dei dai (M123) Seguire scrupolosamente il piano stabilito
Assicurazione validità dei risultati §7.7 MQL | L'esperienza pregressa della partecipazione a due circuiti PT (2023-2024), e conferma competenze tecniche del personale operante in laboratorio | Continuare la partecipazione a circuiti PT consolidando i risultati ottenuti e conferma del piano annuale assicurazione validità dei risultati (M123) | Il laboratorio finora ha partecipato ad un solo circuito PT, il quale copre 3 dei 5 MPI sviluppati dal laboratorio | 2 | 3 | 6 | Il laboratorio ha stabilito la partecipazione ad un secondo circuito PT che copre gli MPI rimanenti alternandoli con cadenza biennale (ogni anno prova in uno dei circuiti) | Considerato il numero esiguo di RdP emessi (circa uno al mese), la frequenza inizialmente stabilita (partecipazione annuale a PT) si conferma e verrà riesaminata in concomitanza con l'aumento dei RdP Verificare i metodi di prova Valutare la competenza tecnica del laboratorio Mantenimento della qualifica del personale che esegue specifiche prove | Partecipazione ad un maggior numero di circuiti |  | Non poter effettuare le prove PT per cause esterne al Laboratorio e non prevedibili a priori |  |  | Identivicazione di PT Provider alternativi per evitare interruzione del servizio Studio costante dell'andamento dei dati prodotti e dei dati ottenuti negli anni precedenti, ricerca di organizzatori di PT accreditati e adatti all'attvità svolta dal laboratorio, ricerca e acquisto di materiali di riferimento hanno portato alla stesura di un piano di validità dei dati per il laboratorio
Gestione in laboratorio di strumentazione per processi accreditati e non | I due tecnici sono formati adeguatamente sull'utilizzo delle apparecchiature tarate e non | Formazione regolare sugli aspetti tecnici del laboratorio | Apparecchiatura non identificatbile agevolmente come non tarata | 1 | 2 | 2 | Rafforzare il sistema di identificazione delle apparecchiature non tarate | Distinguere agevolmente le apparecchiature tarate da quelle non tarate | Inserire sistema identificativo più evidente |  | Non distinguere agevolmente le apparecchiature tarate da quelle non tarate |  |  | Inserire sistema identificativo più evidente
Utilizzo software gestionale MAGO | Tracciabilità degli inserimenti e delle modifiche, utenze personali contenute e personale formato adeguatamente | Formazione regolare e controllo mesile a campione della trasmissione dati | Potenziale accesso alle funzioni del gestionale utilizzate per l'accettazione, l'inserimento dati ed emissione di RdP da parte di personale non facente parte del Laboratorio | 2 | 3 | 6 | Identificazione di possibili alternative per aumentare la sicurezza del sistema gestionale | Up grade del software gestionale | Miglioramento dell'accessibilità dei delle diverse utenze rendendo più sicuro l'accesso |  | Erronea eliminazione e/o modificazione di dati relativi alla prove svolte |  |  | Limitazione dell'accesso alle suddette funzioni del gestionale e formazione del personale
Estensione scadenza materiale consumabile | Materiale confezionato sterilmente e conservato in locali mantenuti in condizioni ambientali costanti e monitorati con data logger certificati (temperatura e umidità relativa) | Implementazione di un Sistema di Controllo Avanzato: Utilizzo di tecnologie per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali, permettendo interventi rapidi e automatizzati per mantenere i parametri desiderati. | Rischi da Esposizione Prolungata: Materiale soggetto a permanenza per tempi prolungati a temperature e umidità fuori norma, potenzialmente compromettendo l'integrità degli involucri. | 1 | 3 | 3 | Sistema di Monitoraggio e Allerta: impiego di sistemi di rilevamento temperatura/umidità e sistemi di allarme per rilevare e correggere deviazioni dai parametri standard, accoppiati a controlli regolari dello stato degli impianti di condizionamento ambientale. | Prevenzione di Contaminazioni: La manutenzione delle condizioni ambientali ottimali riduce significativamente il rischio di compromissione delle confezioni del materiale sterile e di conseguenti contaminazioni incrociate. | Certificazioni e Accreditamenti: Ottenere certificazioni di qualità aggiuntive (es. ISO 17034) per i processi di controllo ambientale, migliorando il posizionamento competitivo e rassicurando i clienti sulla qualità e sicurezza del materiale. |  | Alterazioni Ambientali Impreviste: Interruzioni dell'alimentazione elettrica o guasti agli impianti HVAC che potrebbero alterare le condizioni di conservazione. |  |  | Piani di Contingenza e Ridondanza: Installazione di generatori di emergenza e sistema di notifica di allarme remoto al personale per garantire la continuità delle condizioni ambientali ottimali anche in caso di guasti o interruzioni impreviste.
Cybersecurity | Effettuata nomina amministratore di sistema Effettuata registrazione ACN per NIS2 Emessa procedura operativa PRO20 | Monitoraggio da parte di amministratore di sistema relativamente ai fenomeni di cyber sicurezza al fine di anticipare eventuali incidenti | Rischio di subire attacchi di cyber sicurezza | 2 | 4 | 8 | Effettuare costante monitoraggio, seguire scrupolosamente le indicazioni e aggiornarsi sui fenomeni più recenti di attacchi verso le piccole imprese | Migliorare il sistema della digitalizzazione aziendale | Formare il personale ed aggiornare i sistemi |  | Rischio di cyber attacchi |  |  | Gestione delle protezioni sul sistema informativo aziendale
Adozione Software di laboratorio LIMS | Migliorare la separazione tra attività del laboratorio 17025, la produzione di RM e tutto il resto dei profili aziendali che utilizzano il software gestionale | Utilizzo del Software di laboratorio LIMS unicamente da parte del personale adeguatamente formato del laboratorio certificato ISO 17025 | La gestione iniziale potebbe essere difficoltosa a causa dell'utilizzo del software gestionale Mago per alcune operazioni e di LIMS per altre; inoltre il software è ancora in fase di personalizzazione per l'attività specifica del laboratorio laboratorio | 1 | 2 | 2 | Una volta ottenuto il Software personalizzato finito fare un primo periodo di affiancamento utilizzando ancora il Software Mago per la registrazione dell'attività di laboratorio e l'emissione dei RdP, inoltre saranno aggiornate le procedure riportanti le diverse fasi di registrazione ed il software da utilizzare | Si possono gestire sul software di laboratorio oltre all'attività di registrazione dei dati durante l'esecuzione delle prove e l'emissione dei RdP anche altre attività legate al sistema di gestione come: le schede strumenti, i calendari di taratura/manutezione ed altre scadenze varie | Studiare e personalizzare il Software di laboratorio LIMS con l'assistenza del personale tecnico |  | Il software di laboratorio LIMS è su server in cloud ed in caso di malfunzionamento della rete internet non sarebbe possibile registrare le eventuali attività di laboratorio |  |  | Il malfunzionamento della rete è un evento raro, in tal caso le attività possono essere registrate in formato cartaceo o digitale per poi essere inserite nel software una volta ripristinatone il funzionamento
Sistema di gestione ISO 17025 e 17034 | Il sistema di gestione 17025 è consolidato da 2 anni di attuazione ed accreditamento | L'esperienza nellla gestione è ormai consolidata come dimostrano i risultati degli audit interni | Il sistema 17034 è di recente istituzione | 2 | 4 | 8 | Completando il sistema di gestione 17034 e superando gli audit interni. A seguire ottenere l'accreditamento | Diventare produttori di RM sotto accreditamento | Avere nuovi clienti per RM e fornire ai clienti attuali un servizio accreditato |  | Non riuscire a fornire un servizio adeguato ai requisiti di norma |  |  | Intenso lavoro di allineamento alla norma 17034
Attività non conformi NC 01/25 Azioni correttive AC 01/25 | Prima volta che capita a segiuto del'emissione di 3 revisioni dei metodi, il personale se n'è accorto con l'emissione del secondo RdP errato ed ha subito corretto l'errore. Le modifiche dalla rev.02 alla rev.03 non sono sostanziali nell'applicazione del metodo | Formazione del personale e controllo incrociato dei dati | Mancato aggiornamento revisione MPI sul Software gestionale MAGO causando emissione RdP con versione MPI non aggiornata | 1 | 3 | 3 | Dettagliare tutti i documenti e le operazioni da svolgere a seguito dell'emissione di MPI in nuiova revisione e formazione di tutto il personale coinvolto | Dettagliare con maggior precisione le operazioni da intraprendere a seguito della revisione degli MPI | Aggiornamento MQL |  | Se la revisione degli MPI apportasse modifiche sostanziali nell'applicazione del metodo si potrebbe emettere un RdP riportante informazionin non corrette circa il metodo utilizzato |  |  | Aggiornare MQL specificando tutte le azini da inttraprendere a seguito della revisione dei metodi e formazione del personale
Attività non conformi NC 02/25 | L'errore nello scaricare un tracciato di temperatura di un datalogger non implica che il termostato abbia avuto problemi di malfunzionamento o abbia sforato il range di temparetura accettabile | Puntuale scaricamento ed analisi del tracciato all'esecuzione di ciascuna prova da parte di personale competente | Errore nello scaricare i tracciati del datalogger causato da un bug del software riconosciuto della ditta rivenditrice ed esecutrice delle tarature Camar srl | 1 | 4 | 4 | Monitoraggio giornaliero costante dell'eventuale presenza di allarmi | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Eventuale impossibilità di scaricare dei tracciati relativi all'esecuzione delle prove |  |  | Costante tenuta sotto controlo delle apparecchiature impiegate nel monitoraggio e registrazione della temperatura
Attività non conformi NC 03/25 Azioni correttive AC 02/25 | Personale impiegato nell'attività di produzione qualificato e controlli in linea già predisposti, NC riscontrata raramente | Formazione continua del personale ed implementazione controlli durante l'attività di produzione | Inquinamento del ceppo CBP04900P lotto B233.25, successivamente il giorno 16/09/25 si riscontra nuovamente inquinamento nella produzione di CBP06600P lotto B240.25 | 2 | 4 | 8 | Implementazione controlli di conformità delle soluzioni durante l'attività di produzione | Portare in accreditamento un processo produttivo dove sono state già individuate possibili criticità | Implementazione controlli di conformità delle soluzioni utilizzate durante l'attività di produzione e redazione di documenti precisi |  | Riscontrare inquinamento a fine attività di produzione con conseguente eliminazione dell'intera produzione e revisione della programmazione della produzione |  |  | Impiego di personale qualificato ed esecuzione di precisi controlli durante l'attività di produzione
Analisi post trattamento NC 03/25 | Le soluzioni adottate nel AC 02/25 risultano efficaci | NA | Non risultano riscontrate debolezze | 1 | 4 | 4 | NA | Non sono emerse ulterioni opportunità | NA |  | Non sono emerse ulteriori minacce |  |  | NA
OSS 01/25 | Pur non essendo stata fatta specifica analisi del rischio è stato preso in considerazione con l'analisi con l' OdM 01/25 | Fare analisi del rischio specifica per l'adozione del Software di laboratorio LIMS | Non risulta che sia già stata effettuata una specifica Analisi Rischi per il Software Gestionale LIMS che il Laboratorio sta scegliendo per proporne l'installazione ed il conseguente utilizzo | 2 | 3 | 6 | Effettuare un'accurata analisi del rischio specifica | Cogliere le opportunità ed identificare le minacce possibili dall'adozione del Software di laboratorio LIMS riducendo i passaggi di compilazione cartacea ed elettronica | Effettuare un'accurata analisi del rischio specifica |  | Esperienza nell'utilizzo del software in crescita |  |  | Disponibilità di assistenza online coi tecnici di Archimedia
OdM 01/25 | Migliorare l'inserimento dati/emissione RdP e separare maggiormente l'attività di laboratorio dal resto dell'azienda LTA | Acquisto software LIMS | Gestionale condiviso con il cliente LTA e "adattato" a svolgere azioni quali accettazione ed emissione RdP | - | - | - | Valutazione e decisione tra acquisto software di laboratorio LIMS, che rispetto al software gestionale MAGO attualmente in uso è studiato apposta per gestire al meglio le attività di laboratorio, oppure ulteriori utenze separate di MAGO | Migliorare anche la gestione del materiale, ed avere un software più adatto alle necessità specifiche di un laboratorio | Acquisto software LIMS |  | Erronea eliminazione e/o modificazione di dati relativi alla prove svolte |  |  | Limitazione dell'accesso alle suddette funzioni del gestionale e formazione del personale
OdM 02/25 | Snellire la compilazione dei documenti non dovendoli trascrivere dal formato cartaceo a quello digitale | Acquisto di un pc portatile/tablet da utilizzare in laboratorio | Possibilità di errori di trascrizione dai documenti in formato cartaceo compilati in laboratorio a quelli in formato digitale in ufficio | - | - | - | SI prende in considerazione l'acquisto di un pc portatile/tablet da utilizzare in laboratorio | Accesso ai file presenti nel server direttamente dal laboratorio | Acquisto di un pc portatile/tablet da utilizzare in laboratorio |  | Trascrizione erronea dei dati dal formato cartaceo a quello digitale |  |  | Controllo inserimento dati
OdM 03/25 | Il Sistema di Gestione attuale è stato sviluppato già da un paio d'anni e costantemente aggiornano e monitorato tramite Audit interni ed esterni da prate dell'ente di accreditamento ACCREDIA secondo la ISO 17025 | Continuo monitoraggio ed efficientamento del Sistema di Gestione | Considerando che oltre all Sistema di Gestione del Laboratorio 17025 e in sviluppo anche il Sistema di Gestione 17034, si consiglia di porre particolare attenzione alle reciproche documentazioni in modo da evitare sovrapposizioni o punti di ambiguità /contrasto nelle rispettive documentazioni di Sistema | - | - | - | Gestione della documentazione in maniera scrupolosa ed analisi del rischio correlata | Sviluppo di un sistema di Gestione integrato ma ben definito per ISO 17025 ed ISO 17034 | Documentazione dettagliata, personale qualificato e formazione continua |  | Eventuale ambiguità e sovrapposizioni di ruoli e documentazione |  |  | Analisi dei rischi efficacie
OdM 04/25 | Personale adeguatamente formato, documenti di origine esterna controllati ed aggiornati ogni 3 mesi | Partecipazione a corsi e formazione continua del personale | Considerando che Accredia il 3 Dicembre 2024 ha cambiato il proprio logo e che il Laboratorio sta impostando sperimentalmente il suo impiego nella documentazione in uso, si consiglia di aggiornare la procedura di riferimento appena sia conclusa questa fase sperimentale e nel rispetto dei tempi (01-10-2025) assegnati da Accredia nel Regolamento RG-09 Rev.12 e dalla circolare n.28512/24/FT/bb | - | - | - | Il laboratorio per la gestione del marchio sui propri documenti, come da MQL, si attiene al Regolamento RG-09 Rev.12 senza aver scritto nessuna procedura specifica Si provvederà all'invio alla referente ACCREDIA (Dott.ssa Alessia Antonelli) per presa visione e per il rilascio all'utilizzo dei moduli riportanti il marchio aggiornato | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non aggiornare il marchio entro le tempistiche indicate o apporre il marchio in maniera erronea senza rispettare le direttive del Regolamento RG-09 |  |  | Costante aggiornamento tramite comunicazioni ACCREDIA, iscrizione e newsletter e formazione continua del personale
Presentazione dei risultati §7.8 MQL | I risultati espressi dal laboratorio sono di tipo qualitativo e non quantitativo | Personale formato ed applicazione dei MPI accreditati | Numero esiguo di prove | 1 | 4 | 4 | Personale formato ed applicazione dei MPI accreditati | Incremento del numero di prove eseguite ed ampliamento analiti | Sviluppo nuovi MPI |  | Emissione di RdP con risultati erronei o incompleti |  |  | Sistema di controllo incrociato prima dell'emissione del RdP
Integrità e valutazione dei dati §7.8 MQRM | • Presenza di controlli incrociati tra funzioni (Produzione, Laboratorio, Commerciale, Magazzino) • Separazione dei ruoli di controllo dei dati (operatore che compila + opratore che controlla inserimento • Sistema di gestione accessi con credenziali individuali • Validazione formale del software gestionale (e dei fogli di calcolo • Protezione tecnica dei file Excel (celle bloccate, password, layout controllato) • Archiviazione controllata su server con accessi limitati • Tracciabilità completa dei dati di produzione | • Utilizzare i risultati dei controlli come KPI • Presentare il sistema come elemento distintivo in sede di audit e riesame di direzione • Utilizzare la separazione dei ruoli come evidenza di prevenzione del rischio di manipolazione dati | • Presenza di trascrizione manuale dati cartaceo - elettronico • Validazione fogli di calcolo basata anche su controllo manuale con calcolatrice • Possibile rischio errore umano in fase di inserimento dati grezzi • Archiviazione iniziale cartacea prima del caricamento elettronico | 3 | 3 | 9 | • Ridurre progressivamente la trascrizione manuale introducendo inserimento diretto su sistema informatico validato | • Digitalizzazione completa del foglio di produzione (eliminazione cartaceo) • Implementazione sistema LIMS integrato | • Pianificazione aggiornamento sistema informatico • Formazione annuale del personale sull’integrità dei dati • Introduzione verifica periodica dati |  | • Perdita dati per guasto server o attacco informatico • Accesso non autorizzato tramite credenziali condivise • Errore sistematico non rilevato in foglio di calcolo |  |  | • Backup automatici giornalieri con verifica ripristino periodica • Politica IT formalizzata • Validazione documentata dopo ogni aggiornamento software
Caratterizzazione §7.12 MQRM | • Metodi interni accreditati ISO/IEC 17025 verificati da audit di terza parte • Validazione interna strutturata dei metodi MPI • Strategia analitica multipla: morfologica + fenotipica + biochimica • Sequenziamento genomico (WGS) ad ogni produzione dello stock • Analisi di un solo RM per volta → riduzione cross-contaminazioni • Riferibilità metrologica garantita • Controlli qualità interni strutturati: Prove in doppio Prove inter-laboratorio Impiego Materiali di Riferimento | • Utilizzare accreditamento come elemento di qualifica verso clienti e auditor • Inserire KPI di performance dei metodi MPI nel riesame di direzione • Usare i confronti inter-laboratorio come riferimento tecnico • Formalizzare la robustezza del sistema nel risk assessment annuale • Valorizzare la collezione storica come elemento distintivo tecnico-scientifico | • Risultati qualitativi • Dipendenza da interpretazione operatore • Esternalizzazione WGS → dipendenza da fornitore • Assenza di metodi rapidi/molecolari interni di conferma • Rischio routine operativa → calo attenzione | 1 | 3 | 3 | • Integrare test molecolari di conferma • Rotazione del personale sui metodi MPI • Audit tecnici interni focalizzati sulla fase interpretativa | • Evoluzione tecnologie PCR / MALDI-TOF con costi sempre più accessibili • Finanziamenti per innovazione qualità/laboratori • Rafforzamento del sistema con l’accumulo di dati relativi ai ceppi prodotti • Rafforzamento reputazionale come produttore ad alta affidabilità | • Inserimento obiettivi di innovazione tecnica nel riesame di direzione • Valutazioni costo/beneficio su MALDI-TOF o qPCR |  | • Contaminazioni non rilevate • Deriva genetica o mutazioni inattese dei ceppi • Errore umano interpretativo • Guasti strumentali critici |  |  | •Piano di controllo preventivo specifico •Riesame periodico •Manutenzione preventiva e verifiche intermedie rafforzate •Programma di formazione continua e affiancamento •Audit incrociati tra reparti produzione/laboratorio •Rivalidazione periodica metodi MPI
Assegnazione dei valori delle proprietà e loro incertezze §7.13 MQRM | LTA produce RM qualitativi con una concentrazione minima indicata di >103 cfu/unità | sul foglio informativo è chiaramente riportato che il valore ha carattere informativo, non costituisce un valore certificato e non consente di derivare riferibilità metrologica | Il cliente potrebbe leggere non correttamente il foglio informativo ed interpretare in maniera errata l'applicabilità | 1 | 2 | 2 | L'applicabilità del RM è chiaramente delineata sul foglio informativo e il personale tecnico dell'azienda è costantemente a disposizione per fornire supporto | Opportunità di aver altre occasioni di collaborazione con il cliente | dialogo con cliente sia dal punto di vista tecnico ma anche commericale |  | Il prodotto potrebbe non essere idoneo alle finalità del cliente |  |  | dialocgo con il cliente da parte del customer service e il personale tecnico
Attività non conformi NC 04/25 | Non essendo il datalogger collegato ad un termostato implicato in maniera diretta nello svolgimento delle prove la NC non risulta ad alto impatto sull'attività di laboratorio | Utilizzo di una fiala di indicatore biologico come controllo positivo che attesti la funzionalità dello strumento durante il periodo di incubazione degli indicatori biologici utilizzati per il controllo dei cicli di strilizzazione | Probabile rottura datalogger associato LTA034B | 1 | 3 | 3 | Richiesta di intervento da parte della ditta responsabile della manutenzione/taratura CAMAR elettronica srl, così da indivuduare la problematica dello strumento e valutare se possibile utilizzarlo nuovamente o se è necessaria la sostituzione con un strumento nuovo | Non identificate ulteriori opportunità | NA |  | Non avere la temperatura del termostato sotto controllo con datalogger tarato |  |  | Messa in atto di un sistema tampone per verificare la funzionalità del termostato
Assegnazione scadenze RM | -Disponibilità di ampia base di dati storici di stabilità a lungo termine derivanti da anni di produzione e monitoraggio dei materiali liofilizzati. -Esperienza consolidata dell’azienda nella produzione di materiali di riferimento microbiologici. -Protocollo di liofilizzazione ottimizzato nel tempo. -Integrazione tra studi di stabilità accelerata preliminari e dati di stabilità reale. -Applicazione di principio cautelativo nella definizione delle scadenze. | -Utilizzare i dati storici per supportare e documentare le decisioni relative alle scadenze. -Continuare il monitoraggio periodico della stabilità dei lotti per rafforzare la base dati. -Utilizzare l’esperienza produttiva per ottimizzare continuamente il processo di liofilizzazione. -Mantenere un sistema di registrazione e tracciabilità informatizzata delle scadenze. | -Gli studi di stabilità accelerata, pur utili come indicazione preliminare, possono non rappresentare completamente il comportamento reale del materiale nel lungo periodo. -Possibile variabilità biologica intrinseca dei microrganismi. -Dipendenza della stabilità da fattori di processo (liofilizzazione, umidità residua, condizioni di conservazione). | 1 | 4 | 4 | -Proseguire e ampliare i monitoraggi di stabilità a lungo termine. -Verifiche periodiche sui lotti conservati. -Applicare approcci cautelativi nella definizione delle scadenze. -Standardizzare e controllare i parametri critici del processo di liofilizzazione. | -Rafforzare la base scientifica e documentale a supporto delle scadenze dichiarate. -Miglioramento continuo del processo produttivo e di liofilizzazione. -Possibile ottimizzazione delle scadenze nel tempo grazie all’accumulo di nuovi dati di stabilità. -Possibilità di utilizzare i dati per sviluppare nuovi materiali di riferimento. | -Consolidare una banca dati storica dei risultati di stabilità. -Riesaminare periodicamente le scadenze alla luce dei nuovi dati disponibili. -Integrare i risultati negli audit interni e nei riesami della direzione. -Utilizzare i dati per migliorare la progettazione dei nuovi materiali di riferimento. |  | -Possibile perdita di stabilità dei materiali prima della scadenza dichiarata. -Eventuali variazioni di processo o di materie prime che possano influenzare la stabilità. -Condizioni di trasporto o conservazione non conformi che possano compromettere il materiale. |  |  | -Proseguire il monitoraggio della stabilità nel tempo. -Applicare controlli rigorosi sul processo di liofilizzazione e sulle condizioni di conservazione. -Applicare analisi del rischio e approccio cautelativo nella definizione delle scadenze. -Riesaminare periodicamente i dati disponibili e, se necessario, aggiornare le scadenze dichiarate.
Estensione scadenza kit api/reagenti/terreni (rilievo 2/25 OSS 03/25) | - Presenza di una procedura approvata e controllata per l’estensione della validità (PO13) - Applicazione solo dopo rivalidazione funzionale documentata - Durata sufficiente a evitare sprechi - Approccio adottato in assenza di dati di stabilità a lungo termine da parte del produttore | - Usare i 6 mesi come barriera temporale di sicurezza - Non estendere indefinitamente la validità - Dimostrare che il laboratorio mantiene il controllo sul rischio residuo | - Il limite di 6 mesi non deriva da un modello matematico di stabilità - Rivalidazione basata su test periodici e non su monitoraggio continuo nel tempo - Mancanza di differenziazione tra diversi materiali | 1 | 4 | 4 | Esplicitare in maniera formale che i 6 mesi rappresentano il massimo periodo applicando un approccio prudenziale | Riduzione degli sprechi senza compromettere l’affidabilità del prodotto | - Utilizzare i dati storici delle estensioni (sempre ≤ 6 mesi) per confermare l’idoneità del limite scelto - Migliorare la pianificazione degli acquisti |  | Degradazioni non intercettate |  |  | - Mantenere dicitura chiara in etichettatura e tracciabilità dell’estensione - Verbalizzazione formale - Riesaminare il limite in caso di non conformità e/o risultati analitici anomali
Imparzialità §4.2 MQRM | Il personale della produzione RM e del laboratorio è libero da pressioni commerciali o finanziarie. La remunerazione del personale non dipende dal numero di prove o dai risultati ottenuti. Impegno formale all’imparzialità attraverso lettera d’incarico e responsabilizzazione del personale. Assenza di rapporti commerciali diretti tra produzione RM e clienti finali. | Mantenere separazione chiara tra attività tecniche e attività commerciali. Rafforzare la consapevolezza del personale attraverso riunioni periodiche e formazione. Garantire la tracciabilità delle responsabilità organizzative tramite organigramma aggiornato. Documentare sistematicamente le decisioni relative all’imparzialità durante il riesame della direzione. | Possibile influenza indiretta derivante da pressioni organizzative interne. Possibile limitata consapevolezza del nuovo personale sui principi di imparzialità. Eventuale dipendenza organizzativa dalla stessa struttura aziendale che svolge attività commerciali. | 2 | 4 | 8 | Rafforzare la formazione iniziale e periodica del personale sui requisiti di imparzialità. Formalizzare ulteriormente le regole di separazione tra funzioni tecniche e commerciali. Inserire verifiche specifiche sull’imparzialità negli audit interni. Monitoraggio continuo. | Migliore trasparenza nei confronti di clienti e organismi di accreditamento. Maggiore consapevolezza e responsabilizzazione del personale. Possibilità di migliorare continuamente il sistema di gestione del rischio. | Integrare il tema dell’imparzialità nelle attività di formazione e sensibilizzazione del personale. Documentare le misure adottate per garantire l’indipendenza delle attività. Migliorare la documentazione del sistema qualità per dimostrare la gestione del rischio di imparzialità. |  | Possibili pressioni commerciali o economiche indirette sull’organizzazione. Potenziale influenza derivante da relazioni esterne o collaborazioni tecniche. Eventuali non conformità rilevate durante audit interni o di accreditamento relative all’imparzialità. |  |  | Monitorare periodicamente i rischi di conflitto di interesse. Garantire la separazione organizzativa tra attività tecniche e commerciali. Riesaminare annualmente il tema dell’imparzialità durante il riesame della direzione. Sensibilizzazione del personale sull’importanza di imparzialità.
Copertura assicurativa §5.3 RT-34 | - Materiali di riferimento microbiologici destinati esclusivamente ad uso laboratoristico professionale controllato - Basso valore unitario dei prodotti e volumi di lotto limitati - Ceppi di livello di rischio biologico basso, liofilizzati e confezionati in flaconi chiusi con applicazione di sigillo che costituiscono una barriera tecnica primaria sicura al rilascio accidentale - Chiare limitazioni d’uso dichiarate nel foglio informativo - Sistema di gestione maturo e certificato (ISO 9001, ISO 17025; ISO 17034 in fase di valutazione) - Tracciabilità completa dei lotti e gestione reclami strutturata - Storico eventi estremamente positivo (nessun richiamo negli ultimi 5 anni) - Distribuzione tramite spedizioniere specializzato e competente in materia | - Formalizzare nei documenti di sistema che l’uso previsto esclude diagnostica umana/veterinaria, applicazioni cliniche e produzione industriale - Utilizzare i bassi volumi e valori di lotto per dimostrare che anche un evento di responsabilità coinvolgerebbe un numero limitato di unità - Evidenziare che il confezionamento utilizzato costituisce una barriera fisica primaria sufficiente ad impedire il rilascio accidentale - Usare lo storico positivo come evidenza oggettiva di controllo del rischio residuo | - Scarsa conoscenza dell’uso finale reale del prodotto (vendita principalmente tramite distributori) - Possibile utilizzo in contesti regolati ad alta criticità (GMP, ISO 17025, ISO 15189) con informazioni parziali da parte degli utilizzatori - Massimale correlato a uno scenario di danno massimo prevedibile | 1 | 4 | 4 | - Inserire nel contratto con i distributori: obbligo di trasferire le limitazioni d’uso ai clienti finali esclusione di responsabilità per usi non conformi - Esplicitare in tutti i fogli informativi la dicitura “uso esclusivamente di laboratorio” | - Accreditamento ISO 17034 imminente → maggiore fiducia di clienti e assicuratori - Posizionamento come produttore di materiali di riferimento a basso rischio applicativo | - Utilizzare l’accreditamento ISO 17034 per incrementare la sicurezza del processo e degli utilizzatori - Usare la documentazione di rischio come elemento distintivo in audit clienti e qualifica fornitori |  | - Uso improprio del prodotto da parte del cliente finale (es. impiego non autorizzato) - Evento biologico accidentale/contaminazione con coinvolgimento del prodotto - Richieste di risarcimento sproporzionate rispetto al valore del prodotto |  |  | - Rafforzare le evidenze documentali: limitazioni d’uso dichiarazioni di esclusione tracciabilità completa - Introduzione di clausole di limitazione di responsabilità contrattuale
Variabilità genetica | Stock originale della collezione dell’Istituto Sieroterapico Milanese completo di catena di custodia. Numero estremamente limitato di passaggi replicativi (solo due dallo stock alla vendita) Controllo dell’identità genetica tramite sequenziamento genomico NGS e confronto con sequenze di riferimento NCBI, database riconosciuto a livello internazionale | Dimostrare che il rischio di deriva genetica è intrinsecamente ridotto grazie al basso numero di passaggi Usare il sequenziamento NGS come evidenza oggettiva di identità del RM Integrare questi elementi come giustificazione tecnica della riproducibilità del materiale Rafforzare la credibilità del prodotto verso clienti, auditor e organismi di accreditamento | Il sequenziamento genomico è effettuato solo su un punto intermedio del processo e non sul materiale finale commercializzato Possibile insorgenza di mutazioni puntiformi o variazioni minori non rilevanti per l’identità tassonomica ma potenzialmente funzionali Dipendenza dal database NCBI che può non riflettere la variabilità intra-ceppo storica, cioè avvenuta nel corso degli anni (i ceppi in questione sono stati diffusi solitamente verso la metà del’900, i sequenziamenti sono stati effettuati all’inizio degli anni 2000) | 1 | 2 | 2 | Documentare chiaramente che 2 soli passaggi di replicazione rappresentano un rischio molto basso di insorgenza di mutazioni Integrare il sequenziamento con controlli fenotipici o funzionali in fase di controllo qualità All’esaurimento dello stock di produzione sequenziato (primo passaggio), produrne uno a partire da uno stock originale ripetendo il sequenziamento | Garanzia del prodotto come materiale di riferimento ad alta integrità genetica Rafforzamento della fiducia per validazione di metodi e studi comprativi Base solida per futuri ampliamenti di gamma o accreditamenti | Integrare il controllo genomico come elemento distintivo e punto di forza Usare i dati NGS per supportare richieste tecniche dei clienti Collegare esplicitamente l’identità genomica alla idoneità all’uso dell’RM e alla relativa riproducibilità dei risultati analitici |  | Deriva genetica non rilevata nel secondo passaggio replicativo Contestazioni da parte di clienti su differenze rispetto a ceppi storici o discrepanze con dati di letteratura |  |  | Mantenere rigorosamente il limite massimo di due passaggi e le condizioni di coltura standardizzate
Contaminazione | • Metodi di prova interni accreditati ISO 17025, validati e approvati da Accredia • Uso combinato di metodi colturali, differenziali, cromogeni e biochimici • Personale qualificato e formato • Tracciabilità documentale e gestione delle registrazioni • Presenza di procedure • Utilizzo di ceppi di riferimento e controlli positivi/negativi • Audit interni e riesami periodici | • Integrare i risultati dei test nelle KPI, valutate in fase di audit interni • Implementare verifiche intermedie di performance dei metodi • Programmare formazione continua del personale • Standardizzare checklist di controllo qualità • Confronti inter-laboratorio (PT) | • Possibile limitazione dei metodi colturali nel rilevare microrganismi a crescita molto lenta • Tempo di incubazione che può ritardare l’individuazione • Dipendenza dall’operatore nell’interpretazione delle colonie • Rischio di routine operativa → calo attenzione | 1 | 5 | 5 | • Integrare il metodo con test molecolari (PCR / MALDI TOF) • Rafforzare controlli ambientali e di superficie • Controllo periodico di incubatori, cappe, strumenti critici | • Impiego di tecnologie avanzate ed accesso a finanziamenti per innovazione • Eliminazione totale eventi di contaminazione | • Valutazioni costi-benefici per introduzione metodi rapidi • Partecipazione a network scientifici e gruppi normativi • Progetti pilota su automazione o digitalizzazione • Inserimento KPI di innovazione nel riesame di direzione • Partnership con fornitori di terreni/strumenti • Aggiornamento continuo del risk assessment |  | • Contaminazioni non rilevate con impatto su affidabilità del materiale di riferimento, reputazione e accreditamento • Errori umani • Guasti strumentali improvvisi |  |  | • Piano di gestione strutturato • Manutenzione preventiva e qualifiche strumentali • Riesame periodico del rischio
Stabilità degli RM | Le cellule microbiche liofilizzate sono notoriamente stabili Confezionamento in vial di vetro con atmosfera priva di ossigeno incrementa la stabilità Definizione chiara della temperatura di stoccaggio in foglio informativo Disponibilità di dati storici di stabilità Studio di stabilità accelerata strutturato con 2 condizioni di stress termico (20° e 37°) Applicazione del modello di Arrhenius, come previsto da ISO 33405 | Dimostrare che la stabilità è caratterizzata scientificamente e predittiva nel tempo Applicare il modello di Arrhenius come: - base per la definizione della shelf-life - strumento di giustificazione tecnica in audit Formalizzare la stabilità come caratteristica critica dell’RM sotto controllo continuo | Possibile variabilità biologica intrinseca tra lotti | 2 | 4 | 8 | È previsto un monitoraggio continuo di stabilità in real-time sui lotti in commercio | Utilizzo del modello di Arrhenius per ottimizzare il periodo di validità e giustificare eventuali estensioni della shelf-life Possibilità di standardizzare l’approccio di stabilità su nuovi prodotti Migliore gestione delle deviazioni in fase di trasporto | Usare i dati di stabilità accelerata per definire tolleranze temporanee fuori specifica di temperatura e gestire eventi di trasporto non ideale Integrare la stabilità come input al riesame della direzione e al miglioramento continuo |  | Escursioni termiche prolungate durante il trasporto Interpretazione errata del modello predittivo |  |  | Definire limiti chiari e documentati per: - escursioni di temperatura accettabili - tempi massimi fuori range Integrare istruzioni di conservazione nel foglio informativo
Subappalto | Spedizioniere: altamente specializzato in trasporto a temperatura controllata con esperienza nella gestione di materiali biologici sensibili; copertura globale con gestione delle pratiche doganali; infrastrutture refrigerate validate. Distributori: rapporti pregressi con tutti i distributori; capillarità in Italia ed estero. | Formalizzare tramite stipula di contratto una chiara attribuzione di responsabilità sulla catena del freddo; Definire di KPI valutate annualmente Integrare sistema di tracking spedizioni nel sistema qualità; Riesame annuale qualificazione subappaltatori e programmazione di audit periodici (documentali o on-site) nel piano audit | Controllo diretto limitato sulle condizioni effettive di trasporto; Possibile variabilità operativa tra distributori; Rischio differenze nei sistemi di stoccaggio locali (monitoraggio temperatura non uniforme); Ritardo nella comunicazione di deviazioni termiche. | 2 | 4 | 8 | Richiesta tracciati di monitoraggio della temperatura mediante data logger validati di ogni spedizione e dei locali di stoccaggio; Formalizzare nel contratto l’immediata notifica di deviazione; Qualifica iniziale + rivalutazione annuale. | Impiego di un unico spedizioniere globale di esperienza comprovata; Raccolta dei dati logistici per analisi statistica trend; Rafforzamento reputazione aziendale su affidabilità e controllo qualità; Ottimizzazione tempi di consegna tramite distributori locali controllati. | Accordi con obiettivi di miglioramento continuo; Comunicazione ai clienti finali del sistema di controllo temperatura; Analisi dati per ottimizzazione . |  | Interruzione catena del freddo (guasto tecnico, ritardi, dogana); Blocchi doganali internazionali; Errata gestione frigoriferi presso distributore; Smarrimento o danneggiamento merce. |  |  | Assicurazione trasporto specifica per materiali biologici nel contratto; Scorte di sicurezza interne; Gestione interna delle deviazioni mediante valutazione tecnica, decisione su rilascio/ritiro lotto e registrazione come possibile non conformità ISO 17034; Riesame periodico di rischio logistico
Confezionamento: deterioramento, danno e movimentazione | - Personale del confezionamento, del distributore e dello spedizioniere formati su procedure del sistema di gestione - Monitoraggio temperatura celle 2–8°C con sistemi di allarme - Tracciabilità lotti e gestione non conformità strutturata - Esperienza pluriennale con le confezioni ed etichette in uso | - Utilizzare i dati storici di NC e reclami per analisi trend - Effettuare audit periodici ai fornitori di packaging - Effettuazione check visivi documentati prima della spedizione | - Cartone sensibile a umidità e condensa nelle celle frigorifere - Possibile distacco o deterioramento etichette in presenza di umidità - Rischio di schiacciamento durante preparazione imballi di spedizione - Assenza di test di simulazione trasporto | 1 | 2 | 2 | - Utilizzare cartone con trattamento anti-umidità - Introdurre etichette sintetiche - Implementare checklist di ispezione in ingresso e prima della spedizione | - Miglioramento continuo - Riduzione reclami cliente - Introduzione di soluzioni più sostenibili - Ottimizzazione costi riducendo danni e rilavorazioni | - Introdurre KPI specifici - Valutare fornitori innovativi per materiali resistenti a freddo/umidità - Analisi costi-benefici tra cartone standard vs cartone rinforzato |  | - Condensa in celle frigorifere - Escursioni termiche durante trasporto - Urti e vibrazioni in spedizione - Compressione da carico su pallet - Eventi imprevisti (ritardi corriere, giacenze prolungate) - Non conformità regolatorie in caso di etichetta illeggibile |  |  | - Monitoraggio continuo temperatura e umidità - Manutenzione periodica celle frigorifere - Utilizzo cartone doppia onda per spedizioni lunghe - Etichette certificate per basse temperature - Ispezione visiva

## SWOT 2026
|  | SCHEDA PROFILO DEL RISCHIO |  |  |  |  | M143.01 del 10/04/2024
[7 empty] | aggiornato al 11/03/2026 |  |  | Per interpretazione dei livelli di impatto e frequenza riferirsi a PG01
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
| PUNTI DI FORZA - DEBOLEZZE | [6 empty] | OPPORTUNITA' - MINACCE
| CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ID | PUNTI DI FORZA | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE | OPPORTUNITA' | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Imparzialità §4.1 MQL
Riesami di direzione §8.9 MQL / §8.9 MQRM
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI01 - l’individuazione ed identificazione di bacilli Gram negativi §7.2 MQL
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI02 - individuazione ed identificazione di Streptococcaceae e Enterococcaceae §7.2 MQL
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI03 - individuazione ed identificazione di Listeria spp. §7.2 MQL
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI04 - individuazione ed identificazione di Staphylococcaceae §7.2 MQL
Selezione, verifica e validazione metodi di prova MPI06 - l’individuazione ed identificazione di Clostridium spp. §7.2 MQL
Assicurazione validità dei risultati §7.7 MQL
Imparzialità §4.2 MQRM
Integrità e valutazione dei dati §7.8 MQRM
Caratterizzazione §7.12 MQRM
Assegnazione dei valori delle proprietà e loro incertezze §7.13 MQRM
Attività non conformi NC 01/26 Azioni correttive AC 01/26 | Per la taratura ed il conrtollo delle apparecchiature ci si rivolge a personale competente e qualificato Le operazioni ordinarie di taratura degli strumenti vengono effettuate una volta all'anno | Continuare a rivolgersi a professionisti qualificati del settore e formare il personale interno per arginare la possibilità di errore umano a seguito di interventi sulle apparecchiature | Non aver preventivamente individuato questa possibile problematica a seguito di interventi sull'apparecchiatura, dando per "scontato" il non verificarsi errori da parte del personale tecnico qualificato per gli interventi di taratura/manutenzione | 1 | 5 | 5 | Revisione della procedura e formazione del personale sull'avvio di un ciclo di prova a vuoto a seguito di interventi sul liofilizzatore | Prevenire situazioni di anomalie sui cicli di liofilizzazione | Integrazione ed attuazione di controlli a seguito di interventi sull'apparecchiatura | Eliminazione di un'intera produzione con spreco di costi, materiali e tempo | Maggior controllo dell'apparecchiatura a seguito di interventi di personale qualificato esterno
Analisi post trattamento NC 01/26 | Le soluzioni adottate nel AC 01/26 risultano efficaci | NA | Non risultano riscontrate debolezze | 1 | 2 | 2 | NA | Non sono emerse ulterioni opportunità | NA | Non sono emerse ulteriori minacce | NA
Contaminazione FARE ANALISI POST TRATTAMENTO | • Metodi di prova interni accreditati ISO 17025, validati e approvati da Accredia • Uso combinato di metodi colturali, differenziali, cromogeni e biochimici • Personale qualificato e formato • Tracciabilità documentale e gestione delle registrazioni • Presenza di procedure • Utilizzo di ceppi di riferimento e controlli positivi/negativi • Audit interni e riesami periodici | • Integrare i risultati dei test nelle KPI, valutate in fase di audit interni • Implementare verifiche intermedie di performance dei metodi • Programmare formazione continua del personale • Standardizzare checklist di controllo qualità • Confronti inter-laboratorio (PT) | • Possibile limitazione dei metodi colturali nel rilevare microrganismi a crescita molto lenta • Tempo di incubazione che può ritardare l’individuazione • Dipendenza dall’operatore nell’interpretazione delle colonie • Rischio di routine operativa → calo attenzione | 1 | 5 | 5 | • Integrare il metodo con test molecolari (PCR / MALDI TOF) • Rafforzare controlli ambientali e di superficie • Controllo periodico di incubatori, cappe, strumenti critici | • Impiego di tecnologie avanzate ed accesso a finanziamenti per innovazione • Eliminazione totale eventi di contaminazione | • Valutazioni costi-benefici per introduzione metodi rapidi • Partecipazione a network scientifici e gruppi normativi • Progetti pilota su automazione o digitalizzazione • Inserimento KPI di innovazione nel riesame di direzione • Partnership con fornitori di terreni/strumenti • Aggiornamento continuo del risk assessment | • Contaminazioni non rilevate con impatto su affidabilità del materiale di riferimento, reputazione e accreditamento • Errori umani • Guasti strumentali improvvisi | • Piano di gestione strutturato • Manutenzione preventiva e qualifiche strumentali • Riesame periodico del rischio
Stabilità degli RM FARE ANALISI POST TRATTAMENTO | Le cellule microbiche liofilizzate sono notoriamente stabili Confezionamento in vial di vetro con atmosfera priva di ossigeno incrementa la stabilità Definizione chiara della temperatura di stoccaggio in foglio informativo Disponibilità di dati storici di stabilità Studio di stabilità accelerata strutturato con 2 condizioni di stress termico (20° e 37°) Applicazione del modello di Arrhenius, come previsto da ISO 33405 | Dimostrare che la stabilità è caratterizzata scientificamente e predittiva nel tempo Applicare il modello di Arrhenius come: - base per la definizione della shelf-life - strumento di giustificazione tecnica in audit Formalizzare la stabilità come caratteristica critica dell’RM sotto controllo continuo | Possibile variabilità biologica intrinseca tra lotti | 2 | 4 | 8 | È previsto un monitoraggio continuo di stabilità in real-time sui lotti in commercio | Utilizzo del modello di Arrhenius per ottimizzare il periodo di validità e giustificare eventuali estensioni della shelf-life Possibilità di standardizzare l’approccio di stabilità su nuovi prodotti Migliore gestione delle deviazioni in fase di trasporto | Usare i dati di stabilità accelerata per definire tolleranze temporanee fuori specifica di temperatura e gestire eventi di trasporto non ideale Integrare la stabilità come input al riesame della direzione e al miglioramento continuo | Escursioni termiche prolungate durante il trasporto Interpretazione errata del modello predittivo | Definire limiti chiari e documentati per: - escursioni di temperatura accettabili - tempi massimi fuori range Integrare istruzioni di conservazione nel foglio informativo
Subappalto FARE ANALISI POST TRATTAMENTO | Spedizioniere: altamente specializzato in trasporto a temperatura controllata con esperienza nella gestione di materiali biologici sensibili; copertura globale con gestione delle pratiche doganali; infrastrutture refrigerate validate. Distributori: rapporti pregressi con tutti i distributori; capillarità in Italia ed estero. | Formalizzare tramite stipula di contratto una chiara attribuzione di responsabilità sulla catena del freddo; Definire di KPI valutate annualmente Integrare sistema di tracking spedizioni nel sistema qualità; Riesame annuale qualificazione subappaltatori e programmazione di audit periodici (documentali o on-site) nel piano audit | Controllo diretto limitato sulle condizioni effettive di trasporto; Possibile variabilità operativa tra distributori; Rischio differenze nei sistemi di stoccaggio locali (monitoraggio temperatura non uniforme); Ritardo nella comunicazione di deviazioni termiche. | 2 | 4 | 8 | Richiesta tracciati di monitoraggio della temperatura mediante data logger validati di ogni spedizione e dei locali di stoccaggio; Formalizzare nel contratto l’immediata notifica di deviazione; Qualifica iniziale + rivalutazione annuale. | Impiego di un unico spedizioniere globale di esperienza comprovata; Raccolta dei dati logistici per analisi statistica trend; Rafforzamento reputazione aziendale su affidabilità e controllo qualità; Ottimizzazione tempi di consegna tramite distributori locali controllati. | Accordi con obiettivi di miglioramento continuo; Comunicazione ai clienti finali del sistema di controllo temperatura; Analisi dati per ottimizzazione . | Interruzione catena del freddo (guasto tecnico, ritardi, dogana); Blocchi doganali internazionali; Errata gestione frigoriferi presso distributore; Smarrimento o danneggiamento merce. | Assicurazione trasporto specifica per materiali biologici nel contratto; Scorte di sicurezza interne; Gestione interna delle deviazioni mediante valutazione tecnica, decisione su rilascio/ritiro lotto e registrazione come possibile non conformità ISO 17034; Riesame periodico di rischio logistico

## M1P3_COLLABORAZIONE_CON_CLIENTE (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
M1P3: Collaborazione con il cliente - Cfr. §7.1 MQL
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Capacità di lavorare in team |  |  | Attuare operatività distribuita tra più funzioni di laboratorio, limitare il lavoro in autonomia | Azioni non autorizzate | 1 | 5 | MEDIO | Attuare operatività condivisa
Mancata pressione da parte della direzione in merito ai risultati di prova emessi |  |  | Definire un chiaro processo decisionale da dati oggettivi e da presupposti dichiarati nella politica per la qualità del laboratorio | Violazione codice etico | 1 | 3 | BASSO | Controllo su riesame del contratto annuale
… |  |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Marcata tracciabilità delle decisioni prese |  |  | Informatizzare i processi ritenuti critici | Frodi da parte dei clienti | 3 | 3 | MEDIO | Stipula di una idonea assicurazione professionale per i professionisti interni al laboratorio. Valida non solo per infortuni
… |  |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: |  | 2019-12-27

## M3P11_PERSONALE_COMPET_RESP (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
M3P11: Personale - competenza - autorità e responsabilità - Cfr. §6.2 MQL
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Team di lavoro quotidianamente allineato in merito al carico di lavoro condiviso |  |  | Incentivare linee di comunicazione diretta tra team | Assenza di leadership; assenza di una supervisione costante | 2 | 4 | MEDIO | Effettuare periodiche e sistematiche riunioni di RL/RTQL con il personale di laboratorio al fine di identificare gli elementi deboli del SGQ e del clima aziendale. Definire ruoli e deleghe delle figure presenti
Il team di lavoro si autoregolamenta, formalizzando le decisioni prese |  |  | Inserire le istruzioni da recepire nel sistema gestionale di laboratorio | Difficolta nel recepire ed attuare le istruzioni ricevute per mancanza di tempo a disposizione. Non rispetto delle TO DO LIST impostate e condivise. | 3 | 4 | MEDIO | Identificare uno strumento di condivisione del carico di lavoro che permetta di monitorare costantemente i progressi e le difficoltà incontrati nella realizzazione delle attività riportate nelle varie To Do List.
Elevata standardizzazione delle attività operative svolte in laboratorio |  |  | Applicazione dell'approccio per processi | Scarsa propensione al cambiamento da parte del personale tecnico | 3 | 4 | MEDIO | Attivare azioni di miglioramenti del sistema SGQ atte all'eliminazione di eventuali informazioni gestite in maniera ridondante
|  |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Componente sostanziale di gestione per la qualità molto robusta e ben costruita nel tempo per la parte tecnico scientifica |  |  | Formalizzare anche i processi gestionali attuati con l'approccio per processi | Eccessiva burocratizzazione | 3 | 4 | MEDIO | Attivare azioni di miglioramento del sistema SGQ atte all'eliminazione di eventuali informazioni gestite in maniera ridondante
Elevata tracciabilità dei dati delle informazioni a garanzia della catena di custodia del laboratorio |  |  | Integrazione attività operative di campionamento (in situ) con i sistemi informatici gestionali | Frodi da parte di dipendenti | 1 | 5 | MEDIO | Sottoscrivere codice etico inserito nella politica per la qualità del laboratorio. Sottoscrizione a valore legale.
… |  |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: |  | 2019-12-27

## UNI EN 15662 2018 (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
Metodi di prova: UNI EN 15662:2018
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Scarsa efficienza di estrazione dei pesticidi target | 2 | 5 | MEDIO | Messa in uso da progetto R&D in corso dell'estrattore automatico quechers al fine di ridurre la % di errore umano commesso nella fase di preparativa dei campioni analizzati
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Errori di tipo alfa e beta | 1 | 5 | MEDIO | Addestramento del personale attraverso affiancamento ad RL/RTQL. Interpretazione in team dei risultati al fine di condividere le interpretazioni analitiche personali.
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Errata interpretazione dei dati sperimentali ottenuti (es: lettura errata dei cromatogrammi/spettri di massa) | 1 | 5 | MEDIO | Addestramento del personale attraverso affiancamento ad RL/RTQL. Interpretazione in team dei risultati al fine di condividere le interpretazioni analitiche personali.
… |  |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Elevata robustezza dei metodi di acquisizione strumentali (spettrometria di massa) |  |  | Ridurre i tempi di analisi ottimizzando la durata delle singole acquisizioni per singola transizione (spettrometria di massa) | Troppi campioni caricati su un singolo strumento con mancanza dei tempi previsti per la manutenzione ordinaria | 2 | 5 | MEDIO | Rielaborare la distribuzione dei metodi di prova attuati dal laboratorio al fine di generare un possibile backup per ogni metodo di prova su almeno 2 strumenti (es: analisi pesticidi ionici attualmente condotta solamente su di uno strumento).
Garanzia della tracciabilità del campione supportata dall'assenza di NC nel tempo attribuibili alla mancata catena di custodia dei campioni processati |  |  | Uso di etichette da far aderire alle pareti delle vials che non si staccano facilmente o che non si deteriorano facilmente (es: bagnandole). | Errata compilazione della worklist con possibile scambio campioni caricati. Errore di corrispondenza posizione/nome in worklist ed etichetta vials. | 1 | 5 | MEDIO | Fase di carico dei campioni a seguito della creazione worklist fatta sempre da due tecnici.
Pianificazione della manutenzione ordinaria ben ripartita nel tempo e sostanzialmente utile alla riduzione dei fermi macchina. |  |  | Pianificare le manutenzioni preventive (+ conferma metrologica) della strumentazione in periodi dell'anno non particolarmente intensi dal punto di vista del carico campioni richiesti dall'azienda di apprtenenza. | Blocco inaspettato della strumentazione impiegata per la determinazione (errore strumentale diretto o di strumentazione ausiliaria come ad esempio generatori gas tecnici) | 2 | 4 | MEDIO | Controllare periodicamente tutte le variabili sistematiche (non casuali) che potrebbero potenzialmente creare problemi strumentali. Stilare un workbook od implementare le procedure di SGQ a tal fine per ogni strumento complesso presente in laboratorio, operativo anche in periodi di tempo non presidiati dal personale di laboratorio.
… |  |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: |  | 2019-12-27

## UNI EN ISO 21571-21570 (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
Metodi di prova: UNI EN ISO 21571-21570
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto |  | Erogare formazione interna al personale aziendale campionatore in merito alle tecniche statistiche di formazione del campione da lotti di prodotto al fine di assicurare la rappresentatività statistica dei campioni presentati al laboratorio. | Pesata non rappresentativa del campione originario poiché la quantità posta in estrazione è molto bassa (40/60mg di macinato). | 2 | 4 | MEDIO | Rendere disponibile al cliente un numero massimo di campioni (OGM) più alto possibile. Passare dal numero medio attuale giornaliero di 15 campioni ad almeno 20. In tal modo il cliente può effettuare un numero maggiore di test al fine di qualificare al meglio i lotti di merce in fase di verifica.
Applicazione del metodo in esame a molteplici matrici di interesse aziendale |  | Ampliare l'accreditamento del metodo di prova in esame a più matrici possibile di interesse aziendale | Le matrici colza e girasole presentano il problema del virus Cauliflower mosaic virus (CaMV) generatore di falsi positivi | 2 | 3 | BASSO | Effettuare una ricerca bibliografica in merito sfruttando altresì i rapporti esistenti (progetto R&D) con il dipartimento di genetica agraria dell'Università degli Studi di Bologna.
… |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Contaminazioni ambientali con rischio di falsi positivi | 1 | 5 | MEDIO | Definire chiaramente in procedure od istruzioni operative del SGQ le prassi di minimizzazione delle contaminazioni ambientali possibili in laboratorio nel settore biologia molecolare.
Applicazione del metodo in esame a molteplici matrici di interesse aziendale |  | Ampliare l'accreditamento del metodo di prova in esame a più matrici possibile di interesse aziendale | Non essendo previsto dalla norma ISO di riferimento l'amplificazione di gene endogeno per colza e girasole, attualmente il laboratorio verifica l'avvenuta estrazione di DNA ricercando l'amplificato 28s, non specifico. | 5 | 1 | MEDIO | EffetTuare una ricerca bibliografica in merito sfruttando altresì i rapporti esistenti (progetto R&D) con il dipartimento di genetica agraria dell'Università degli Studi di Bologna.
… |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: | 2019-12-27

## MPI 01 TOX Rev00 2018 (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
Metodi di prova: MPI 01 TOX Rev00 2018
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Scarsa efficienza di estrazione dei contaminanti target | 2 | 5 | MEDIO | Messa in uso da progetto R&D in corso dell'estrattore automatico quechers al fine di riurre la % di errore umano commesso nella fase di preparativa dei campioni analizzati
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Errori di tipo alfa e beta | 1 | 5 | MEDIO | Addestramento del personale attraverso affiancamento ad RL/RQL. Interpretazione in team dei risultati al fine di condividere le interpretazioni analitiche personali.
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Errata interpretazione dei dati sperimentali ottenuti (es: lettura errata dei cromatogrammi/spettri di massa) | 1 | 5 | MEDIO | Addestramento del personale attraverso affiancamento ad RL/RQL. Interpretazione in team dei risultati al fine di condividere le interpretazioni analitiche personali.
… |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto |  | Erogare formazione interna al personale aziendale campionatore in merito alle tecniche statistiche di formazione del campione da lotti di prodotto al fine di assicurare la rappresentatività statistica dei campioni presentati al laboratorio. | Scarsa rappresentatività dei campioni analizzati in laboratorio per problemi di campionamento. Andamento a macchia di leopardo delle micotossine (contaminante naturale) | 3 | 4 | MEDIO | Rendere disponibile al cliente un numero massimo di campioni (micotossine) più alto possibile. Passare dal numero medio attuale giornaliero di 12 campioni ad almeno 20. In tal modo il cliente può effettuare un numero maggiore di test al fine di qualificare al meglio i lotti di merce in fase di verifica.
Elevata robustezza dei metodi di acquisizione strumentali (spettrometria di massa) |  | Ridurre i tempi di analisi ottimizzando la durata delle singole acquisizioni per singola transizione (spettrometria di massa) | Troppi campioni caricati su un singolo strumento con mancanza dei tempi previsti per la manutenzione ordinaria | 2 | 5 | MEDIO | Rielaborare la distribuzione dei metodi di prova attuati dal laboratorio al fine di generare un possibile backup per ogni metodo di prova su almeno 2 strumenti (es: analisi pesticidi ionici attualmente condotta solamente su di uno strumento).
Garanzia della tracciabilità del campione supportata dall'assenza di NC nel tempo attribuibili alla mancata catena di custodia dei campioni processati |  | Uso di etichette da far aderire alle pareti delle vials che non si staccano facilmente o che non si deteriorano facilmente (es: bagnandole). | Errata compilazione della worklist con possibile scambio campioni caricati. Errore di corrispondenza posizione/nomein worklist ed etichetta vials. | 1 | 5 | MEDIO | Fase di carico dei campioni a seguito della creazione worklist fatta sempre da due tecnici.
Pianificazione della manutenzione ordinaria ben ripartita nel tempo e sostanzialmente utile alla riduzione dei fermi macchina. |  | Pianificare le manutenzioni preventive (+ conferma metrologica) della strumentazione in periodi dell'anno non particolarmente intensi dal punto di vista del carico campioni richiesti dall'azienda di apprtenenza. | Blocco inaspettato della strumentazione impiegata per la determinazione (errore strumentale diretto o di strumentazione ausiliaria come ad esempio geeratori gas tecnici) | 2 | 5 | MEDIO | Controllare periodicamente tutte le variabili sistematiche (non casuali) che potrebbero potenzialmente creare problemi strumentali. Stilare un workbook od implementare le procedure di SGQ a tal fine per ogni strumento cmplesso presente in laboratorio operativo anche in periodi di tempo non presidiati dal personale di laboratorio.
… |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: | 2019-12-27

## CVUA EU RL-SRM QuPPe Vers 10 (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
Metodi di prova: CVUA EU RL-SRM QuPPe Vers 10 met 1.3+4.1 2019
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Scarsa efficienza di estrazione dei pesticidi target | 2 | 5 | MEDIO | Messa in uso da progetto R&D in corso dell'estrattore automatico quechers al fine di riurre la % di errore umano commesso nella fase di preparativa dei campioni analizzati
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Errori di tipo alfa e beta | 1 | 5 | MEDIO | Addestramento del personale attraverso affiancamento ad RL/RQL. Interpretazione in team dei risultati al fine di condividere le interpretazioni analitiche personali.
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Errata interpretazione dei dati sperimentali ottenuti (es: lettura errata dei cromatogrammi/spettri di massa) | 1 | 5 | MEDIO | Addestramento del personale attraverso affiancamento ad RL/RQL. Interpretazione in team dei risultati al fine di condividere le interpretazioni analitiche personali.
… |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Elevata robustezza dei metodi di acquisizione strumentali (spettrometria di massa) |  | Ridurre i tempi di analisi ottimizzando la durata delle singole acquisizioni per singola transizione (spettrometria di massa) | Troppi campioni caricati su un singolo strumento con mancanza dei tempi previsti per la manutenzione ordinaria | 2 | 5 | MEDIO | Rielaborare la distribuzione dei metodi di prova attuati dal laboratorio al fine di generare un possibile backup per ogni metodo di prova su almeno 2 strumenti (es: analisi pesticidi ionici attualmente condotta solamente su di uno strumento).
Garanzia della tracciabilità del campione supportata dall'assenza di NC nel tempo attribuibili alla mancata catena di custodia dei campioni processati |  | Uso di etichette da far aderire alle pareti delle vials che non si staccano facilmente o che non si deteriorano facilmente (es: bagnandole). | Errata compilazione della worklist con possibile scambio campioni caricati. Errore di corrispondenza posizione/nomein worklist ed etichetta vials. | 1 | 5 | MEDIO | Fase di carico dei campioni a seguito della creazione worklist fatta sempre da due tecnici.
Pianificazione della manutenzione ordinaria ben ripartita nel tempo e sostanzialmente utile alla riduzione dei fermi macchina. |  | Pianificare le manutenzioni preventive (+ conferma metrologica) della strumentazione in periodi dell'anno non particolarmente intensi dal punto di vista del carico campioni richiesti dall'azienda di apprtenenza. | Blocco inaspettato della strumentazione impiegata per la determinazione (errore strumentale diretto o di strumentazione ausiliaria come ad esempio geeratori gas tecnici) | 2 | 5 | MEDIO | Controllare periodicamente tutte le variabili sistematiche (non casuali) che potrebbero potenzialmente creare problemi strumentali. Stilare un workbook od implementare le procedure di SGQ a tal fine per ogni strumento cmplesso presente in laboratorio operativo anche in periodi di tempo non presidiati dal personale di laboratorio.
… |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: | 2019-12-27

## UNI EN ISO 665 2001 (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
Metodi di prova: UNI EN ISO 665:2001
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Elevata esperienza del personale esecutore in merito al metodo di prova in oggetto. |  | Formazione interna al team di lavoro del laboratorio al fine di abilitare più tecnici operativi per l'esecuzione della prova in oggetto. Affiancamento a tecnico esperto. | Difficoltà a raggiungere la ripetibilità richiesta del metodo di prova in esame per la matrice semi di girasole | 4 | 2 | MEDIO | Ripetere la sessione di essiccazione fino al raggiungimento della ripetibilità richiesta dal metodo di prova. Richiedere al personale campionatore di segnalare eventuali campioni palesemente umidi anche al tatto/vista. In tal modo il laboratorio potrà suddividere al meglio il carico di lavoro assegnato quotidianamente.
… |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Procedura operativa di gestione manutenzione/taratura datalogger implementata nel tempo ed aderente all'operatività attuata dal laboratorio |  | Creazione di strumentazione di backup (stufe presenti in doppio in laboratorio) al fine di limitare al minimo possibile i fermi analisi per eventuali problemi funzionali. | Malfunzionamento Data Logger collegato alla stufa impiegata per la prova oggetto della presente valutazione | 3 | 2 | BASSO | Quotidianamente verificare le funzionalità del datalogger collegato alla stufa oggetto del test
… |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: | 2019-12-27

## Registrazioni Informatiche (hidden)
MATRICE SWOT (punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats))
Rev 00 del 27/12/2019
Registrazioni informatiche
CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI |  | CARATTERISTICHE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI | F | I | LR | CARATTERISTICHE DANNOSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PUNTI DI FORZA |  | OPERATIVAMENTE, COME OTTENERE VANTAGGI DA QUESTI PUNTI DI FORZA | DEBOLEZZE |  |  |  | OPERATIVAMENTE, COME SUPERARE QUESTE DEBOLEZZE
Elevata tracciabilità dei dati informatici OUTPUT da strumenti analitici (es: strumenti complessi) in relazione alle singole run effettuate. |  | Implementazione di un sistema di salvataggio dati centrato su server aziendale e sempre meno su dischi fisici locali (a bordo strumento). Impiego della fibra ottica per una maggiore stabilità di connessione al server aziendale (Crf. Procedura PO_INF). | Nel caso di correzioni apportate alle registrazioni tecniche informatiche non è sempre facile ricollegare il file medesimo alle versioni precedenti od alle osservazioni originali. | 4 | 2 | MEDIO | Definire al §7.5 del MQL le regole di gestione adottate dal laboratorio per garantire la conformità al requisito per specifiche registrazioni tecniche informatiche. Occorre conservare sia i dati e i file originali che quelli modificati, compresi la data della variazione, l'indicazione delle modifiche apportate ed il personale responsabile delle tali modifiche.
… |  | … | … | … | … | … | …
OPPORTUNITA' |  | OPERATIVAMENTE, COME CAPITALIZZARE QUESTE OPPORTUNITA' | MINACCE | F | I | LR | OPERATIVAMENTE, COME MITIGARE QUESTE MINACCE
Elevata tracciabilità dei dati informatici INPUT/OUTPUT al sistema di gestione per la qualità del laboratorio (es: moduli compilati approccio per processi). |  | Implementazione di un sistema di salvataggio dati centrato su server aziendale e sempre meno su dischi fisici locali (a bordo strumento). Impiego della fibra ottica per una maggiore stabilità di connessione al server aziendale (Crf. Procedura PO_INF). | Mancata identificazione delle registrazioni tecniche informatiche per le quali va garantita la conformità al § 7.5.2 della ISO/IEC 17025. | 3 | 2 | BASSO | Adozione di software commerciali progettati per garantire la catena di custodia dei dati informatici.
… |  | … | … | … | … | … | …
Modulo collegato al MOD_PDM_01 per azioni di miglioramento (proattive) / al MOD_TDL_01 per azioni operative (reattive)
Per livello di rischio Alto, aprire corrispondente NC come da procedura PG_NC_LAB
Aggiornamento effettuato il: | 2019-12-27