## Foglio1
|  | Scheda Apparecchiatura |  |  |  | M117.02 del 09/12/2024
aggiornato al 18/12/2025
DATI TECNICI |  |  | data compilazione 12/12/2024 |  | firma compilatore
Num inv. | Apparecchiatura
LTA127 | Micropipetta Acura 825, 200 (Utilizzo principale: Laboratorio di Prova)
Nome costruttore |  | Eventuale software di supporto | Eventuali apparecchiature associate |  | S/N (serie/numero)
Socorex |  | - | - |  | 24061551
Riferimenti per la manutenzione |  | Mettler Toledo S.p.a. |  | Riferimenti per la conferma metrologica | PO03
Criteri di accettazione |  | Periodicità della conferma metrologica |  | Verifica iniziale |  | -
Specificati in procedura | PO03 | Taratura | annuale | Collocazione |  | Stanza 3, Laboratorio Microbiologia
Incertezza | 0,2 ml - 0,00080 0,1 ml - 0,00090 0,02 ml - 0,00071 | Conferma da parte dell’assistenza | contestuale alla taratura | Manuali o procedure per manutenzione /conferma metrologica |  | PO03 + manuale Lab micro stanza 2
Errore massimo ammesso | 0,2 ml - 0,00020 0,1 ml - 0,00019 0,02 ml - 0,00015 | Altro: | - | Certificato di conformità ubicazione |  | Lab microbiologia locale 2
Altri parametri | - | Verifica intermedia | annuale (a 6 mesi dalla taratura) | Certificato di taratura ubicazione |  | Server aziendale / archivio cartaceo
INSTALLAZIONE
Data | Ente che ha eseguito l’attività | Riferimenti alla registrazione | Esito | Sigla tecnico di riferimento | note
2023-05-31 | Mettler Toledo | ..\..\..\..\..\NON EDITABILI\DOCUMENTI ESTERNI\CERTIFICATI DI TARATURA E VERIFICA\Micropipette\2023\LTA127.pdf | conforme | Fabio nenzi
CARATTERISTICHE METROLOGICHE (es. campo di misura , risoluzione, ecc..)
campo di misura 20 - 200μl
CONFERMA METROLOGICA
Personale incaricato |  | Alessandro Bidossi, Marianna Mauri
Frequenza |  | annuale (a 6 mesi dalla data di taratura)
Limite di accettabilità |  | 0,2 ml - 0,002 0,1 ml - 0,002 0,02 ml - 0,002
Data | Ente che ha eseguito l’attività | Riferimenti alla registrazione | Esito | Sigla tecnico di riferimento | Data prossima scadenza | note
2024-03-01 | LTA S.r.l. | ..\..\..\..\METROLOGIA\M103_Foglio di controllo periodico micropipette Microbiologia\2024\M103.00_Foglio di controllo periodico micropipette_LTA127.xls | conforme | AB | 2025-03-31
2024-11-04 | LTA S.r.l. | ..\..\..\..\METROLOGIA\M103_Foglio di controllo periodico micropipette\2024\2024-11\M103.00_Foglio di controllo periodico micropipette_LTA127.xls | conforme | AB | 2025-11-30
2025-12-15 | LTA S.r.l. | ..\..\..\..\METROLOGIA\M103_Foglio di controllo periodico micropipette\2025\2025-12\M103.00_Foglio di controllo periodico micropipette_LTA127.xls | conforme | AB | 11/2026
TARATURA
Personale incaricato |  | Mettler Toledo S.p.a., ACCREDIA, 055T REV. 17
Frequenza |  | annuale
Limite di accettabilità |  | 0,2 ml - 0,001 0,1 ml - 0,001 0,02 ml - 0,001
Altre informazioni |  |  | Verifca intermedia |  | n.a
Data | Ente che ha eseguito l’attività | Riferimenti alla registrazione | Esito | Sigla tecnico di riferimento | Data prossima scadenza | note
2023-05-31 | Mettler Toledo S.p.a. | ..\..\..\..\..\NON EDITABILI\DOCUMENTI ESTERNI\CERTIFICATI DI TARATURA E VERIFICA\Micropipette\2023\LTA127.pdf | conforme | Marco Di Falco | 2024-05-31
2024-05-31 | Mettler Toledo S.p.a. | ..\..\..\..\NON EDITABILI\DOCUMENTI ESTERNI\CERTIFICATI DI TARATURA E VERIFICA\Micropipette\2024\LTA127.pdf | conforme | Fabio Nenzi | 2025-05-31
2025-07-03 | Mettler Toledo S.p.a. | ..\..\..\..\..\NON EDITABILI\DOCUMENTI ESTERNI\CERTIFICATI DI TARATURA E VERIFICA\Micropipette\2025\LTA127.pdf | conforme | Fabio Nenzi | 2026-06-30
MANUTENZIONE PREVENTIVA
Personale incaricato
Frequenza
Data | Ente che ha eseguito l’attività | Riferimenti alla registrazione | Esito | Sigla tecnico di riferimento | Data prossima scadenza | Note
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Personale incaricato
Data | Ente che ha eseguito l’attività | Riferimenti alla registrazione | Esito | Sigla tecnico di riferimento | Data prossima scadenza | Note
CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Data | Ente che ha eseguito l’attività | Riferimenti alla registrazione | Esito | Sigla tecnico di riferimento | Data prossima scadenza | Note
NOTE