## Tabelle1
| Rapporto di Verifica Ispettiva |  |  | M128.00 del 12/09/2023
PIANO DELLA VERIFICA ISPETTIVA INTERNA
Area | Estensione | Documenti di riferimento | Lista di riscontro
| REQUISITI UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e RT-08 rev.04: Requisiti Generali (par.4) Requisiti Strutturali (par.5) Requisiti relativi alle Risorse (par.6) Requisiti di Processo (par.7) Requisiti del Sist. di Gestione (par.8) Prove in doppio: | - UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - RT-08 rev.05 - MQL rev.01 del 17.06.2024 | Check list verifica ispettiva interna
Data verifica ispettiva interna: 17/09/2025
Personale intervistato: Alessandro Bidossi (RL), Marianna Mauri (RQL)
Auditor: Claudio Barella (Aventa)
n. | QUESITO |  | EVIDENZE
| NOTA: prima verifica ispettiva interna, taluni requisiti risultano in fase di formalizzazione anche se parimenti le regole di governo attuate e la relativa applicazione risultano presenti a sistema di gestione |  | Rilievi emersi citati nel pertinente Riesame della Direzione (2025). Prova pratica eseguita in occasione della presente VI, prova in doppio ad esito conforme
4 | REQUISITI GENERALI |  | EVIDENZE
4.1 | IMPARZIALITA' Le attività del Laboratorio sono effettuate in modo imparziale? Il Laboratorio ha identificato, su base continuativa, i rischi per dimostrare la propria imparzialità? (si veda §8.5.2) Se sì, è in grado di dimostrare come elimina o minimizza tali rischi?
| Le attività del Laboratorio sono effettuate in modo imparziale? Il Laboratorio ha identificato, su base continuativa, i rischi per dimostrare la propria imparzialità? (si veda §8.5.2) Se sì, è in grado di dimostrare come elimina o minimizza tali rischi? |  | Visto il Manuale del Laboratorio MQL_Rev_02 che è stato posto in revisione ed emesso al 29.01.2025. Nella versione attuale Il capitolo 4.1 ha sottoscritto impegnativa imparzialità e riservatezza . Visto D.P. sottoscritto. Visto modulo M109.00 lettera di incarico di RQL Marianna Mauri del 27.05.2024 e per RL Alessandro Bidossi sempre del 27.05.2024 per entrambi con impegno all'imparzialità e riservatezza per tutti i dipendenti operativi. La Lettera di Incarico comprende anche una sezione di mansionario specifico per la persona soggetto dell'incarico confermate anche per il 2025.
4.2 | RISERVATEZZA
| Il Laboratorio ha definito misure per garantire la riservatezza delle informazioni del cliente? Tali misure garantiscono, ad esempio (ove applicabile): - impegno contrattualmente definito con il cliente; - comunicazione al cliente di divulgazione di informazioni riservate, nel caso sia richiesto per legge; - riservatezza delle informazioni relative al cliente pervenute da fonti esterne; - anonimizzazione delle fonti di informazioni esterne; - impegno alla riservatezza del personale del Laboratorio. |  | Vedi cap. 4.2 del Manuale della qualità che è stato aggiornato nella nuova Rev_02 di MQL dl 29.01.2025 per l'inserimento di un nuovo Modulo di registrazione ed il cambio di codici da alfanumerici a numerici. Il personale regionale risulta già soggetto in virtù di legge all'obbligo della riservatezza. Analisi rischi imparzialità e riservatezza valutato nel modulo di competenza M143.01 del 06.09.2024.
5 | REQUISITI STRUTTURALI |  | EVIDENZE
5.1 | Relativamente all’identità giuridica del Laboratorio, ci sono state variazioni? |  | Non risultano variazioni sull'identità giuridica secondo quanto inviato ad Accredia
5.2 | Il Laboratorio ha identificato il personale direttivo che ha la responsabilità del Laboratorio? |  | Verificato Manuale MQL Rev_02
5.3 | La gamma delle attività di Laboratorio per le quali opera in conformità alla ISO/IEC 17025 è coerente con quello indicato sul Manuale Qualità? L’approvvigionamento di attività esterne su base continuativa è escluso? Vedere §7.1. della presente check list per quanto riguarda l’approvvigionamento di attività esterne (es. prove/campionamento). |  | Verificata gestione analisi secondo quanto indicato nel campo di applicazione capitolo 1. Il subappalto viene escluso alla sezione 6.6.5. queste parti di MQL sono confermate anche nella Rev_02.
5.4 | Sono definite le responsabilità e le modalità tecniche e gestionali anche per le prove eseguite: a) presso una stazione temporanea; b) presso una stazione mobile; c) fuori stazione/presso il cliente. |  | N/A non sono utilizzate prove all'esterno.
5.5 | Esiste un organigramma nominativo? Esistono documenti in cui sono descritti i compiti assegnati, le qualifiche, l’istruzione, l’esperienza, ecc.? Il personale conosce l’estensione e i limiti delle proprie responsabilità? |  | Visto il modulo Organigramma aggiornato al 09.09.2025. Le principali respnsabilità sono inserite in sezione 5. Visto inoltre Scheda personale M115.00 di Marianna Mauri RQL con compiti assegnati, formazione e qualifiche aggiornato al 10.06.2025 e per Alessandro Bidossi sempre aggiornato al 10.06.2025.
5.6 | Il personale preposto all’implementazione e al mantenimento del sistema di gestione per la qualità ha sufficiente responsabilità e autorità per assicurare che il sistema di gestione sia attuato e seguito in ogni momento? |  | Verificato sia organigramma che mansionario (vedi punti precedenti)
5.7 | La Direzione del Laboratorio ha assicurato: a) idonea comunicazione? b) che sia conservata l'integrità del sistema di gestione in caso di cambiamenti? |  | Verificata sezione 5 del Manuale della qualità e la comunicazione Verbale n.04/2025 del 31.01.2025 relativo all'aggiornamento della Direzione a seguito modifiche apportate al Riesame del Contratto.
6 | REQUISITI PER LE RISORSE |  | EVIDENZE
6.2 | PERSONALE
| Il Laboratorio, relativamente al ruolo ed agli incarichi ricoperti da tutto il personale (sia interno che esterno), ha definito i requisiti per: - imparzialità - selezione del personale, - competenza ad eseguire le attività di Laboratorio e a valutare la significatività degli scostamenti (soprattutto in riferimento ai risultati analitici), - assegnazione dei compiti, - qualifiche, - istruzione, - formazione e addestramento, - conoscenza tecnica, - capacità, - esperienza, - supervisione e monitoraggio della competenza (compreso il mantenimento della qualifica del personale abilitato all’esecuzione delle prove). Esistono le relative registrazioni? |  | Verificato sezione 6.2 del Manuale MQL Rev_02 che è stato aggiornato con minime integrazioni riferite ai numeri dei moduli. Visto mod. Scheda personale M115.00 di Marianna Mauri RQL con compiti assegnati, formazione e qualifiche aggiornato al 10.06.2025 e per Alessandro Bidossi sempre aggiornato al 10.06.2025.
| Il Laboratorio: •ha documentato i requisiti di competenza del personale che influenza i risultati delle attività di Laboratorio, inclusi i requisiti di istruzione, qualifica, formazione, conoscenza tecnica, abilità e esperienza? (6.2.2) •ha assicurato che il personale abbia la competenza per eseguire le attività di Laboratorio e per valutare la significatività degli scostamenti? (6.2.3) •effettua il monitoraggio della competenza del personale (es. mantenimento qualifica) e conserva le relative registrazioni? (6.2.5) |  | Verificato sezione 6.2 del Manuale della qualità Mod. Scheda personale M115.00 Sono disponibili evidenze sulle attività di qualifica e autorizzazione all'esecuzione delle prove per il tecnico di laboratorio, risultano effettuate prove di qualifica aggiornate all'anno in corso. "Procedura di verifica/validazione dei metodi di prova" attuata correttamente
| E’ stato autorizzato il personale che esegue le attività di Laboratorio, comprese: •sviluppo, modifica, verifica e validazione dei metodi; •analisi dei risultati; •dichiarazioni di conformità, opinioni ed interpretazioni; •presentazione, riesame e autorizzazione dei risultati. (6.2.6) |  | Le autorizzazioni sono individuate all'interno del Manuale MQL Rev_02 e della Scheda personale M115.00.
6.3 | STRUTTURE E CONDIZIONI AMBIENTALI
| Le strutture e le condizioni ambientali sono idonee per le attività? (6.3.1) NOTA: annotare le strutture e condizioni ambientali a cui si riferisce la valutazione. Sono documentati i requisiti per le strutture e condizioni ambientali? Tali requisiti prendono in considerazione le linee guida di settore (ove applicabile)? |  | Verifica condizioni ambientali definite in sezione 6.3 del Manuale MQL. Rev_02 Individuato: - condizioni ambientali e condizioni di pulizia definite nella procedura PO04.01 del 07.01.2025.
| I requisiti delle strutture e delle condizioni ambientali sono documentati? (6.3.2) Le condizioni ambientali siano monitorate, tenute sotto controllo e registrate, in conformità ai requisiti pertinenti, o quando queste influiscono sulla validità dei risultati? (6.3.3) Sono attuate, monitorate e periodicamente riesaminate misure finalizzate a mantenere sotto controllo le strutture? (6.3.4). Come minimo: a)regolamentazione degli accessi e utilizzi delle aree che influiscono sulle attività di Laboratorio; b)prevenzione di contaminazioni, interferenze o influenze negative sulle attività di Laboratorio; c)efficace separazione tra aree in cui vengono eseguite attività incompatibili. |  | Verificata sezione 6.3 del Manuale della qualità. Vista implementazione metodi di prova interni per saggi microbiologici come MPI01_Rev.03 del 17.01.2025. Presente cartello di accesso al laboratorio solo per Personale autorizzato. Presente un lettore di badge per accesso al Laboratorio come presidio accessi. Il monitoraggio delle condizioni di igiene è previsto ed attuato tramite Mod.M100 (controllo ambientale) ed M102 (controllo cappe)con ultimo controllo dl 27.08.2025. Temperatura ambiente effettuata con datalogger. Tutti questi punti sono regolati dalla Procdura PO04 Rev.01 del 07.01.2025.
| I requisiti delle strutture e condizioni ambientali, sono soddisfatti anche quando il Laboratorio esegue attività in siti al di fuori del proprio controllo permanente? (6.3.5) |  | N/A
6.4 | DOTAZIONI
| Per le prove sotto accreditamento, vengono impiegate soltanto dotazioni di proprietà del Laboratorio? Tutte le dotazioni, comprese quelle per le tarature interne, sono di proprietà del Laboratorio? (RT-08 6.4.2) Ove applicabile e solo per le apparecchiature, sono state cedute in utilizzo esclusivo al Laboratorio? (RT-08 6.4.2) In caso di apparecchiature di prova non di proprietà del Laboratorio, esiste un contratto della durata almeno di 1 anno che preveda l’utilizzo esclusivo al Laboratorio? Le dotazioni sono verificate: - prima di essere messe in servizio, - prima di essere rimesse in servizio, es. a seguito di riparazione o dopo che sono state fuori dal diretto controllo del Laboratorio? |  | Verificata a campione gestione catene termometriche secondarie con le procedure PO09_00 del 04.09.2023 e PO10.01 del 24.04.2024. Le regole di governo identificate sono risultate conformi ai requisiti applicabili. E' stata emessa anche una nuova Procedura PO14 Rev.00 del 21.10.2024 per calibrazione e manutenzione Conduttimetro come segnalato nella ODM.2 del precedente Audit Interno.
| Reagenti, materiali e servizi impiegati per l’esecuzione della prova corrispondono a quanto indicato nel metodo? (6.4.1) |  | Verificata gestione terreni di coltura, regole di governo correttamente attuate ed identificate nei registri M146 Registro Materiali in Rev.01 dl 21.08.2025 ed M119 Registro Materiali di Riferimento con ultimo aggiornamento del 28.07.2025.
| Il Laboratorio ha una procedura per la manipolazione, il trasporto, la conservazione, l'utilizzo e la manutenzione programmata delle dotazioni, al fine di assicurarne il corretto funzionamento e prevenirne la contaminazione o deterioramento? (6.4.3) Esiste un programma di taratura e di conferma metrologica? Prima di porle o rimetterle in servizio, il Laboratorio ha verificato che le dotazioni sono conformi ai requisiti specificati? (6.4.4) Tali dotazioni consentono di ottenere l’accuratezza o l’incertezza di misura necessaria a fornire risultati validi? (6.4.5) Le dotazioni sono etichettate, codificate, o in altro modo identificate, al fine di conoscerne lo stato di taratura o validità? Le dotazioni fuori uso o fuori taratura sono opportunamente identificate al fine di impedirne l’utilizzo? Nel caso di dotazioni fuori servizio, il Laboratorio ha riesaminato gli effetti del difetto o dello scostamento ai requisiti e ha attivato la procedura di gestione delle attività non conformi (vedere §7.10)? |  | Con datalogger registrazione giornaliera su M130.01 (Elenco Apparecchiature) aggiornato 2025 con i valori di temperatura su modulo predisposto con indicazione T compresa tra +2/+8°C. Visto anche il Programma di Taratura su M134.01 del 28.07.2025.
| Le dotazioni con funzione di misura, sono tarate quando (6.4.6): −l’accuratezza o l’incertezza di misura influiscono sulla validità dei risultati, e/o −la taratura è necessaria per stabilire la riferibilità metrologica dei risultati? Il Laboratorio ha stabilito un programma di taratura? Le frequenze di taratura sono adeguate a mantenere la fiducia nello stato di taratura? (6.4.7) Quando si rendono necessari controlli intermedi per mantenere la fiducia sulle prestazioni delle dotazioni, tali controlli sono eseguiti secondo una procedura? (6.4.10) |  | Visto la taratura presso LAT n.123 effttuata il 16.06.2025 per il Termoigrometro digitale. Il Mod.M130.01 elenco apparecchiature riporta nella relativa colonna i criteri di accettabilità dell'incertezza per gli strumenti di misura sottoposti a taratura. Risulta aggiornato al 2025. Programma di taratura anno 2025.
| Le dotazioni che richiedono taratura o che hanno un periodo di validità definito (es. MR), sono etichettate, codificate o altrimenti identificate in modo da evidenziare, per l’utilizzatore, il loro stato di taratura/ periodo di validità? (6.4.8) Il Laboratorio ha definito i criteri per stabilire il periodo di validità dei materiali, successivamente all’apertura? Si ricorda che in accordo alla letteratura scientifica il Laboratorio può definire criteri di rivalidazione dei materiali dopo la scadenza. (RT-08 6.4.13) |  | I datalogger impiegati per il monitoraggio della temperatura riportano etichetta M118.00 con n. strumento e data scadenza taratura. Visto LTA149 taratura eseguita 16.06.2025 e scadenza 06.2026, LTA151 con taratura eseguita 16.06.2025 e scadenza 06.2026.
| Le registrazioni sulle dotazioni che possono influire sulle attività di Laboratorio includono, ove applicabile, le seguenti? (6.4.13) a)l'identificazione, inclusa la versione del software e firmware b)il produttore, il tipo, l’identificazione univoca c)l’evidenza della verifica di conformità ai requisiti specificati d)la collocazione attuale e)le date di taratura, i risultati di taratura, le regolazioni, i criteri di accettabilità e la data prevista per la prossima taratura o intervallo di taratura f)la documentazione dei MR, i risultati, i criteri di accettabilità, le pertinenti date e periodi di validità g)il programma di manutenzione e lo stato aggiornato delle manutenzioni eseguite, quando rilevanti per le prestazioni delle apparecchiature h)i dettagli relativi ad eventuali danneggiamenti, malfunzionamenti, modifiche o riparazioni. |  | Mod.Schede strumento M117.01 aggiornata al 23.07.2025 per data logger LTA149 riporta la data del'ultima taratura del 16.06.2025 e prossima taratura da eseguire entro 06.2026.
| Quando la taratura e i dati dei MR includono valori di riferimento o fattori di correzione, il Laboratorio assicura che questi siano aggiornati ed applicati? (6.4.11) Il Laboratorio ha definito i criteri di accettabilità relativi a scostamenti, incertezze, ecc. sia per le tarature interne che per quelle affidate a centri esterni? (RT-08 6.4.11) |  | le schede strumento M117.01 riportano i dati relativi all'incertezza, i valori di riferimento, i criteri di accettabilità come risulta dalla scheda per data logger LTA149 aggiornata al 05.07.2024.
| Il Laboratorio ha messo in atto accorgimenti idonei ad impedire che regolazioni non intenzionali delle apparecchiature possano invalidare i risultati? (6.4.12) |  | Verificato che l'accesso al laboratorio è disciplinato e regolamentato e limitato ai due soli addetti RL ed RQL. Inoltre relativamente ai dati su Software gestionale, l'account di accesso al software è personalizzato per i 2 tecnici mediante password personale.
6.5 | RIFERIBILITÀ METROLOGICA
| Laboratorio ha fornito evidenza che i risultati delle proprie misure siano metrologicamente riferibili? Il Laboratorio effettua anche tarature interne? Se sì, i campioni di riferimento sono utilizzati esclusivamente per tarature e verifiche e sono tarati da un Istituto Metrologico Primario o da un centro di taratura accreditato da un organismo firmatario del mutuo riconoscimento EA o ILAC, per le grandezze di interesse, per campi di misura ed incertezze appropriati? Le tarature esterne, ove possibile, sono effettuate da: 1) Istituti Metrologici Nazionali e Istituti Designati (NMI) i cui servizi sono idonei e coperti dall’accordo CIPM- MRA nei limiti delle capacità metrologiche (CMC) internazionalmente accettate e pubblicate nel KCDB dal BIPM, oppure 2) Laboratori di taratura accreditati da Organismi di accreditamento (ABs) firmatari dell’accordo EA- MLA o ILAC- MRA per lo scopo “taratura” (calibration) nel quadro e nei limiti previsti dalle CMC pubblicate dagli ABs? Ove non applicabili i due casi sopra riportati, e quindi nel caso il Laboratorio applichi i casi 3a e 3b previsti in RT- 08, sono disponibili evidenze appropriate sulla competenza del fornitore? Sono disponibili, ove applicabile, materiali di riferimento certificati, riferibili alle unità SI? I produttori di materiali di riferimento soddisfano i requisiti della norma ISO/IEC 17034? |  | Per controlli e tarature degli strumenti vale quanto indicato ai punti precedenti. Per i campioni di riferimento, questi sono provenienti da organizzazioni ISO 17034 come Millipore Accreditato 17034 da Swiss Accreditation con Certificato SRMS0001 del 15.05.2023, come da fonti indicate dal metodo di prova o dalla procedura di prova attuate.
| l Laboratorio ha dato evidenza che i risultati delle misure sono riferibili al SI, attraverso: a)taratura effettuata da (RT-08 p.to 6.5): 1- NMI con servizio coperto da CIPM-MRA, oppure 2- CAB accreditato da AB firmatario EA-MLA o ILAC-MRA. In assenza, sono accettabili i casi 3a o 3b previsti in RT-08, con evidenza di competenza per riferibilità e incertezza di misura delle tarature oggetto di fornitura? b)utilizzo di CRM con dichiarata riferibilità al SI, con produttore accreditato ISO 17034 o che si dichiara operare in conformità a ISO 17034; c)realizzazione diretta di unità SI assicurata da confronto, diretto o indiretto, con campioni nazionali o internazionali. |  | Utilizzo dei materiali di riferimento secondo quanto indicato in sez. 6.6 del Manuale MQL come per CRM13170M lotto BCCM4399 con scadenza 2026-04 da Sigma Aldrich Millipore Accreditato 17034 da Swiss Accreditation con Certificato SRMS0001 del 15.05.2023 . I test di controllo delle prove sono svolti mediante impiego di reagenti soggetti a catena di custodia delle informazioni rilevanti a mezzo gestionale o registro magazzino.
| Se il Laboratorio effettua tarature interne, ha dato evidenza che: •i campioni di riferimento sono riferibili secondo le indicazioni di cui sopra per le grandezze di interesse, per campi di misura ed incertezze appropriati? •i campioni di riferimento sono utilizzati solamente per le tarature e per controlli intermedi? •ha operato a fronte di idonee procedure di taratura? |  | Il laboratorio conferma di non avere al momento tarature interne, ma solo controlli intermedi gestiti internamente (omogeneità termostati correttamente attuata secondo PO02 Rev.03 del 31.01.2025).
| Le procedure di taratura, oltre alle istruzioni relative alle operazioni di taratura, forniscono indicazioni per: •la protezione di eventuali regolazioni che possono essere manomesse, ove applicabile? •la compilazione dei rapporti di taratura? (7.8.2 e 7.8.4) •le istruzioni per l'apposizione di etichette od altra identificazione dello stato di taratura? •la valutazione dei risultati (criteri di accettabilità) e le azioni da intraprendere in caso di risultati non conformi alle specifiche? Nel caso di taratura interna effettuata da personale esterno, il Laboratorio possiede i campioni di riferimento ed ha recepito nel proprio sistema di gestione le procedure di taratura utilizzate? |  | N/A perché non sono realizzate tarature interne.
| Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile la riferibilità al SI, il Laboratorio ha dimostrato la riferibilità metrologica delle proprie misure ad un riferimento appropriato? (6.5.3) Ad esempio mediante: a)utilizzo di CRM con produttore accreditato ISO 17034 o che si dichiara operare in conformità a ISO 17034; b)risultati ottenuti da procedure di misura di riferimento, metodi specificati o norme di consenso, che siano chiaramente descritte e accettate come idonee a fornire risultati di misura adeguati all'uso e garantiti da idonei confronti. |  | N/A perché non sono realizzate tarature interne.
6.6 | PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL’ESTERNO
| Il Laboratorio si assicura che vengano utilizzati solo prodotti e servizi idonei, quando questi prodotti e servizi influiscono sulle proprie attività (6.6.1)? Esiste una procedura per (6.6.2): a) definire, riesaminare e approvare i requisiti del Laboratorio per i prodotti e servizi forniti dall'esterno; b) definire i criteri per la valutazione, la scelta, il monitoraggio delle prestazioni e la rivalutazione dei fornitori esterni (si ricorda che per l’acquisto di un servizio di prova/taratura/PT/CRM, la competenza del fornitore può essere dimostrata dall’accreditamento (es. 17025, 17043, 17034) per la specifica attività); c) assicurare che i prodotti e i servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti stabiliti dal Laboratorio o, quando applicabile, ai requisiti di norma, prima che vengano utilizzati o forniti direttamente al cliente; d) intraprendere le azioni conseguenti alle risultanze delle valutazioni, del monitoraggio delle prestazioni e delle rivalutazioni dei fornitori esterni? Esistono le relative registrazioni? |  | Procedimento indicato in sezione 6.6 del Manuale MQL. Visto elenco consumabili M146 aggiornato al 21.08.2025. visto Elenco fornitori qualificati M27.05 presente ed aggiornato al 2025 visto in particolare scheda M136 di Merck. Il Coordinatore effettua una valutazione dei prodotti e servizi acquistati e sigla il documento di trasporto.
| Il Laboratorio comunica i propri requisiti ai fornitori esterni relativamente a (6.6.3): a) i prodotti e i servizi che devono essere forniti; b) i criteri di accettazione; c) la competenza, inclusa ogni qualifica richiesta per il personale; d) le attività che il Laboratorio o il suo cliente intendono effettuare presso le sedi del fornitore esterno? NOTA: si ricorda che i requisiti possono essere definiti anche a catalogo. |  | Vedi punto precedente
7 | REQUISITI DI PROCESSO |  | EVIDENZE
7.1 | RIESAME DELLE RICHIESTE, DELLE OFFERTE E DEI CONTRATTI
| E’ disponibile una procedura per il riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti? Il Laboratorio effettua tutte le fasi di prova comprese quelle di conferma? (RT-08 5.3) Il Laboratorio ha affidato all’esterno, solo per motivi eccezionali, attività (prove o campionamento) accreditate? In tal caso, sono applicati i requisiti del punto 6.6? Il Laboratorio ha avvisato il cliente circa le specifiche attività di Laboratorio da effettuarsi da parte di fornitori esterni e ne ha ottenuto l’approvazione scritta? |  | I'Elenco dei metodi accreditati è riportato sul mod.M110 Rev_03 del 17.01.2025. La nuova vrsione 03 precisa che il Laboratorio non esprime giudizi di conformità ma indicazioni riportate sul rapporto di prova. Non sono effettuate prove in subappalto. Il significato dell'accreditamento è inserito nei documenti di cui sopra aggiornati all'anno in corso
| I clienti sono informati: - sul significato dell’accreditamento, sull’accreditamento delle prove oggetto dell’offerta e dell’esistenza della convenzione ACCREDIA, - sui tempi di conservazione del campione e delle registrazioni tecniche (se non concordato preventivamente, deve essere riportato sul rapporto di prova), - sul metodo scelto per la prova richiesta, - quando il metodo proposto dal cliente stesso è considerato non essere appropriato od obsoleto (7.1.2), - sull’affidamento a Laboratori esterni di attività accreditate e la sua autorizzazione è registrata (si ricorda che l’affidamento all’esterno di prove accreditate è consentito solo per ragioni impreviste, rif. nota 1 del §7.1.1 e RT- 8 §5.3), - sulle regole decisionali applicate per le dichiarazioni di conformità (7.1.3), - di eventuali scostamenti rispetto a quanto definito (7.1.5). |  | Vedi evidenza di cui sopra
| Per le richieste di opinioni ed interpretazioni, il Laboratorio, in fase di riesame (RT-08): -verifica che le attività di Laboratorio utilizzate per esprimere le opinioni ed interpretazioni sono accreditate? -chiarisce che le opinioni ed interpretazioni verranno rilasciate dal Laboratorio basandosi sui risultati del campione sottoposto a prova e che non potranno essere utilizzate come unico input per la certificazione di prodotto? |  | Il laboratorio non effettua opinioni o interpretazioni nei rapporti di prova.
| Nel caso di accreditamento del solo campionamento, il Laboratorio ha concordato contrattualmente con il cliente le successive prove associate al campionamento? Si ricorda che queste devono essere accreditate (vedere §7.3). |  | Non effettuate attività di campionamento.
| In caso di modifiche del contratto, viene ripetuto il processo di riesame e vengono comunicate le modifiche al personale coinvolto (7.1.6)? |  | In caso di necessità di modifiche al contratto, viene attuato quanto indicato al punto 7.1 di MQL.
| Il Laboratorio coopera con il cliente o i suoi rappresentanti per (7.1.7): -chiarire le richieste del cliente, -monitorare le prestazioni del Laboratorio in relazione al lavoro eseguito? Ad esempio: -consentendo l’accesso al Laboratorio per seguire le prove, garantendo la riservatezza nei riguardi degli altri clienti, -fornendo istruzioni per il campionamento, -analizzando le informazioni di ritorno dal cliente, come spunti di miglioramento e input per il riesame della direzione (vedere §8.6. e §8.9). |  | viene attuato quanto indicato a punto 7.1 di MQL.
| Le registrazioni dei riesami delle richieste, delle offerte e dei contratti, incluse eventuali modifiche significative, vengono conservate per un periodo di tempo appropriato (7.1.8)? Tra le registrazioni viene tenuta nota anche delle discussioni intervenute con il cliente relativamente ai requisiti del cliente o ai risultati dell'attività di Laboratorio (7.1.8)? |  | I documenti riferibili al contratto con il Cliente sono conservati presso l'archivio del Laboratorio.
7.2 | SELEZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE DEI METODI
| Il metodo/procedura utilizzata dal Laboratorio è appropriata per eseguire la attività di Laboratorio? (7.2.1.1) Qualora un requisito legislativo preveda espressamente l’utilizzo di un specifico metodo, il Laboratorio considera tale requisito? (RT-08 7.2.1.1) Nel caso di Laboratori addetti al controllo ufficiale di prodotti alimentali, il metodo utilizzato è conforme a quanto richiesto dalle specifiche direttive e regolamenti in vigore? (RT-08 7.2.1.1) Le eventuali modifiche apportate ne hanno snaturato il principio/tecnica? Le eventuali modifiche consentono di mantenere il riferimento al metodo originario? (RT-08 7.2.1.1) Sono state effettuate modifiche sostanziali al metodo che avrebbero dovuto comportarne la trasformazione in metodo sviluppato dal Laboratorio? (RT-08 7.2.1.1) Tutti i metodi, le procedure e la documentazione di supporto, come istruzioni, norme, manuali e dati di riferimento relativi alle attività di Laboratorio, sono mantenuti aggiornati e sono prontamente disponibili per il personale? (7.2.1.2) Il Laboratorio utilizza l’ultima edizione valida dei metodi? (7.2.1.3) Quando necessario per assicurare una regolare e coerente applicazione, il Laboratorio ha integrato i metodi con dettagli supplementari? (7.2.1.3) Quando il cliente non specifica il metodo da utilizzare, il Laboratorio ha scelto un metodoappropriato? (7.2.1.4) |  | Manuale MQL Rev_02 e Procedure associate con relativi strumenti di registrazione dei dati.
| Il Laboratorio ha verificato di essere in grado di eseguire correttamente il metodo, assicurando di poter conseguire le prestazioni richieste? Il Laboratorio ne ha conservato le relative registrazioni? Nel caso in cui il metodo sia stato revisionato dall’ente che lo ha emesso, ha ripetuto la verifica nella misura necessaria? Qualora le caratteristiche prestazionali di un metodo non siano indicate, il Laboratorio le ha determinate? Il Laboratorio ha adottato misure per verificare di mantenere nel tempo le prestazioni (7.2.1.5)? Ove applicabile, il Laboratorio ha verificato se sono definite caratteristiche prestazionali in requisiti cogenti? (RT-08 7.2.1.5) In caso di analisi di tracce il Laboratorio ha valutato il recupero? (RT-08 7.8.3.1) |  | Visto Rapporto di Prova n.25/00015 del 27.08.2025 su mod.108.02 (Mod.Accredia) relativo a campione n.25/00015 accettato il 18.08.2025. La firma digitale risulta del 27.08.2025.
| Lo sviluppo di metodi interni del Laboratorio (es. campionamento, prove, tarature) è pianificato in base a criteri documentati e affidato e personale competente (7.2.1.6)? Con il procedere dello sviluppo del metodo interno, sono stati effettuati riesami periodici per confermare che le esigenze del cliente continuino ad essere soddisfatte? Ogni eventuale modifica al piano di sviluppo è stata approvata e autorizzata (7.2.1.6)? |  | Visto su Mod.M110 il Riesame del Contratto versione 03 del 31.01.2025 relativo ad LTA srl.
| Il metodo sviluppato dal Laboratorio è stato inviato ad ACCREDIA in revisione corrente? I metodi sviluppati dal Laboratorio, sono accompagnati dalla dichiarazione di validazione e idoneità (sintesi di quanto descritto al punto 7.2.2.4 della norma)? I metodi sviluppati dal Laboratorio contengono le informazioni applicabili elencate in RT-08 7.2.1.6 (lettere da a) a k))? |  | Visto Metodo MP01 Rev.03 del 17.01.2025 che è stato aggiornato a seguito visita Accredia di Novembre 2024. il metodo MP01 in Rev.03 è stato inviato ad Accredia per approvazione. Visto Certificato Accredia in vigore n.02185 del 23.01.2025
| Il Laboratorio ha validato i metodi non normalizzati, i metodi sviluppati dal Laboratorio e i metodi normalizzati utilizzati al di fuori del campo di applicazione previsto o modificati? (7.2.2.1) Le procedure di taratura sviluppate dal Laboratorio sono validate? (non applicabile per quelle fornite da centri di taratura accreditati o dal produttore dell'apparecchiatura e per quelle riprese da norme o guide). (7.2.2.1) La validazione è estesa nella forma necessaria a soddisfare le esigenze di una data applicazione o campo di applicazione? (7.2.2.1) |  | Visto Mod.M120.01 Dichiarazione di Validazione-Verifica del 09.01.2024 relativo al Metodo MP01. Risulta in corso di pubblicazione una nuova versione 2025.
| Se il metodo comprende campionamento, manipolazione, trasporto, la validazione comprende anche queste fasi? (7.2.2.1) Il Laboratorio ha verificato che le caratteristiche prestazionali dei metodi validati, come valutate per l’uso previsto, sono rilevanti per le esigenze del cliente e coerenti con i requisiti specificati? (7.2.2.3) |  | N.A. perché non si effettua Campionamento, Manipolazione e Trasporto.
| Se sono state apportate modifiche ad un metodo validato, il Laboratorio ha determinato l’influenza dei cambiamenti e, quando questi influiscono sulla validazione originaria, ha eseguito una nuova validazione? (7.2.2.2) |  | Il Laboratorio ha ritenuto poco influenti i cambiamenti e quindi non ha eseguito una nuova validazione. Nel documento di valutazione del rischio sono stati considerati i rischi associati a questo cambiamento.
| La dichiarazione di validazione del metodo contiene in sintesi i dati indicati al punto 7.2.2.4 della norma? (7.2.2.1) |  | Visto Mod.M120.01 Dichiarazione di Validazione-Verifica del 09.01.2024 relativo al Metodo MP01 che comprende i punti del requisito 7.2.2.4.
| Sono stati definiti criteri (RT-08 7.2.2.2): -per il riesame periodico della validazione dei metodi (es. risultanze positive da prove valutative, conferme da prove su materiali di riferimento), sia in termini di frequenza che di compatibilità dei risultati ottenuti, -per la ri-validazione dei metodi (es. introduzione di nuove apparecchiature, modifica della preparazione di campioni, ecc.)? |  | I criteri definiti da RT-08 al 7.2.2.2 sono riportati nel metodo di prova. Visto MP01 Rev.1
| Il Laboratorio ha definito i criteri per il riesame periodico della validazione? (7.2.2.2) Il Laboratorio conserva le seguenti registrazioni relative alla validazione? (7.2.2.4) a)la procedura di validazione utilizzata b)le specifiche dei requisiti c)la determinazione delle caratteristiche prestazionali del metodo d)i risultati ottenuti e)una dichiarazione relativa alla validità del metodo, che dettagli l’idoneità all’utilizzo previsto. Il metodo di prova interno, è stato inviato ad ACCREDIA in revisione corrente? |  | I Criteri sono riportati al Cap.7.2 di MQL Rev_02 del 29.01.2025.
| Eventuali deviazioni dai metodi sono documentate, tecnicamente giustificate, autorizzate e accettate da parte del cliente? |  | N.A. perché non ci sono stati casi di deviazione dai metodi.
7.3 | CAMPIONAMENTO
| Il Laboratorio ha richiesto l’accreditamento del solo campionamento (RT-08 7.3.1)? Se sì, ha verificato che le modalità siano specificate in un metodo normalizzato o ufficiale diverso da quello per la determinazione (ad es. ISO 18593, UNI EN 1948-1)? In tal caso: -la successiva prova associata al campionamento viene eseguita sotto accreditamento ISO/IEC 17025 (o perché è accreditata dal Laboratorio stesso o perché effettuata da altro Laboratorio di prova accreditato per la specifica prova)? -il metodo utilizzato per la successiva prova associata viene scelto rispettando le indicazioni del metodo di campionamento, ove applicabile, e in ogni caso secondo quanto previsto dal Regolamento RT-23 in merito alla combinazione dei metodi? -il Laboratorio si impegna a concordare con il cliente, in fase contrattuale, le successive prove associate al campionamento e a rispettare quanto indicato al §7.1.1., con la precisazione che, per il punto b) del §7.1.1, il Laboratorio esterno deve essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 per la specifica prova? |  | Il laboratorio esclude il campionamento dal campo di applicazione. N.A.
| Esistono metodi di campionamento e relativi piani di campionamento (7.3.2)? Il piano di campionamento è, ove ragionevolmente possibile, basato su appropriati metodi statistici? Il metodo di campionamento, è disponibile nel luogo dove viene eseguito? |  | N/A
| Il Laboratorio conserva le registrazioni dei dati di campionamento che formano parte della prova eseguita? Queste registrazioni devono includere, quando pertinenti: a)il riferimento al metodo di campionamento utilizzato; b)la data e l'ora del campionamento c)i dati identificativi e descrittivi del campione (ad es. numero, quantità, nome) d)l'identificazione del personale che ha eseguito il campionamento e)l'identificazione delle apparecchiature utilizzate f)le condizioni ambientali o di trasporto g)diagrammi o altri mezzi equivalenti per identificare il luogo di campionamento h)scostamenti, aggiunte, o esclusioni rispetto al metodo e al piano di campionamento. |  | N/A
| Il metodo di campionamento descrive le seguenti attività? a)la modalità di scelta dei campioni o dei siti b)il piano di campionamento la preparazione e il trattamento del campione(i) richiesto per la successiva prova |  | N/A
7.4 | MANIPOLAZIONE DEGLI OGGETTI DA SOTTOPORRE A PROVA O TARATURA
| Il Laboratorio dispone di una procedura per il trasporto, la ricezione, la manipolazione, la protezione, l'immagazzinamento, la conservazione, e l'eliminazione o restituzione degli oggetti da sottoporre a prova o taratura, comprese tutte le disposizioni necessarie per proteggere l’integrità degli oggetti da sottoporre a prova o taratura e gli interessi del Laboratorio e del cliente (7.4.1)? |  | Visto la Procedura PG02 Rev.03 del 13.03.2025 che riporta indicazioni relative al campionamento di terzi e la manipolazione e consegna al laboratorio.
| Il Laboratorio ha adottato le precauzioni necessarie per evitare il deterioramento, la contaminazione, la perdita o il danneggiamento dell’oggetto durante la manipolazione, il trasporto, la conservazione/attesa e la preparazione per la prova? (7.4.1) Il Laboratorio segue per la manipolazione anche le eventuali istruzioni fornite con i campioni? (7.4.1) |  | Verificato utilizzo di frigorifero LTA115 (ultimo controllo il 12.12.2024) per la conservazione dei campioni in attesa di prova, monitorato con il Datalogger LTA156.
| Il Laboratorio dispone di un sistema per l’identificazione non ambigua degli oggetti da sottoporre a prova o taratura (7.4.2)? Tale identificazione è mantenuta per tutto il periodo di tempo in cui l’oggetto è sotto la responsabilità del Laboratorio? (7.4.2) Il sistema assicura che gli oggetti non siano confusi fisicamente o quando viene fatto riferimento ad essi nelle registrazioni o in altri documenti? (7.4.2) Il sistema, ove opportuno, consente la suddivisione di un oggetto o gruppo di oggetti, ed il trasferimento degli stessi senza perderne l’identificazione univoca? (7.4.2) Il sistema adottato assicura la rintracciabilità degli oggetti e delle relative registrazioni (7.4.2)? |  | Visto appicazione della Procedura PG02.03 relativamente all'identificazione dei campioni ed alla loro rinttracciabilità.
| Al ricevimento del campione, sono registrati gli scostamenti dalle condizioni specificate (7.4.3)? Nel caso di dubbio sull’idoneità del campione esiste una procedura di consultazione del cliente e le relative registrazioni (7.4.3)? Il Laboratorio ha predisposto adeguate aree di segregazione per conservare i campioni non idonei (RT-08 7.4.4)? |  | MQL Rev_02 riporta al punto 7.4 le indicazioni per la manipolazione degli oggetti da sottoporre a prova. Anche la procedura PG02.03 riporta punti di riferimento per questo contesto al punto 7.3.
| Quando gli oggetti devono essere conservati o immagazzinati in condizioni ambientali specificate, queste condizioni sono mantenute, monitorate e registrate (7.4.4)? |  | I datalogger impiegati riportano etichetta con n. strumento e data scadenza taratura. Conservazione campioni in frigorifero a + 2 / + 8°C strum. LTA156.
7.5 | REGISTRAZIONI TECNICHE
| Il Laboratorio ha assicurato che le registrazioni tecniche contengono i risultati, i rapporti e le informazioni sufficienti a facilitare, se possibile, l'identificazione dei fattori che influiscono sul risultato della misurazione e la sua incertezza di misura e consentono la ripetizione dell'attività in condizioni il più possibile vicine a quelle originali? (7.5.1) I documenti e le registrazioni relativi alle prove, garantiscono la rintracciabilità di apparecchiature, materiali, personale, condizioni ambientali e controlli effettuati con relativi esiti in modo da consentire la ripetizione dell'attività di Laboratorio in condizioni il più possibile vicine a quelle originali (7.5.1)? Le osservazioni, i dati e i calcoli originali sono registrati al momento della loro effettuazione e sono correlabili alla specifica attività e alla persona che li ha effettuati (7.5.1)? |  | Visto rapporto di Prova del Laboratorio n.25/00005 del 04.04.2025 riportante tutte le informazioni richieste dalla norma ISO 17025 e Regolamento RT-08.
| Le registrazioni tecniche comprendono la data e l'identità del personale responsabile di ciascuna attività e del controllo dei dati e dei risultati? (7.5.1) Le osservazioni, i dati e i calcoli originali sono registrati al momento della loro effettuazione e sono correlabili alla specifica attività? (7.5.1) |  | il rapporto di Prova del Laboratorio n.25/00005 del 04.04.2025 comprende il riferimento al responsabile del Laboratorio. Sulle registrazioni presenti nel sistema gestionale Mago 4 vi sono i riferimenti di dettaglio di chi ha effettuato la prova. Inoltre sul Foglio di Lavoro CQ M122.04 del 15.01.2025 della prova del 04.04.2025 sono riportati ulteriori dettagli del campione n.25/00005.
| Nel caso di correzione di dati (sia cartacei che elettronici), sono disponibili (7.5.2): -sia i dati e i file originali che quelli modificati, -la data della modifica, -l'indicazione delle modifiche apportate e del personale responsabile delle modifiche- -il motivo della correzione, ove dalle registrazioni non fosse desumibile la spiegazione? Il Laboratorio ha assicurato che le correzioni apportate alle registrazioni tecniche possono essere ricollegate alle versioni precedenti o alle osservazioni originali? (7.5.2) Il Laboratorio ha conservato sia i dati ed i file originali che quelli modificati, nonché la data della modifica, l'indicazione delle modifiche apportate e del personale responsabile delle modifiche? (7.5.2) In caso di correzione di dati, ove dalle registrazioni non sia desumibile la spiegazione, è stato annotato il motivo della correzione? (RT-08 7.5.2) |  | Nel corso dei mesi da Gennaio a Settembre 2025 ci sono stati n.2 casi di prove che abbiano richiesto la correzione dei dati. Visto i nuovi rapporti modificati n.25/00001 dl 24.01.2025 e n.25/00002 del 14.02.2025. I riferimenti si trovano nel Manuale MQL al punto 7.5.
7.6 | VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA DI MISURA
| Il Laboratorio ha valutato l’incertezza di misura? (7.6.3). Ha tenuto conto, utilizzando adeguati metodi di analisi, di tutti i contributi significativi, compresi quelli derivanti dal campionamento? Se il Laboratorio richiede in accreditamento la sola attività di campionamento, ha reso disponibili le informazioni necessarie per il successivo calcolo dell’incertezza di misura associata al risultato? |  | visto punto 7.2 di MQL Rev_02 e la PO07 Rev.00 del 04.09.2023 Procedura "Procedura di verifica/Validazione dei metodi, calcolo incertezza di misura e qualifica". I metodi impiegati sono qualitativi. Per le tarature, l'incertezza è calcolata dal LAT dove è effettuata l'attività periodica.
| Quando il metodo di prova preclude una valutazione rigorosa dell'incertezza di misura, il Laboratorio ha fatto una stima basata sulla conoscenza dei principi teorici o sull’esperienza pratica delle prestazioni del metodo? Quando il Laboratorio calcola l’incertezza utilizzando la riproducibilità dichiarata dal metodo, verifica che le proprie prestazioni sono compatibili con quelle indicate/attese (es. la ripetibilità), e che lo scostamento sistematico non è significativo? Per le prove chimiche, il Laboratorio ha verificato che il livello di concentrazione per cui viene riportata la riproducibilità sia prossimo al risultato della prova? L’incertezza di misura è stata stimata per risultati di prove significativi per il cliente (es. limitidi legge)? Ha confrontato il limite di ripetibilità (r) con l’incertezza di misura (2U>r)? Il Laboratorio ha verificato che l’incertezza di misura è congruente con i dati prestazionali del metodo (es. riportati in letteratura, osservati nei confronti interLaboratorio)? |  | N/A
| Se il Laboratorio esegue la taratura delle proprie apparecchiature (es. delle bilance, termometri, pipette), valuta l’incertezza di misurazione anche per tutte queste tarature? Tale incertezza è stata determinata in accordo alla guida JCGM 100, ovvero alla Guida EA-4/02, o secondo quanto previsto dalle norme tecniche di settore? |  | N/A
7.7 | ASSICURAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI RISULTATI
| Il Laboratorio dispone di una procedura per monitorare la validità dei risultati e i dati risultanti sono registrati in modo da rilevare le tendenze e, ove praticabile, sono riesaminati applicando tecniche statistiche? (7.7.1) ? Il monitoraggio è pianificato e riesaminato e ove appropriato, include, ma non limitandosi a quanto previsto all’elenco puntato (a-k) del §7.7.1 della ISO/IEC 17025? |  | Il laboratorio partecipa a circuiti organizzati da enti ISO 17043. Qualificato al momento un unico ente UKHSA FEPTU. E' disponibile l'ultima prova interlaboratorio con Report del 14.07.2025.
| dati risultanti dal monitoraggio della validità dei risultati sono registrati in modo tale che le tendenze siano rilevabili e, ove praticabile, sono applicate tecniche statistiche per riesaminare i risultati (es. carte di controllo) (7.7.3)? |  | Visto il Mod.M101.00 del 27.02.2024 con ultima registrazione del 12.09.2025.
7.8 | PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
| Il Laboratorio, quando il cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova o a taratura pur riconoscendo la presenza di uno scostamento dalle condizioni specificate, prevede di includere nel rapporto una dichiarazione in cui declina la responsabilità e indica quali siano i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento (7.4.3)? Si è verificato? |  | Visto rapporto di prova n.25/00005 del 04.04.2025 che non riporta scostamenti. Visto anche altri rapporti di prova senza scostamenti ed acquisito la dichiarazione di RL ed RQL che affermano di non avere avuto situazioni di scostamento. Nel caso di scostamenti il manuale MQL indica le misure da adottare al punto 7.4.
| I risultati sono riesaminati ed approvati prima di essere emessi (7.8.1.1)? Nel rapporto, le prove sono correttamente identificate e conformi a quanto riportato nella domanda di accreditamento / elenco prove accreditate? Sono forniti in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo e includono tutte le informazioni concordate con il cliente (7.8.1.2)? I risultati sono riportati in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo e comprendono tutte le informazioni che sono state concordate con il cliente e necessarie per l’interpretazione dei risultati, e tutte le informazioni richieste dal metodo utilizzato? (7.8.1.2) I risultati sono riportati in modo semplificato solo in caso di accordi con il cliente (7.8.1.3)? In tal caso viene riportata una chiara identificazione della/e persona/e che ha/hanno approvato il risultato (RT-08 7.8.1.3)? |  | Visto ancora sul rapporto di prova n.25/00005 del 04.04.2025 l'approvazione dei campioni con l'inserimento dati su ERP Mago 4 con il materiale cod.VT000136 del lotto BCCJ9059 analizzato con il metodo MPI01 rev.3 del 17.01.2025 ed il risultato con la validazione da parte del coordinatore riportato sul foglio di lavorazione M122 del 04.04.2025 approvato. gli stessi dati sono poi stati riportati sul rapporto di prova n.25/00005 del 04.04.2025 firmato dal direttore del laboratorio RL.
| I rapporti di prova contengono almeno le seguenti informazioni (7.8.2.1): a) un titolo (p. es. "Rapporto di prova"); b) il nome e l'indirizzo del Laboratorio; c) il luogo di esecuzione delle attività di Laboratorio, comprese quelle effettuate presso il cliente o in siti al di fuori delle sedi permanenti o temporanee o mobili del Laboratorio; d) una univoca identificazione e una chiara identificazione della fine del rapporto; e) il nome e i recapiti del cliente; f) l’identificazione del metodo utilizzato; g) l’identificazione non ambigua e, quando necessario, le condizioni dell’oggetto; h) la data di ricevimento degli oggetti da provare, e la data del campionamento, quando questa è critica per la validità e l'utilizzo dei risultati; i) la data(e) di esecuzione delle attività di Laboratorio (preferibilmente la data di inizio e fine di ciascuna prova); j) la data di emissione del rapporto; k) il riferimento al piano di campionamento e al metodo di campionamento utilizzati dal Laboratorio o da altro soggetto, quando queste informazioni sono rilevanti per la validità o l'utilizzo dei risultati; l) una dichiarazione attestante che i risultati si riferiscono solo agli oggetti provati o campionati; m) i risultati, corredati delle unità di misura; n) aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo; o) l'identificazione della persona(e) che autorizza il rapporto (N.B.: laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il Laboratorio è tenuto a rispettarli; RT-08 7.8.2.1); p) una chiara identificazione dei risultati provenienti da fornitori esterni. |  | Visto ancora sul rapporto di prova n.25/00005 del 04.04.2025 contenente tutte le informazioni richieste dal punto 7.8.2.1.
| (N.B.: Nel caso in cui il Laboratorio riporti su un proprio rapporto di prova anche i risultati di prove o campionamento affidati esternamente a Laboratori accreditati per le specifiche attività, non è necessario indicarli come non accreditati, a condizione che sia indicato il numero di accreditamento del Laboratorio esterno e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell’Ente accreditante.) Nel caso manchino prescrizioni normative o un accordo tra Laboratorio e richiedente, viene riportato il tempo di conservazione presso il Laboratorio del campione sul quale è stata eseguita la prova e di eventuali controcampioni (vedi punto 7.8.2.1 del RT-08)? Sono chiaramente identificati i dati forniti dal cliente e, qualora questi possono influenzare la validità dei risultati, è inclusa una dichiarazione che il Laboratorio ne declina la responsabilità? (7.8.2.2) Quando il Laboratorio non è il responsabile del campionamento (per esempio quando il campione è stato fornito dal cliente), è indicato nel rapporto che i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto? (7.8.2.2) Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. di volume, portata, superficie, ecc.), il Laboratorio esprime i risultati in unità di misura di cui può garantire la riferibilità ed identifica correttamente il campione accettato (RT-08 7.8.2.2) ? |  | Le indicazioni per gestire questi punti sono riportati al paragrafo 7 della procedura PG02 Rev.02 ed al punto 7.8 del manuale MQL. Rilevato come evidenza il rapporto di prova n.25/00005 del 04.04.2025.
| Nel caso manchino prescrizioni normative o un accordo tra Laboratorio e richiedente o non sia stato preventivamente comunicato tramite pubblica comunicazione, è riportato il tempo di conservazione presso il Laboratorio del campione, di eventuali controcampioni e delle registrazioni tecniche? (RT-08 7.8.2.1) Se il campionamento non è accreditato o è effettuato dal cliente, il risultato è espresso senza tener conto delle misure effettuate in fase di campionamento (es. mg e non mg/m3, UFC e non UFC/m2, ecc.) ed il campione accettato è correttamente identificato (es. fiala, filtro, ecc. e non ambiente di lavoro)? (RT-08 7.8.2.2) |  | Visto in merito le indicazioni per gestire questi punti riportate al paragrafo 7 della procedura PG02 Rev.02 ed al punto 7.8 del manuale MQL.
| Oltre ai requisiti elencati al punto 7.8.2, i rapporti di prova includono quanto segue: a) informazioni circa particolari condizioni di prova, quali le condizioni ambientali; b) ove pertinente, una dichiarazione di conformità a requisiti o specifiche (vedere 7.8.6); c) ove applicabile, l’incertezza di misura riportata nella stessa unità di misura del misurando o in termini relativi rispetto al misurando (ad es. in percentuale; d) ove appropriato, opinioni ed interpretazioni (vedere 7.8.7) e) ulteriori informazioni, che possono essere richieste da specifici metodi, autorità, clienti o gruppi di clienti. Il marchio ACCREDIA (e/o il riferimento all’accreditamento) sui rapporti di prova è utilizzato solo se il rapporto di prova contiene il risultato di almeno una prova accreditata eseguita dal Laboratorio (RT-08 7.8.3.1) ? N.B.: invece, qualora sui rapporti di prova il Laboratorio riporti solo i risultati di prove affidate all’esterno, non è consentito utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento del Laboratorio esterno. |  | Rilevato come evidenza il rapporto di prova n.25/00005 del 04.04.2025 coerente con i punti indicati salvo i rapporti affidati all'esterno che non sono utilizzati dal Laboratorio, così come le opinioni e giudizi di conformità.
| Nel caso in cui un Laboratorio non riporti su un proprio rapporto di prova i risultati forniti dal Laboratorio esterno, ma fornisca direttamente il rapporto di prova del Laboratorio esterno, è tenuto comunque a rispettare i requisiti in merito all’informazione al cliente e alla verifica di competenza del Laboratorio esterno (vedere §7.1.1: affidamento all’esterno, solo per ragioni eccezionali, di prove accreditate). Se il rapporto di prova non riporta il Marchio ACCREDIA o altro riferimento all’accreditamento, verificare che non siano evidenziate le prove non accreditate, né eventuali riferimenti all’accreditamento di Laboratori esterni. |  | Non applicato perché non utilizzata la modalità di affidamento all'esterno di prove.
| Quando il cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento dalle condizioni specificate, è riportata nel rapporto una dichiarazione in cui il Laboratorio declina la responsabilità ed è riportato quali sono i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento? (7.4.3) Nel caso manchino prescrizioni normative o un accordo tra Laboratorio e richiedente o non sia stato preventivamente comunicato tramite pubblica comunicazione, è riportato il tempo di conservazione presso il Laboratorio del campione, di eventuali controcampioni e delle registrazioni tecniche? (RT-08 7.8.2.1) Se il campionamento non è accreditato o è effettuato dal cliente, il risultato è espresso senza tener conto delle misure effettuate in fase di campionamento (es. mg e non mg/m3, UFC e non UFC/m2, ecc.) ed il campione accettato è correttamente identificato (es. fiala, filtro, ecc. e non ambiente di lavoro)? (RT-08 7.8.2.2) |  | Questi punti sono trattati nel Manuale MQL ai punti 7.4 e 7.8.
| Quando necessario per l’interpretazione dei risultati: (7.8.3.1) a)informazioni sulle condizioni di prova (es. condizioni ambientali); b)quando pertinente, una dichiarazione di conformità a requisiti o specifiche (vedere 7.8.6); c)ove applicabile, l’incertezza di misura espressa con le stesse unità di misura del risultato o in forma relativa (es. in percento) quando: •rilevante per la validità o l'utilizzo dei risultati di prova, o •richiesta dal cliente, o •influisce sulla conformità rispetto ad un limite di specifica? d)quando appropriato, opinioni e interpretazioni (vedere 7.8.7) e)ulteriori informazioni che possono essere richieste da specifici metodi, autorità, clienti o gruppi di clienti. |  | Questi punti sono trattati nel Manuale MQL al punto 7.8, indicate nel MPI01 rev.03 del 2025 e riportate nel Mod.M122 chiuso il 04.04.2025 per il campione accettato con n.25/00005.
| Nel caso di Laboratori che effettuano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es. concentrazione/purificazione/estrazione) può influenzare il recupero, il recupero stesso è stato indicato sul rapporto di prova ed è stato indicato utilizzato nei calcoli? (si rammenta che alcune disposizioni cogenti richiedono la correzione per il recupero dei risultati e pertanto si raccomanda di applicare le prescrizioni stabilite dalle disposizioni cogenti in vigore). (7.8.3) |  | il Laboratorio non effettua determinazione di residui/tracce.
| I risultati sono espressi con il numero di cifre significative indicato dal metodo e comunque compatibile con quello dell’incertezza estesa valutata (vedi EA-4/16), qualora la normativa cogente non dia indicazioni diverse? (RT-08 7.8.3) L’incertezza di misura è espressa come incertezza estesa (U) e, con riferimento al documento EA-4/16, è riportata anche una dichiarazione relativa al livello di fiducia ed al fattore dicopertura utilizzato? È generalmente accettato usare un fattore di copertura k=2, con livello di fiducia 95%. Inalcuni casi l’incertezza possa essere espressa come intervallo di fiducia (limiti inferiore esuperiore) (RT-08 7.8.3) Nota (RT-08 7.8.3): •se il rapporto di prova non riporta il Marchio ACCREDIA o altro riferimento all’accreditamento, il Laboratorio non deve evidenziare le prove non accreditate, né riportare riferimenti all’accreditamento di eventuali Laboratori esterni •tutti i requisiti per l’accreditamento si applicano anche per le prove accreditate riportate su RdP senza il Marchio ACCREDIA e/o senza riferimenti all'accreditamento. |  | il Laboratorio effettua esclusivamente Prove Qualitative.
| Requisiti specifici per i certificati di taratura In caso di tarature interne, il Laboratorio ha dimostrato di aver applicato i requisiti specifici del § 7.8.4? |  | il Laboratorio non effettua tarature interne.
| Quando il Laboratorio è responsabile del campionamento, i rapporti emessi includono anche quanto segue? a) la data del campionamento (quando rilevante per l’interpretazione dei risultati, oltre alla data deve essere riportata l’ora del campionamento) (RT-08 7.8.5); b) l'univoca identificazione dell’oggetto o del materiale campionato (compresi il nome del produttore, il modello o il tipo di designazione e numero di serie, per quanto appropriato); c) il luogo di campionamento, inclusi diagrammi, disegni o fotografie; d) un riferimento al piano di campionamento e al metodo di campionamento (è raccomandato riportare il riferimento al verbale di campionamento); e) informazioni sulle condizioni ambientali durante il campionamento che possano influire sull’interpretazione dei risultati; f) le informazioni necessarie per calcolare l’incertezza di misura per la successiva fase di prova. Il Laboratorio accreditato per l’attività di campionamento di cui al §7.3.1. punto 1) di RT-08, ha specificato nel rapporto di prova che il campionamento si intende accreditato solo se associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025? Se il Laboratorio esegue il campionamento, ma questo è escluso dall’accreditamento, il rapporto di prova riporta questa esclusione ed il campionamento è indicato come non oggetto di accreditamento (RT-08 7.8.5) ? |  | il Laboratorio non effettua campionamento.
| Quando fornisce una dichiarazione di conformità, il Laboratorio documenta i criteri decisionali utilizzati tenendo conto del livello di rischio ad essa associato e tenendo conto o meno dell'incertezza di misura? Il Laboratorio ha documentato la regola decisionale utilizzata, tenendo conto del livello di rischio associato alla regola e tenendo conto o meno dell’incertezza associata? (se non già definito dal cliente, da Regolamenti o da documenti normativi) (7.8.6.1) Il Laboratorio, sia quando riporti dichiarazioni di conformità a requisiti o specifiche sia quando indichi dei limiti di riferimento, si riferisce a documenti vigenti (RT-08 7.8.6.1) ? I riferimenti ai documenti in cui sono contenuti limiti/specifiche vengono riportati sul rapporto di prova? Il Laboratorio riporta la dichiarazione di conformità in modo tale che essa identifichi chiaramente: a)a quali risultati si applica; b)quali specifiche, norme o parti di esse sono soddisfatte o non soddisfatte; c)la regola decisionale applicata (a meno che non sia già contenuta nella norma o nella specifica richiesta). (7.8.6.2) Il Laboratorio si riferisce a documenti vigenti? Tali riferimenti sono riportati sul rapporto di prova? (7.8.6.1) |  | il Laboratorio non fornisce Dichiarazioni di Conformità.
| Presentazione di opinioni e interpretazioni Il Laboratorio rilascia opinioni e interpretazioni sui rapporti di prova? Sono indicate in un apposito capitolo del rapporto di prova (RT-08 7.8.7) ? |  | il Laboratorio non fornisce opinioni e interpretazioni.
| Il Laboratorio ha documentato le basi su cui ha elaborato opinioni e interpretazioni? C’è evidenza della rintracciabilità dei dati relativi al campione sottoposto a prova (RT-08 7.8.7)? Se nell’elaborazione di opinioni e interpretazioni vengono utilizzate informazioni fornite dal cliente, il Laboratorio ha conservato le relative registrazioni (RT-08 7.8.7)? |  | il Laboratorio non fornisce opinioni e interpretazioni.
| Sul rapporto di prova è chiaramente riportato che tali opinioni ed interpretazioni si basano su dati e/o informazioni forniti dal cliente (RT-08 7.8.7)? |  | il Laboratorio non fornisce opinioni e interpretazioni.
| Opinioni e interpretazioni si basano solo sui risultati ottenuti dal campione sottoposto a prova (RT-08 7.8.7)? Sono state utilizzate informazioni aggiuntive derivanti da calcoli, da letteratura, da bibliografia (RT-08 7.8.7)? E’ definita la competenza specifica per rilasciare opinioni e interpretazioni e le stesse sono espresse solo da personale autorizzato? (7.8.7.1) Opinioni e interpretazioni sono basate solo su risultati ottenuti da prove accreditate (dal Laboratorio o, in parte, da Laboratori esterni) (RT-08 7.8.7)? Opinioni ed interpretazioni sono formulate in modo tale da non essere confuse con certificazioni di prodotto, rapporti di ispezione o dichiarazioni di conformità di cui al par. 7.8.6 (RT-08 7.8.7)? |  | il Laboratorio non fornisce opinioni e interpretazioni.
| Se vengono utilizzate informazioni fornite dal cliente, il Laboratorio (7.8.7.1): •ha conservato le relative registrazioni? •il RdP riporta chiaramente che si basano su dati e/o informazioni forniti dal cliente? Se vengono utilizzati risultati di prove ottenute da Laboratori esterni, questi sono accreditati per le specifiche prove? (7.8.7.2) Nota: O&I rilasciate verbalmente, benché registrate, non rientrano nello scopo di accreditamento (7.8.7.3) |  | le Informazioni sono conservate nella registrazione elettronica presente su Mago 4 nel menù "Logistica", area "Controllo Qualità" e punto "Ordine di Collaudo". Campionato come evidenza l'accettazione n.25/00004 del 04.04.2025.
| In caso di rapporti modificati, corretti o riemessi, ogni informazione modificata viene chiaramente identificata e, ove appropriato, viene incluso nel rapporto anche il motivo delle modifiche? Quando viene individuato un rapporto di prova contenente le carenze descritte in RT-08, il Laboratorio ha previsto di riesaminare, rintracciare, correggere e riemettere tutti i rapporti di prova affetti dalle medesime carenze? Le correzioni al rapporto dopo l’emissione vengono fatte solo attraverso l’emissione di un ulteriore documento o trasferimento di dati, che include la seguente dicitura: "Correzione del rapporto, numero di serie [o altrimenti identificato]", o con altra espressione equivalente (7.8.8.2)? In caso di riemissione di un rapporto, questo viene univocamente identificato e contiene un riferimento al rapporto originale che sostituisce (7.8.8.3) ? N.B.: quando viene emesso un nuovo rapporto di prova che sostituisce quello precedentemente consegnato al cliente, il Laboratorio non è obbligato a richiedere la restituzione di quello errato, mentre è opportuno che richieda evidenza al cliente della ricezione del rapporto o documento emesso in sostituzione. |  | in questi 18 mesi dall'avvenuto Accreditamento si sono verificati n.3 casi dove sia stato necessario modificare, correggere o riemettere rapporti di prova. La disposizione in merito è riportata su MQL al punto 7.8.
7.9 | RECLAMI
| Il Laboratorio dispone di un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni sui reclami (7.9.1) ? E’ disponibile a qualsiasi parte interessata, su richiesta, una descrizione del processo di trattamento dei reclami (7.9.2) ? Tale processo prevede (7.9.3) : a) una descrizione del processo di ricezione, convalida, investigazione del reclamo, e decisione riguardo a quali azioni debbano essere intraprese in risposta ad esso; b) la rintracciabillità e la registrazione dei reclami, incluse le azioni intraprese per risolverli; c) assicurare che venga intrapresa ogni azione appropriata? La decisione da comunicare al reclamante è assunta, o riesaminata, ed approvata da persona(e) non coinvolta(e) nelle attività di Laboratorio originarie in questione (7.9.6)? Ogni qualvolta possibile il Laboratorio: -conferma di aver ricevuto il reclamo e fornisce al reclamante rapporti sullo stato di avanzamento e sull'esito (7.9.5), -dà al reclamante avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo (7.9.7)? Quanti reclami sono stati ricevuti dall’ultimo riesame della direzione? Tutti i reclami sono stati gestiti (indagini e azioni correttive effettuate)? |  | Vista procedura definita alla sezione 7.9 del Manuale MQL Rev_02. Non risultano riportati reclami da utenti in questi primi 6 mesi dall'Accreditamento. La procedura prevede che il reclamante riceva risposta e che la gestione sia affidata a persona diversa di chi ha posto il reclamo. Il reclamo è registrato sul mod. M61.
7.10 | ATTIVITÀ NON CONFORMI
| Il Laboratorio dispone di una procedura da attuare quando qualsiasi aspetto delle proprie attività di Laboratorio o i risultati di queste non siano conformi alle proprie procedure o ai requisiti concordati con il cliente (7.10.1) ? In tale procedura viene assicurato che: -siano definite le responsabilità e le autorità per la gestione delle attività non conformi; -le azioni da intraprendere siano basate sui livelli di rischio stabiliti dal Laboratorio. -venga effettuata una valutazione della significatività delle attività non conformi, inclusa una analisi dell’impatto sui risultati precedenti; -venga presa una decisione sull’accettabilità delle attività non conformi; -ove necessario, il cliente venga informato e il lavoro richiamato; -sia definita la responsabilità per autorizzare la ripresa dell'attività. |  | Procedura inserita in sez. 7.10 del Manuale MQL. Gestione registrazioni NC: visto sul registro M113 Rev.01 la NC 02/25 attualmente in corso.
| Si ricorda quanto previsto dal regolamento RT-08 §7.10.3, in merito al riesame dei risultati e alla sospensione delle prove per cui siano emerse non conformità. |  | Verificato sez. 7.10 del Manuale MQL rev.01.
| Per tutti i suddetti aspetti, esistono le relative registrazioni? |  | Mod.M61 "Registro reclami e NC"
| A seguito di non conformità tecniche riscontrate, il Laboratorio verifica le conseguenze sui risultati già forniti e, ove ne risultino, avverte il cliente emettendo anche, se pertinente, rapporti di prova sostitutivi (vedere RT-08 §7.10.3)? |  | Verificato sez. 7.10 del Manuale MQL Rev_02.
| Sono adottate azioni correttive quando la non conformità potrebbe ripetersi (7.10.3)? |  | Verificato sez. 7.10 del Manuale MQL Rev_02.
7.11 | CONTROLLO DEI DATI E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
| Nel caso in cui il Laboratorio utilizzi un sistema di gestione delle informazioni computerizzato (sia fornito da un fornitore esterno, sia sviluppato internamente), questo è validato? I LIMS utilizzati per la raccolta, l'elaborazione, la registrazione, la presentazione, l'archiviazione o il reperimento dei dati sono stati validati dal Laboratorio prima della loro introduzione, al fine di garantirne la funzionalità, compreso il corretto funzionamento delle interfacce di comunicazione presenti all'interno dei sistemi stessi? Viene assicurato che l'estensione e la profondità delle validazioni di un sistema fornito esternamente sia commisurata alle evidenze che il produttore è in grado di fornire circa la conformità del sistema (RT-08 7.11.2) ? Eventuali modifiche, incluse la configurazione del software di Laboratorio o la modifica di software commerciale (off-the-shelf), sono state autorizzate, documentate e validate, prima della loro attuazione? |  | Visto il verbale n.5/2023 del 03.10.2023 per la Validazione del Software Gestionale Mago4 Professional.
| Le modifiche, compresa la configurazione del software e la modifica del software commerciale, sono state autorizzate, documentate e validate prima della loro attuazione? II Laboratorio assicura che le istruzioni, i manuali e i dati di riferimento pertinenti i LIMS sono prontamente accessibili al personale? |  | Non risultano effettuate modifiche al Software Gestionale. Le informazioni e le istruzioni per l'accesso al Sistema Gestionale sono riportate nella procedura PG02 rev.01.
| I calcoli e i trasferimenti di dati vengono verificati in modo appropriato e sistematico? Con riferimento all’utilizzo di fogli elettronici o di altri programmi di calcolo commerciali, le applicazioni sviluppate dal Laboratorio (formule, macro) sono documentate, validate e protette per impedirne l'involontaria alterazione (RT-08 7.11.6)? |  | i fogli di calcolo con formule in celle sono utilizzati e validati. Visto validazione foglio di calcolo M104 come riportato sul Mod.M122 del 08.04.2024.
| Il sistema di gestione delle informazioni di Laboratorio: a) è protetto da accessi non autorizzati, b) è salvaguardato contro la manomissione e le perdite di dati; c) è fatto funzionare in un ambiente conforme alle specifiche del fornitore o del Laboratorio o, nel caso di sistemi non computerizzati, in un ambiente che fornisca condizioni che salvaguardino l'accuratezza delle registrazioni manuali e delle trascrizioni; d) è manutenuto in modo tale da garantire l'integrità dei dati e delle informazioni; e) prevede la registrazione dei guasti del sistema e delle appropriate azioni, immediate e correttive, intraprese? |  | le indicazioni per gestire questi punti sono riportati ai paragrafi 4.2 e 7.11 del manuale MQL Rev_02.
| Il Laboratorio comunica al fornitore esterno o, nel caso di sistemi gestiti dall'organizzazione di cui il Laboratorio fa parte, all'operatore, tutti i requisiti applicabili (7.11.4)? |  | Il Sistema Gestionale Mago4 è installato su server presenti all'interno dell'organizzazione.
| La conformità del sistema è verificata con le stesse modalità previste al punto 7.11.2 e 7.11.3, con particolare riferimento alla salvaguardia degli aspetti relativi alla confidenzialità, integrità e accessibilità delle informazioni mantenute off-site (RT-08 7.11.4)? |  | Il Sistema Gestionale Mago4 è stato validato come risulta dal verbale M112 n.5 del 05.10.2023.
| Il Laboratorio controlla i calcoli e i trasferimenti di dati in modo appropriato e sistematico (7.11.6)? |  | le indicazioni per gestire questo punto sono riportate al paragrafo 7.11 del manuale MQL Rev.01.
8 | REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE |  | EVIDENZE
8.1 | OPZIONI
| Il Laboratorio, nell’attuazione del sistema di gestione, ha scelto l’opzione A o l’opzione B? Nel caso abbia scelto l’opzione B, c’è evidenza che il sistema di gestione del Laboratorio supporti adeguatamente i requisiti dal 4 a 7 della ISO/IEC 17025? |  | Si conferma che il Laboratorio ha scelto l'utilizzo della "opzione A" come indicato in sez. 8.1 di MQL Rev_02.
| Il sistema di gestione documentale del Laboratorio è adeguato ad assicurare una esecuzione costantemente corretta delle attività di Laboratorio? (rif. §5.5.c) |  | l'impianto procedurale del Laboratorio è confermato come indicato dal Manuale MQL Rev_02 e descritto nelle procedure del Sistema.
8.2 | DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
| La direzione del Laboratorio ha stabilito politiche e obiettivi? I contenuti sono conosciuti e attuati da tutto il personale? La Direzione del Laboratorio ha fornito evidenza del suo impegno nello sviluppare ed attuare il sistema di gestione e nel migliorarne in modo continuo l’efficacia? Il personale del Laboratorio ha accesso alla documentazione del sistema di gestione relativamente alle proprie responsabilità? |  | Politica della qualità è attualmente redatta sul documento PQ in Rev.01 del 07.10.2024 e sarà riesaminata nell'imminente Riesame di Direzione.
8.3 | CONTROLLO DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE
| Esistono modalità che garantiscano la gestione controllata della documentazione (compresa la modulistica) (8.3.1)? C’è evidenza che il Laboratorio provveda a (8.3.2): a) approvare i documenti siano approvati prima dell'emissione, da parte di personale autorizzato; b) riesaminare periodicamente ed aggiornare i documenti laddove necessario; c) identificare le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti; d) rendere disponibili le versioni pertinenti dei documenti applicabili nei punti di utilizzo e, se necessario, tenere sotto controllo la loro distribuzione; e) identificare i documenti in modo univoco; f) impedire l'uso non intenzionale di documenti obsoleti ed identificarli adeguatamente nel caso in cui vengano conservati a qualsiasi scopo. |  | Gestione dei documenti definita in sezione 8.2 del Manuale MQL. Visto l'elenco Documenti Origine Interna M124 Rev.00 aggiornato al 01.09.2025. Approvazione della documentazione affidata alla direzione. Riesame dei documenti confermato nel riesame annuale Stato di revisione riportato in alto a destra su ogni documento (es. Manuale e PG) La distribuzione è basata su griglia di distribuzione (per il manuale). Procedure inserite in directory - procedura sottoscritte dal responsabile. Le procedure utilizzate durante la verifica risultano approvate. Presente archivio storico dei documenti superati.
| Viene effettuata l’attività di aggiornamento dei documenti di origine esterna (norme, metodi di prova, etc.) e con quale frequenza viene effettuata la verifica? L’attività di aggiornamento è efficace (RT-08 8.3.1)? |  | Documenti di origine esterna elencati su Md.M121 Rev.00 aggiornato al 06.08.2025. La verifica è trimestrale ed indicata in MQL Rev_02 alla sezione 8.3. Visto anche M133 Rev.00 aggiornato al 04.11.2024.
| Il sistema consente correzioni a mano sui documenti ad uso interno, qualora se ne ravvisi l’urgenza? Tali documenti modificati vengono poi tempestivamente aggiornati (RT-08 8.3.2)? |  | Vista sez. 8.2 del Manuale in MQL Rev_02.
8.4 | CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI
| Il Laboratorio adotta modalità per tenere sotto controllo l'identificazione, la conservazione, la protezione, il back-up, l'archiviazione, il reperimento, il tempo di conservazione e l'eliminazione delle proprie registrazioni (8.4.2)? |  | Verificata gestione registrazioni su raccoglitori e directory. Durata di conservazione stabilita in 4 anni (48 mesi) nel Manuale della qualità sez. 8.4
| Il Laboratorio conserva le registrazioni per un periodo di tempo coerente con i propri obblighi contrattuali e comunque per un periodo non inferiore ai 48 mesi (RT-08 8.4.2)? |  | in MQL Rev_02 paragrafo 7.5 sono indicati i tempi di archiviazione.
| Le modalità di accesso alle registrazioni rispettano gli obblighi di riservatezza (8.4.2)? N.B.: per le registrazioni tecniche si veda § 7.5. |  | La responsabile RQL gestisce l'archiviazione. Gestione dati informatici basata su directory protette in condividione.
8.5 | AZIONI PER GESTIRE I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ
| Il Laboratorio ha individuato i rischi e le opportunità associate alle attività di Laboratorio al fine di (8.5.1): a) assicurare che il sistema di gestione raggiunga i risultati previsti; b) accrescere le opportunità di conseguimento degli scopi e obiettivi del Laboratorio; e) prevenire o ridurre impatti indesiderati e potenziali criticità nelle attività di Laboratorio; d) conseguire il miglioramento. Il Laboratorio ha pianificato (8.5.2): a) azioni per gestire i rischi e le opportunità; b) le modalità con cui: -integrare e attuare tali azioni nel proprio sistema di gestione; -valutare l'efficacia di tali azioni. Tali azioni sono proporzionate alle potenziali conseguenze sulla validità dei risultati del Laboratorio (8.5.3)? N.B.: Si ricorda quanto previsto nell’introduzione della norma, in merito all’analisi dei rischi. |  | Visto mod.M143 rev.01 del 10.04.2024 aggiornato al 31.07.2025 relativamente alle voci del Sistema di Gestione
8.6 | MIGLIORAMENTO
| Il Laboratorio ha identificato e scelto le opportunità di miglioramento e messo in atto le azioni necessarie a conseguirlo (8.6.1)? Il Laboratorio ha ottenuto informazioni di ritorno dai propri clienti, sia positive che negative (8.6.2)? Queste informazioni vengono analizzate e utilizzate per migliorare il sistema di gestione, le attività di Laboratorio e il servizio al cliente (8.6.2)? |  | Obiettivi inseriti in programma di miglioramento inserito in verbale di riesame della direzione visto ultimo del 09.10.2024 su Mod.M112 rev.00. Per le Informazioni di ritorno visto il Mod.M126 del 07.10.2024.
8.7 | AZIONI CORRETTIVE
| In caso di non conformità il Laboratorio (8.7.1): a) intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla? Ne affronta le conseguenze? b) valuta l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e)? c) attua ogni azione necessaria? d) riesamina l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa? e) aggiorna, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione? f) effettua, se necessario, modifiche al proprio sistema di gestione? Sono gestite nel sistema le azioni correttive derivanti da verifiche di seconda e terza parte (RT- 08 8.7.1)? Le azioni correttive sono correlate agli effetti delle non conformità riscontrate (8.7.2)? Il Laboratorio conserva registrazioni delle Non Conformità e delle Azioni correttive intraprese (8.7.3)? |  | Visto la regola di gestione indicata al punto 8.7 di MQL Rev_02 e riportate come gestione nel Mod.M113 e sintetizzate nel Riesame di Direzione. Visto le Azioni Correttive n.AC12/2024 aperta il 25.11.2024 e chiusa il 10.03.2025. visto ancora la AC08/2024 aperta il 25.11.2024 e chiusa il 10.03.2025.
8.8 | AUDIT INTERNI
| Il Laboratorio conduce audit interni a intervalli pianificati (8.8.1)? Il Laboratorio ha (8.8.2): a) pianificato, stabilito, attuato e mantenuto attivo un programma di audit che tengono conto l'importanza delle attività di Laboratorio interessate, i cambiamenti che hanno influenza sul Laboratorio, e i risultati degli audit precedenti? b) definito i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit? c) assicurato che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale; d) adottato correzioni ed azioni correttive appropriate? e) conservato registrazioni relative al programma e ai risultati di audit? La scelta dei valutatori assicura l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit interno (RT- 08 8.8.2)? Il personale che effettua gli audit è formato, addestrato e qualificato per effettuare verifiche a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e requisiti ACCREDIA (verifica curricula) (RT-08 8.8.2)? |  | Visto le regole riportate al Cap.8 del Manuale MQL Rev_02. Verificato programma audit M127 del 02.01.2024 per la programmazione audit interni 2025. Visto l'ultimo report disponibile del 23.09.2024 su mod.M128.
8.9 | RIESAME DELLA DIREZIONE
| Il sistema qualità è sottoposto periodicamente a riesame da parte della direzione (8.9.1)? A seguito di rilievi le cui azioni correttive comportano investimenti particolari o modifiche organizzativo-strutturali viene effettuato un riesame straordinario (RT-08 8.9.1)? Vengono registrati gli elementi di ingresso per il riesame e comprendono informazioni relative a (8.9.2): a) cambiamenti, interni ed esterni, rilevanti per il Laboratorio; b) raggiungimento degli obiettivi; c) idoneità delle politiche e delle procedure; d) stato di attuazione delle azioni definite nei precedenti riesami; e) esito degli audit interni recenti; f) azioni correttive; g) valutazioni da parte di organismi esterni; h) variazioni del volume e del tipo di lavoro o del range delle attività di Laboratorio; i) informazioni di ritorno da parte dei clienti e del personale; j) reclami; k) efficacia di eventuali miglioramenti attuati; l) adeguatezza delle risorse; m) risultati dell'analisi dei rischi; n) esiti delle attività di assicurazione della validità dei risultati; e o) ogni altro fattore rilevante, quali le attività di monitoraggio e formazione. |  | Le regole per il Riesame di Direzione sono indicate in MQL Rev_02 al capitolo 8.9. Visto l'ultimo Riesame di Direzione del 09.10.2024 su Mod.M112
| Gli elementi in uscita del riesame della Direzione comprendono azioni e decisioni in merito ad almeno i seguenti elementi (8.9.3): a) l'efficacia del sistema di gestione e dei suoi processi; b) il miglioramento delle attività di Laboratorio relative al soddisfacimento dei requisiti di questo documento; c) l'erogazione delle risorse necessarie; d) le esigenze di modifica. |  | Le regole pergli elementi in uscita dal Riesame di Direzione sono indicate in MQL Rev_02 al capitolo 8.9. Visto l'ultimo Riesame di Direzione del 09.10.2024 su Mod.M112 contenente elementi in uscita riportati nell'ultima pagina del Riesame.
Conclusioni: | Il Sistema Qualità del Laboratorio risulta essersi meglio consolidato rispetto all'Audit Interno precedente. Si segnalano in questa occasione 1 Osservazione e 2 Opportunità di Miglioramento riportate di seguito, e si ringrazia il Personale del Laboratorio per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel corso dell'Audit.
OSS.1 - Gestione Rischi: non risulta che sia già stata effettuata una specifica Analisi Rischi per il Software Gestionale LIMS che il Laboratorio sta scegliendo per proporne l'installazione ed il conseguente utilizzo.
ODM.1 - Sistemi di Gestione: considerando che oltre all Sistema di Gestione del Laboratorio 17025 e in sviluppo anche il Sistema di Gestione 17034, si consiglia di porre particolare attenzione alle reciproche documentazioni in modo da evitare sovrapposizioni o punti di ambiguità /contrasto nelle rispettive documentazioni di Sistema.
ODM.2 - Gestione Documentazione: Considerando che Accredia il 3 Dicembre 2024 ha cambiato il proprio logo e che il Laboratorio sta impostando sperimentalmente il suo impiego nella documentazione in uso, si consiglia di aggiornare la procedura di riferimento appena sia conclusa questa fase sperimentale e nel rispetto dei tempi (01-10-2025) assegnati da Accredia nel Regolamento RG-09 Rev.12 e dalla circolare n.28512/24/FT/bb.
DATA E FIRMA RESPONSABILE V.I.
2025-09-17